|  | #### YY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ICS 11.040.60 |  |  |  |  |
| C 41 |  |  |  |  |
| 中华人民共和国医药行业标准 |  |  |  |  |
| YY ×××× -201× |  |  |  |  |
| 激光治疗设备—— 二氧化碳激光治疗机 |  |  |  |  |
| Treating laser equipment—— Carbon dioxide laser treating instrument |  |  |  |  |
| （草案稿） |  |  |  |  |

| 201X-XX-XX 发布 | 201X-XX-XX 实施 |
| --- | --- |
| 国家药品监督管理局 发布 |  |

- 目次

前  言	II

1	范围	1

2	规范性引用文件	1

3	定义和术语	1

4	产品组成和基本参数	2

5	要求	3

6	试验方法	5

7	检验规则	8

8	标志、标签、使用说明书	8

9	包装、运输、储存	9

前  言

本标准执行GB9706.1-2007《医用电气设备 第1部分: 安全通用要求》、GB 9706.20-2000《医用电气设备 第2部分：诊断和治疗激光设备安全专用要求》、GB 7247.1-2012《激光产品的安全  第1部分：设备分类、要求》。

本标准自201×年××月××日起实施。

本标准由国家食品药品监督管理局提出。

本标准由全国医用光学和仪器标准化分技术委员会归口。

本标准由****起草。

本标准主要起草人：

激光治疗设备——二氧化碳激光治疗机

Treating laser equipment——

Carbon dioxide laser treating instrument

1 范围

本标准规定了二氧化碳激光治疗机的基本参数和产品组成、技术要求、试验方法以及标志标签、包装等内容，本标准为脉冲二氧化碳激光治疗机制造商制订医疗器械注册产品标准提供技术规范。

本标准适用于只含有连续运行方式或脉冲运行方式的二氧化碳激光治疗机和同时含有连续波运行方式、脉冲运行方式的二氧化碳激光治疗机（以下简称为治疗机）。本标准所指的“脉冲”，其脉冲持续时间(脉冲宽度)小于0.25s。治疗机通过波长为10.6μm的脉冲激光对人体组织的汽化、碳化、凝固和照射，达到治疗的目的。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB 7247.1  激光产品的安全  第1部分：设备分类、要求和用户指南

GB 9706.1 医用电气设备 第1部分: 安全通用要求

GB 9706.20  医用电气设备 第2部分：诊断和治疗激光设备安全专用要求

GB/T 14710  医用电器环境要求及试验方法

YY 1057-2016  医用脚踏开关通用技术条件

ISO11146 激光和激光相关设备 激光光束宽度、发散角和光束传输比的试验方法

3 定义和术语

除3.1～3.4外，本标准采用GB7247.1的定义和术语。

3.1  50%脉冲持续时间(50%脉冲宽度)τ50

激光脉冲上升和下降到它的50%峰值功率点之间的时间间隔。参见图1。

图1  激光脉冲持续时间(脉冲宽度)和脉冲重复周期示意图

3.2  10%脉冲持续时间(10%脉冲宽度)τ10

激光脉冲上升和下降到它的10%峰值功率点之间的时间间隔。参见图1。

3.3  50%脉冲功率P50

P50为脉冲能量Q与50%脉冲持续时间(50%脉宽)τ50之比。如公式(1)。

………………(1)

3.4  10%脉冲功率P10

P10为脉冲能量Q与10%脉冲持续时间(10%脉冲宽度)τ10之比。如公式(2)。

………………(2)

4产品组成和基本参数

4.1  治疗机的组成部分：

- 二氧化碳激光器；

- 电源和控制系统；

- 安全防护系统；

- 瞄准、传输系统；

- 冷却系统；

- 输出系统及附件(可包括输出手具、扫描装置/点阵输出装置等) 。

4.2 治疗机基本参数：

- 治疗激光的波长和模式；

- 治疗激光终端输出脉冲能量Q、脉冲串能量Q串、平均功率Pav、脉冲功率P50和P10；

- 治疗激光脉冲持续时间(脉冲宽度) τ（τ50和τ10）、脉冲重复周期T或脉冲重复频率f 或占空比η(参见图1、图2)；

- 治疗激光脉冲串持续时间(脉冲串宽度)T1、脉冲串间隔时间T2(参见图2)或脉冲串重复周期T串；串内脉冲个数n、串内脉冲持续时间(脉冲宽度) τ（τ50和τ10）、串内脉冲重复周期T(参见图1、图2)；

- 治疗激光终端输出发散角、焦(光)斑直径；

- 瞄准光波长；

- 瞄准光功率。

4.3 安全类别：

制造商应在注册产品标准中列出下列安全类别：

a)按照GB 9706.1规定的类和型；

b)按照GB 7247.1规定的激光辐射类别。

图2 激光脉冲输出方式及时间参数示意图

5   要求

5.1正常工作条件

制造商至少应规定以下正常工作条件参数：

——环境温度；

——相对湿度；

——使用电源。

5.2治疗激光

5.2.1激光波长：10.6μm±0.1μm。

5.2.2激光模式：基横模或高阶模。

5.2.3激光的输出方式及其时间特性(参见图1、图2)

5.2.3.1激光的输出方式：

制造商应规定激光的输出方式，可包括(参见图2)：

a)连续输出方式；

b)单脉冲输出方式；

c)脉冲重复输出方式；

d)脉冲串单次输出方式；

e)脉冲串重复输出方式。

5.2.3.2激光脉冲持续时间(脉冲宽度) τ50和τ10、脉冲重复周期T或脉冲重复频率f或占空比η

a)若τ50不可由操作者调节，制造商应规定相应输出方式下τ50的标称值及其允差，或τ50的范围；同时给出对应的τ10的标称值及其允差，或τ10的范围。

若T不可由操作者调节，制造商应规定相应输出方式下T的标称值及其允差，或T的范围。

注： 允差：指实际输出量的测量值对其标称值或设定值的容许偏差(偏差是实际输出量的测量值减其标称值或设定值的代数差)。以下同。

b)若τ50可由操作者调节，制造商应规定相应输出方式下τ50的设定范围及其允差，同时给出对应的τ10的范围及其允差；

若T或f或η可由操作者调节，制造商应规定相应输出方式下T或f或η的设定范围及其允差。

以上允差均应不超过±20%。

5.2.3.3激光脉冲串持续时间(脉冲串宽)T1和串内脉冲个数n(参见图2)

a)若T1、n不可由操作者调节，制造商应规定T1、n的标称值及其允差，或T1、n的范围；

b)若T1、n可由操作者调节，制造商应规定T1、n的设定范围及其允差。

n不应有偏差，其余允差均应不超过±20%。

5.2.3.4激光脉冲串间隔时间T2 (参见图2)或脉冲串重复周期T串

a)若T2、T串不可由操作者调节，制造商应规定相应输出方式下T2或T串的标称值及其允差，或T2或T串的范围；

b)若T2或T串可由操作者调节，制造商应规定相应输出方式下T2或T串的的设定范围及其允差。

以上允差均应不超过±20%。其中T串=T1+T2。

5.2.4激光脉冲(串)终端输出能量和功率：

5.2.4.1脉冲能量Q 、脉冲串能量Q串

a)制造商应规定相应输出方式下脉冲能量的额定值QR，并给出与之对应的τ50和τ10；

制造商应规定相应输出方式下脉冲串能量的额定值Q串R，并给出与之对应的n；

治疗机的最大输出应不小于QR和Q串R；

注： 额定值：本标准中指某输出量在规定的使用和性能的条件下能正常运行的最大输出的标称值。以下同。

b)若 Q可由操作者调节，制造商应规定Q的设定范围及其允差，并给出对应的τ50和τ10；

若Q串可由操作者调节，制造商应规定Q串的设定范围及其允差，并给出对应的n。

以上允差均应不超过±20%。

5.2.4.2终端输出平均功率Pav 、脉冲功率P50和与其对应的P10 (参见图1、图2)

a)制造商应规定相应输出方式下的平均功率额定值PavR、脉冲功率额定值P50R，同时给出与P50R对应的P10R；治疗机的最大输出应不小于PavR、P50R；

b)若Pav可由操作者调节，制造商应规定相应输出方式下Pav的设定范围及允其差；

若P50可由操作者调节，制造商应规定相应输出方式下P50的设定范围及允其差，同时给出对应的P10。

以上允差均应不超过±20%。

5.2.5激光终端输出功率不稳定度St：

若治疗机具有脉冲重复输出方式和/或脉冲串重复输出方式，制造商应规定功率不稳定度St，St应不超过±10%。

5.2.6激光终端输出功率/能量复现性Rp：

若治疗机具有脉冲重复输出方式和/或脉冲串重复输出方式，制造商应规定相应输出方式下的平均功率复现性Rp，Rp应不超过±10%；

若治疗机具有单脉冲输出方式和/或脉冲串单次输出方式，制造商应规定相应输出方式下的能量复现性Rp，Rp应不超过±10%。

5.2.7 激光终端发散角和焦(光)斑直径：

制造商应规定终端发散角和激光输出焦(光)斑直径的标称值及其允差，允差应不超过±20%。

5.3 瞄准系统

5.3.1瞄准光波长

制造商应规定瞄准光波长的标称值及其允差(允差应不超过±5nm)，或波长的范围。

5.3.2瞄准光的终端输出功率

应不大于5mW。

5.4  导光系统

5.4.1  治疗机使用的二氧化碳激光管长L＞500mm时，应装有导光臂或其他导光系统；

5.4.2  导光系统在其自由度范围内应无死角和碰壁现象。

5.5  采用液体冷却的冷却系统

5.5.1  采用液体冷却的冷却系统应无渗漏现象；

5.5.2  采用液体冷却的冷却系统液体断流时，应能自动切断激光电源。

5.6 输出附件

治疗机有输出附件时，制造商应规定各种激光输出附件的特性参数，包括这些附件工作时输出术区形状参数的范围(或标称值)及其允差，允差应不超过±20%。

5.7外观

5.7.1治疗机外观应整洁、色泽均匀，无腐蚀、涂覆层剥落、伤痕、划痕、变形等缺陷。

5.7.2治疗机文字和标记应清晰可见。

5.7.3治疗机控制调节机构应灵活可靠、紧固部位无松动,按钮开关手感清晰,动作可靠。

5.8 激光防护镜：治疗机应配置满足以下要求的激光防护眼镜：

5.8.1防护镜对治疗激光波长的光密度：≥4。

5.8.2可见光透射比：≥70%。

5.8.3激光防护眼镜上应标明防护的波长范围和光密度值。

5.9 脚踏开关应符合YY 1057-2016的要求。

5.10 安全

治疗机应符合GB 9706.1、GB 9706.20、GB 7247.1的要求。

制造商应分别按照GB 9706.1、GB 9706.20、GB 7247.1规定其安全特征(包括绝缘图)和适用条款。

5.11 环境适应性

治疗机的环境适应性应符合GB/T 14710的要求；制造商应给出具体试验条件和检验项目。检验项目至少应包含5.2.4.2 a)中的激光输出平均功率额定值PavR。

6  试验方法

6.1 本章所列的试验方法是原理性和推荐性的。本标准的使用者应予以细化，确保试验结果的复现性；如能获得同样的效果，允许使用其他的试验方法。

6.2 治疗激光的检查

6.2.1激光波长测量

用激光波长仪或光谱仪进行测量，结果应符合5.2.1的要求；

6.2.2激光模式检查

用光束分析仪检测，结果应符合5.2.2的要求；若为多模可不试验。

6.2.3激光脉冲输出时间特性的测量

在相应的输出方式下，用光电探头和示波器进行试验并记录治疗机相应工作状态下(标称值处、或额定值处、或设定范围的最大值/中值/最小值处)的输出波形；

脉冲持续时间(脉冲宽度)τ50和τ10分别为其前、后沿的50%峰值功率点间、10%峰值功率点间测得的时间差；参见3.1和3.2。

脉冲串持续时间(脉冲串宽)T1为其前导脉冲的第一个半峰值功率点和后续脉冲的最后一个半峰值功率点之间测得的时间差；

在各相应输出波形中分别读取脉冲持续时间(脉冲宽度)τ50和τ10、脉冲重复周期T或计算脉冲重复频率f、占空比η；分别读取脉冲串持续时间(脉冲串宽)T1、脉冲串间隔时间T2或重复周期T串,(T串=T1+T2)；并计算各偏差，其结果应符合5.2.3的要求；

其中，脉冲重复频率f＝1/T，占空比η＝ τ50/T×100%。

6.2.4激光脉冲(串)终端输出能量和功率的测量

6.2.4.1激光脉冲(串)终端输出能量的测量：

——单个脉冲能量的测量

在激光脉冲输出能量额定值处，或输出能量设定范围的最大值/中值/最小值处，参照6.2.4.3测量并计算脉冲能量Q，并计算各偏差；

——单个脉冲串能量的测量

在脉冲串单次输出方式时：在相应工作状态处(在额定值处，或在设定范围的最大值/中值/最小值处。以下同)，用激光能量计测量相应的单个脉冲串输出能量Q串，并计算各偏差。

在脉冲串重复输出方式时：在相应工作状态处，用激光功率计测量平均功率Pav；用光电探头和示波器测量脉冲串重复周期T串；计算Q串＝Pav×T串。并计算各偏差；

以上结果均应符合5.2.4.1的要求。

6.2.4.2激光输出平均功率Pav的测量

用激光功率计测量相应输出方式和工作状态处的平均功率Pav，并计算各偏差。

以上结果均应符合5.2.4.1的要求。

6.2.4.3激光输出脉冲功率P50和P10的测量

——单脉冲输出方式：

在相应的工作状态处用激光能量计测量脉冲能量Q；

用6.2.3的方法测量τ50和τ10；

用公式(1)和公式(2)分别计算P50和P10。

——脉冲重复输出方式：

在相应工作状态下用激光功率计测量平均功率Pav；

用光电探头和示波器测量脉冲重复周期T；计算Q＝Pav×T；

用6.2.3的方法测量τ50和τ10；

用公式(1)和公式(2)分别计算P50和P10。

——脉冲串单次输出方式：

在相应工作状态下用激光能量计测量脉冲串能量Q串；

用光电探头和示波器测量脉冲串内脉冲的个数n，计算Q＝Q串/n；

用6.2.3的方法测量τ50和τ10；

用公式(1)和公式(2)分别计算P50和P10。

——脉冲串重复输出方式：

在相应工作状态下用激光功率计测量平均功率Pav；

用光电探头和示波器测量脉冲串重复周期T串和脉冲串内脉冲的个数n，计算Q＝Pav×T串/n；

用6.2.3的方法测量τ50和τ10；

用公式(1)和公式(2)分别计算P50和P10。

——计算各偏差。

以上结果均应符合5.2.4.2的要求；

6.2.5激光终端输出功率不稳定度St的测量

在平均功率额定功率点、75%额定功率点和50%额定功率点进行测量。

被测样机持续输出，每隔1min用激光功率计测量终端输出平均功率值Pavi，共10次，找出Pavi(i=1,2,3……,10)中的最大值Ｐavmax与最小值Ｐavmin，按公式(3)计算功率不稳定度St:

………………(3)

其结果应符合5.2.5的要求。

6.2.6激光终端输出平均功率/能量复现性Ｒp的测量

在平均功率/能量额定值点、75%额定值点和50%额定值点进行测量。

用激光功率/能量计测量激光终端输出功率/能量Ei；关闭被测样机电源后，再开机使其工作于原工作条件，用激光功率/能量计测量激光终端输出功率/能量Ei+1。

如此重复５次，得5次测量值Ei (i=1,2,3,4,5)。按公式(4)计算输出激光功率/能量复现性Ｒp，并计算偏差，结果应符合5.2.6的要求。

………………(4)

式中：  Emax : 5次测量值Ei(i=1,2,3,4,5)中最大值；

Emin : 5次测量值Ei(i=1,2,3,4,5)中最小值。

6.2.7 激光终端输出发散角、焦(光)斑直径的测量

按ISO11146，用激光光束分析仪测量，其结果应符合5.2.7的要求。

6.3瞄准系统

6.3.1瞄准光波长

用波长仪或光谱仪进行测量，其结果应符合5.3.1的要求；

6.3.2瞄准光的功率

用激光功率计进行测量，其结果应符合5.3.2的要求；

6.4  导光系统的检查

- 检查关节臂的关节数，并检查导光系统在Ｘ、Ｙ、Ｚ三个轴向的自由度及有无死角、碰壁现象。其结果应符合5.4的要求。

6.5  冷却系统的检查

手感目测检查采用液体冷却的冷却系统是否有渗漏，其结果应符合5.5.1的要求；

使冷却系统停止工作，此时若激光器无法启动，则结果符合5.5.2的要求。

6.6 输出附件的检查

制造商应给出输出附件特性参数的检查方法。

按此规定的方法测量并检查输出附件的特性参数，其结果符合5.6的要求。

6.7外观检查

手感目测检查，其结果符合5.7的要求。

6.8激光防护镜的检查

a)	按GB/T 17736中规定的方法测量光密度，其结果应符合5.8.1的要求；

b)	按GB/T 17736中规定的方法测量可见光透射比，其结果应符合5.8.2的要求；

c)	目测检查标记，其结果应符合5.8.3的要求。

6.9 脚踏开关

按YY 91057规定的方法试验，结果应符合5.9的要求。

6.10 安全

按照GB 9706.1、GB 9706.20、GB 7247.1规定的方法和制造商在医疗器械注册产品标准中给出的安全特征(包括绝缘图)和适用条款进行试验；

其结果应符合5.10的要求。

6.11 环境适应性检查

按照GB/T 14710规定的方法和制造商在医疗器械企业注册产品标准中给出的具体试验条件和检验项目进行检验，其结果应符合5.11的要求。

7   检验规则

7.1  治疗机由制造厂质量检验部门检验合格后并附合格证方可出厂。

7.2  检验分出厂检验和型式检验。

7.3  出厂检验

7.3.1  出厂检验为逐台检验，制造商应在医疗器械注册产品标准中规定出厂检验项目。

7.3.2  检验不合格项可修正后再进行检验。

7.4  型式试验

7.4.1  在下列情形之一时应进行型式试验:

a) 医疗器械注册检验时;

b) 正常生产时， 如结构、材料、工艺改变对性能有较大影响时；

c) 停产一年以上再恢复生产时；

d）国家监督机构提出型式检验的要求时。

7.4.2  型式试验的样品

注册检验时可送样，数量一台；

其余型式试验的样品应从出厂检验合格产品中随机抽取一台。

7.4.3  国家监督机构提出型式检验的要求时检验项目由国家监督机构确定，其余型式试验的检验项目为本标准全项目。

8  标志、标签、使用说明书

8.1  标志

8.1.1  治疗机至少应有下列外部标志:

a) 制造厂名称;

b) 名称和型号;

c) 电源电压;

d) 电源频率;

e) 输入功率;

f) 产品注册号;

g) GB 9706.1、GB 9706.20、GB 7247.1的适用标志。

8.1.2  外包装箱上至少应有下列标志:

a) 制造公司名称;

b) 制造公司地址;

c) 产品名称及型号;

d) 毛重、净重；

e）体积；

f）数量；

g）生产日期；

h）产品注册号；

i）产品标准号；

j）“易碎物品”、 “向上”、 “怕晒”、 “怕雨”等标志，应符合GB/T 191规定；

箱体上的字样和标志应保证不因历时较久而模糊不清。

8.1.3  标签

检验合格证上应有下列内容：

a) 制造厂名称;

b) 产品名称;

c) 检验日期;

d) 检验员代号。

- 8.2 使用说明书

8.2.1使用说明书应有下列主要内容：

a) 主要性能指标；

b) 适用范围；

c) 储运条件；

d) 安装要求；

e) 使用方法及注意事项；

f) 安全使用规则；

g) 常见故障排除；

h) 维护及保养；

i) 警告语；

j) 售后服务承诺。

8.2.2 使用说明书还应包括GB 7247.1、GB 9706.1和GB 9706.20规定的内容。

9  包装、运输、贮存

9.1  包装

制造商应规定合适的包装形式。包装应确保产品在储运时不会导致使用性能和安全性能失效。包装内应附有使用说明书、检验合格证、装箱单各一份。

9.2  运输

运输方式由制造商与客户商定，可使用一般交通工具运输，但应防止剧烈冲击、震动及雨雪淋溅。

9.3  贮存

应贮存在环境温度为-100C～400C，相对湿度不超过80%，无腐蚀性物质和通风良好的室内。