YY/T 0935-2014《CT造影注射装置专用技术条件》医疗器械行业标准

第1号修改单编制说明

| 一、 | 工作简况 |
| --- | --- |
|  | 1、任务来源 |
|  | 本修标单任务来源于《关于召开2018 年有源医疗器械标准重点问题研讨会的通知》国械标管[2018]79号，2018 年有源医疗器械标准重点问题研讨会，会议讨论结果。 |
|  | 2、工作过程 根据会议讨论结果，对标准5.4和6.4条款，吸药速率的要求及试验方法进行修改。 |
| 二、 | 标准编制原则和确定标准主要内容的依据 |
|  | 1、标准制定的意义、原则 |
|  | 根据CT造影注射装置实际使用情况，重新修改YY/T 0935-2014《CT造影注射装置专用技术条件》中5.4和6.4条款，吸药速率的要求及试验方法。 |
|  | 2、本标准性能指标制定依据，对于有争议指标的处理及验证情况 |
|  | YY/T 0935-2014《CT造影注射装置专用技术条件》中5.4条款，吸药速率，在CT造影注射装置实际使用中，存在以下情况： 1） 吸药速率可以设置,随机文件中有说明； 2） 吸药速率不可设置，随机文件中给出说明； 3） 吸药速率不可设置，随机文件中无说明； 故结合实际情况，对情况1）进行说明；情况2）、3）不适用。 同时，吸药速率的偏差要求，在临床使用中，并非重要功能性指标，吸药速率质量控制，也可以通过注射速率和注射精度要求来保证。 因此，只进行功能性验证即可，不需要给出偏差要求。 |
| 三、 | 主要试验的分析、综述报告、技术经济论证、预期的经济效果 |
|  | 根据CT造影注射装置实际使用情况，重新修改5.4、6.4条款关于吸药速率的说明，更有利于标准应用。 |
| 四、 | 采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况，或与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况。 |
|  | 无 |
| 五、 | 与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系 |
|  | 本修改单与现行法律、法规和强制性国家标准无冲突。 |
| 六、 | 重大分歧意见的处理经过和依据 |
|  | 无重大分歧意见 |
| 七、 | 行业标准作为强制性行业标准或推荐性行业标准的建议 |
|  | 建议为推荐性行业标准 |
| 八、 | 贯彻行业标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法等内容） |
|  | 修改单内容不需要宣贯培训。 |
| 九、 | 废止现行有关标准的建议 |
|  | 无 |
| 十、 | 其他应予说明的事项 |
|  | 无 |

标准起草工作组

2019年7月29日