天王补心丸中辅料蜂蜜的麦芽六糖液质检查方法

【寡糖】  照高效液相色谱（中国药典2020年版四部通则0512）和质谱法（中国药典2020年版四部通则0431）测定。

色谱条件 色谱柱Waters CORTECS (150 mm×4.6 mm，2.7 μm)，以乙腈为流动相A，水（0.1%甲酸）为流动相B，按下表比例进行洗脱；流速为0.5 ml/min；柱温35℃。

| 时间（min） | 水（%） | 乙腈（%） |
| --- | --- | --- |
| 0～7 | 95→10 | 5→90 |
| 7～10 | 10 | 90 |
| 10～10.5 | 10→95 | 90→5 |
| 10.5～16 | 95 | 5 |

质谱条件与系统适用性试验 采用电喷雾正离子模式（ESI+），多反应离子监测（MRM）；干燥气温度：300℃ ；雾化器压力：40Psi；干燥气流速：5 L/min；鞘流气温度：300℃ ；鞘流气流速：10 L/min；毛细管电压：4000 v；喷嘴电压：500 V；选择m/z 1321.5→511.3作为检测离子。

取对照品溶液，按拟定方法制备，进样1μl，上述检测离子对的MRM色谱峰的信噪比均应大于3:1。

对照品溶液的制备  取麦芽六糖适量，精密称定，加水制成每1 ml含麦芽六糖6.5μg的溶液，摇匀，即得。

供试品溶液的制备  取本品水蜜丸，研碎，取1g，精密称定；或取大、小蜜丸，剪碎，取1g，精密称定；置15 ml离心管中，精密加水10ml，涡旋至全部溶散或溶解，离心（10000 r/min）10分钟，精密吸取上清液1ml，缓缓加至活性炭固相萃取柱中，用7%乙醇25 ml洗脱，弃去洗脱液，再用50%乙醇10 ml洗脱，收集洗脱液，置10 ml量瓶中，加50%乙醇稀释至刻度，摇匀，即得。

衍生法  取上述对照品溶液和供试品溶液各200 μl，加入200 μl氨水和200 μl 0.3 M 1-苯基-3-甲基-5-吡唑啉酮（PMP），于70℃下反应1 小时，反应液用氮气吹干，加水1.00 ml溶解，加三氯甲烷1ml振摇提取1次，弃去有机相，得水相，过0.22μm滤膜，取滤液，即得。

测定法  分别精密吸取衍生后的对照品溶液和供试品溶液各1μl，注入液相色谱-质谱联用仪，测定，即得。

结果判断  以m/z 1321.5→511.3提取的供试品离子流色谱中，应不得出现麦芽六糖对照品溶液色谱保留时间一致的色谱峰；若出现，则供试品色谱中m/z 1321.5→511.3的色谱峰面积值应不得大于对照品溶液中相应的峰面积值。