麝香止痛贴膏中残留溶剂的检查方法

照气相色谱法（中国药典2020年版四部通则0521）测定。

色谱条件与系统适用性试验  以100%二甲基聚硅氧烷为固定相，采用弹性石英毛细管柱（柱长为30m，内径为0.32mm，膜厚度为0.25μm），FID火焰离子化检测器。进样口温度为200℃，检测器温度为250℃；分流进样，分流比为20:1。程序升温：初始温度为40℃，维持16分钟，以每分钟20℃升温至200℃，维持2分钟。载气为氮气，流速为每分钟2.0ml。顶空进样，顶空瓶平衡温度为85℃，平衡时间为45分钟。理论板数按甲基环己烷峰计算应不低于10000，甲基环己烷峰与周围峰的分离度应大于1.5。

对照品溶液的制备  取甲基环己烷对照品，精密称定，加乙醇制成每1ml含5mg的溶液。精密量取1ml，置100ml量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。精密量取5ml，置20ml顶空瓶中，密封瓶口，即得。

供试品溶液的制备  取本品10cm2，除去立即盖衬置20ml顶空瓶中，精密加入水5ml，密封瓶口，摇匀，即得。

测定法  分别精密量取对照品和供试品溶液顶空瓶气体1ml，注入气相色谱仪，记录色谱图，按外标法以峰面积计算，即得。