
ICS 11.040.55
C45
	     


YY
中华人民共和国医药行业标准
YY 0580—XXXX
	代替 YY 0580-2011


心血管植入物及人工器官 心肺转流系统 动脉管路血液过滤器
Cardiovascular implants and artificial organs－

Cardiopulmonary bypass systems－Arterial blood line filters

ISO 15675:2016,MOD
	 FORMDROPDOWN 


	     


XXXX - XX - XX发布
XXXX - XX - XX实施
国家食品药品监督管理总局 发布


前  言

本标准修改采用国际标准ISO 15675：2016《心血管植入物及人工器官－心肺转流系统－动脉管路血液过滤器》。
本标准按照GB/T 1.1－2009给出的规则起草。

本标准代替YY 0580-2011《心血管植入物及人工器官 心肺转流系统 动脉管路血液过滤器》，与YY 0580-2011相比，除编辑性修改外，主要技术变化如下：

——增加部分术语（见3.5.1、3.10）。

——修改滤除率试验方法（见5.4.2）。

——列出老化具体过程参数（见5.4.4）。

本标准的附录A是资料性附录。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本标准由国家食品药品监督管理总局提出。
本标准由全国医用体外循环设备标准化技术委员会（SAC/TC 158）归口。

本标准起草单位：广东省医疗器械质量监督检验所

本标准主要起草人：柯军
本标准所代替标准的历次版本发布情况为：
——YY 0580-2005；
——YY 0580-2011。

心血管植入物及人工器官 心肺转流系统 动脉管路血液过滤器

范围

本标准规定了无菌、一次性使用的动脉管路血液过滤器（以下简称过滤器）的要求，该器件拟用于进行心肺转流手术时，滤除人体血液中的微栓、碎屑、血块、微气泡及其它具有潜在性危险的物质。
规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191-2008 包装储运图示标志（ISO 780：1997，MOD）
GB/T 1962.2 注射器、注射针及其他医疗器械6%(鲁尔)圆锥接头 第2部分：锁定接头（GB/T 1962.2-2001, ISO 594-2:1998,IDT）

GB/T 14233.1-2008 医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分 化学分析方法

GB/T 14233.2-2005 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分 生物学试验方法

GB/T 16886.1 医疗器械生物学评价  第1部分：试验选择指南（GB/T 16886.1-2001,ISO 10993-1：1997,IDT）

GB/T 16886.11 医疗器械生物学评价  第11部分：全身毒性试验（GB/T 16886.11-1997，ISO 10993-11：1993，IDT）

GB 18279 医疗器械 环氧乙烷灭菌的确认和常规控制要求（GB 18279-2000，ISO 11135：1994，IDT）

GB 18280 医疗保健产品灭菌 确认和常规控制要求 辐射灭菌（GB 18280-2000，ISO 11137：1995，IDT）

YY/T 0287 医疗器械 质量管理体系 用于法规的要求（YY/T 0287-2003，ISO 13485：2003，IDT）

GB/T 19633 最终灭菌医疗器械的包装(GB/T 19633-2005,ISO 11607:2003,IDT) 

GB/T 19974-2005 医疗保健产品灭菌－灭菌因子特性鉴定和灭菌工艺的设定、确认和常规控制的通用要求(ISO 14937:2000，IDT)

YY 0604 心血管植入物及人工器官血气交换器（氧合器）（YY 0604-2007，ISO 7199:1996，MOD）

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。


    动脉管路血液过滤器  arterial blood line filter

心肺转流系统中动脉血液回输管路上的辅助器件，用于滤除血液中的各种微粒，如血块、碎屑和气栓等。


    血液通道  blood pathway

在临床预期应用中过滤器容纳血液的通道。


    血细胞破坏  blood cell damage

血液成分中的细胞成分丢失或遭受破坏。


    血小板减少  platelet reduction

装有过滤器的回路的血小板减少，大于没有装过滤器的相同对照回路上的血小板减少，这个差值有随时间而变化的特征。

血浆中游离血红蛋白水平  plasma-free haemoglobin level

装有过滤器的回路的血浆中游离血红蛋白浓度，与没有装过滤器的相同对照回路上的血浆中游离血红蛋白浓度间的差异，这个差值有随时间而变化的特征。

标准溶血指数 normalized index of hemolysis NIH

泵送100L血液后血浆游离血红蛋白被释放的克数。

NIH（g/100L）=ΔfHb×V×[image: image1.jpg](100—Hct)/100



×[image: image2.jpg]100/(Q X T)




其中
ΔfHb-采样时间间隔中血浆游离血红蛋白浓度的减少（g/L）
V-循环体积（L）
Q-血液流速（L/min）

Hct-红细胞压积（%）

T-采样时间间隔（min）

白细胞减少  white blood cell reduction

装有过滤器的回路的白细胞减少，大于没有装过滤器的相同对照回路上的白细胞减少，这个差值有随时间而变化的特征。

滤除率  filtration efficiency

过滤器清除模拟血液试验悬浮液中微粒的能力，以百分率表示。

模拟血液  blood analogue

模拟血液粘度的试验溶液，粘度在2.0×10-3Pa.s（2.0cP）和3.5×10-3Pa.s（3.5cP）之间。

气泡消除器  bubble eliminator

能消除气泡的装置。

   实质等同比较的动脉滤器

   和测试动脉滤器相似的滤器，该滤器已预先许可上市，并与测试动脉滤器有相同的临床用途。

要求

生物学特性

无菌和无热原

血液通道应无菌和无热原。
生物相容性

血液通道部分应在其预期用途方面具有生物相容性。
物理学特性

血液通道密合性能

血液通道应无泄漏。
血液容积

血液通道的容积应在生产者规定的允差范围之内（见6.3条）。
接头

连接血液通道的接头应能牢固连接。
附件出入口若采用6%（鲁尔）圆锥接头的连接应符合 GB/T 1962.2的要求。
一类接头可连接内径为4.8mm, 6.3mm, 9.5mm或12.7mm的导管；另一类接头符合YY 0604的要求。
性能特征

血细胞破坏

血浆游离血红蛋白、血小板和白细胞的变动百分率（正或负），均应在生产者规定的范围值之内。
溶血结果应表述为mg/dL和NIH。

滤除率

过滤器的滤除率应不小于80%。
流量

流量和压力极限均能保证性能安全有效，应在生产者规定的范围值之内。
有效期

应给出有效期，有效期内产品应符合规定要求。
气泡排除能力

应证明其气泡排除能力，应在生产者规定的范围值之内。
化学性能

还原物质

20mL检验液与同批空白对照液所消耗的高锰酸钾溶液[c（KMnO4）=0.002mol/L]的体积之差应不超过2.0mL。
金属离子

当用原子吸收分光光度计法（AAS）或相当的方法进行测定时，检验液中钡、铬、铜、铅、锡的总含量应不超过1μg/mL。镉的含量应不超过0.1μg/mL。

当按比色试验时，检验液呈现的颜色应不超过质量浓度ρ（Pb2+）＝1μg/mL的标准对照液。
酸碱度

检验液与空白液pH值之差应不超过1.5。
蒸发残渣

50mL检验液蒸发残渣的总量应不超过2mg。
紫外吸光度

检验液的吸光度应不大于0.1。
环氧乙烷残留量

过滤器若用环氧乙烷气体灭菌时，其环氧乙烷残留量应不大于10µg/g。
试验方法

总则

应按照生产者为临床预期使用编写的说明书，对灭菌后的装置进行试验和测量。

除非另有规定，工作变量应由生产者按临床预期使用需要作出规定。

除非另有规定，试验液的温度为（37±1）℃。

若各变量的相互关系为非线性，则测定应充分，以便可在各数据之间补进有效数值。

该试验程序或测量程序应看作是基准程序。若另有一些程序被证明在精确度方面可以相比，则这些程序可以被接受。

生物学特性

无菌和无热原

应根据适用情况，按GB 18279,GB 18280,GB/T 19974和GB/T 16886.11标准，通过检查来验证是否符合生产者有关灭菌和热原试验的文件。
无菌检验按GB/T 14233.2的规定进行，。

热原检验按GB/T 14233.2的规定进行。

生物相容性

应按GB/T 16886.1的规定进行生物学性能的评价。
物理学特性

血液通道的密合性能测定（灭菌后的最终产品）

用水灌满器件的血液通道，施加生产者规定压力1.5倍的正压。若无规定，则施加152kPa（22psi）表压，并维持该压力6h或至生产者规定的预期使用时间。目测证实器件有无漏水。

血液容积

试验液应采用肝素化人血、牛血或水。
应测量血液通道容积，结果应在生产者规定的范围值之内。
接头

应按照生产者的使用说明书进行连接。
连接处应能承受15N轴向静拉力15s而不发生分离，应符合4.2.3的要求。
按GB/T 1962.2的规定对附件出入口的接头进行检验，应符合4.2.3的要求。
性能特征

血细胞破坏

试验介质

血液通道的试验液应采用肝素化人血或牛血。
试验步骤

装配两个适用、等同的回路，其设备包括血泵、连接管、贮血器（由生产者规定，尺寸要与待测试器件相适应）和热交换器。待测试器件置于其中一个回路。在试验开始时，其血液通道的试验液容积与另一个回路容积之差必须不得超过1%。按表1所列条件进行体外试验。
血细胞破坏体外试验条件
	项    目
	数    值
	最 大 变 量

	血液流量
	生产者预期临床使用规定的最大值（见6.3条）
	±5%

	血中葡萄糖
	10 mmol/dL
	±5 mmol/dL

	血红蛋白
	12 g/dL
	±1 g/dL


取样安排按表2规定：

取样安排
	参 数 项 目
	试验开始后的时间（min）

	
	试验前
	30
	180
	360

	血浆中游离血红蛋白
	×
	×
	×
	×

	白细胞
	×
	×
	×
	×

	血小板
	×
	×
	×
	×

	血红蛋白
	×
	×
	×
	×

	葡萄糖
	×
	
	
	

	引起凝血时间
	×
	×
	×
	×

	温度
	×
	×
	×
	×

	流量
	×
	×
	×
	×


结果应符合4.3.1的要求。
滤除率试验

试验液

试验液采用甘油溶液或水，该试验液含微粒350个/mL至5000个/mL，微粒大小为产品标称过滤网孔径的115%至125%。
试验步骤

让500mL试验液在室温下通过过滤器，流量不低于100 mL/min，压力不超过152kPa(22psi)表压。测定过滤前后微粒的平均数目。试验应在生产者推荐的流速下进行。计计算滤除率所用的每份试样，其微粒读数应在用于测试的粒子粒径范围内，即不考虑非测试范围的微粒，结果应符合4.3.2的要求。
过滤器流量

试验液

试验液应采用模拟血液。
33%甘油溶液与血液粘度接近，相关各方可采用经验证的模拟血液。
试验步骤

将待测试器件置于试验回路中，把流量调至最大标称流量，使用校准过的流量计测量，监测过滤器的进口、出口压力6h，记录试验期间的压力变化，进口、出口压力差应符合生产者的要求。
该试验未考虑有形成分或类蛋白质聚合体的作用。
有效期

取过期不超过一个月的产品（仲裁法，宜优先采用），或按5.6.2～5.6.4进行老化，检测4.1.1、4.2.1，结果应符合4.5的要求。有效期内产品应符合标准4.1～4.4的要求，本条款建立在老化前产品全性能检验的基础上，检测4.1.1、4.2.1。 

选择加速老化温度，确定加速老化因数AAF。推荐采用60℃作为加速老化温度。

老化温度老化因数对照表
	加速老化温度
(℃)
	加速老化因数AAF
	与实际贮存一年相当的老化时间
(d)

	50
	6.96
	52.4

	55
	9.85
	37.1

	60
	13.93
	26.2

	65
	19.70
	18.5

	70
	27.86
	13.1

	一般地说，产品不能承受超过60℃的温度，因此，推荐采用60℃作为加速老化温度。但如果生产企业提出要求，可以采用其它温度。


根据样品剩余有效期天数，用以下公式计算加速老化时间（准确到0.1d）。

t=d/AAF                        ……………………(1)

式中: t—加速老化时间；

d—剩余有效期天数；

AAF—加速老化因数。

按加速老化温度、加速老化时间老化样品。老化结束后，将样品在常温下放置三天，在10天内开始进行各项实验

气泡排除能力

试验液

试验液应采用含血红蛋白（12±1）g/dl、肝素化的人血或牛血。
试验步骤

把1 m长(内径3.2mm)的排气管接到过滤器的排气口，排气管的另一端朝大气打开。最大试验流量时的吸入压力为26.6kPa(3.9psi)±5%。采用气泡捕集器测量注入成团空气5min后，在过滤器下游积累的气泡数。

在流量为规定的最大标称流量33%、67%和100%时，取空间空气30mL(小儿用过滤器取10mL)作一个单位空气团注入。
结果

报告的结果应当是以空气清除量的百分比表示，应符合生产者的要求。
化学性能

制备检验液

将过滤器灌满水，在37℃±1℃下恒温24h，将样品与液体分离，冷却至室温，依据样品标称内表面积稀释液体，按内表面积（cm2）与水（mL）的比为1:1稀释液体到相应体积，即得检验液。

取同体积水置于玻璃容器中，不装样品同法制备空白对照液。
还原物质

按GB/T 14233.1-2008中5.2.2规定进行，应符合4.4.1的要求。

金属离子

按GB/T 14233.1－2008中5.6.1、5.9.1规定进行,应符合4.4.2的要求。

酸碱度试验

按GB/T 14233.1－2008中5.4.1规定进行,应符合4.4.3的要求。

蒸发残渣试验

按GB/T 14233.1－2008中5.5规定进行,应符合4.4.4的要求。

紫外吸光度试验

按GB/T 14233.1－2008中5.7规定在250nm～320nm波长范围内进行，应符合4.4.5的要求。

环氧乙烷残留量

按GB/T14233.1－2008第9章的规定进行检验，应符合4.4.6的要求。

附录 A

（资料性附录）

接头示例

A.1 鲁尔活动接头

[image: image3.emf]       [image: image4.emf]
     6%（鲁尔）外圆锥接头                            6%（鲁尔）内圆锥接头

图 1 标准6%（鲁尔）圆锥接头

（对应的值见表1）

[image: image5.emf]
图2 6%（鲁尔）圆锥接头的标准配合

（对应的值见表1）

表1 6%（鲁尔）圆锥接头尺寸

	标记
	标记说明
	尺寸

mm

	
	
	刚性材料
	半刚性材料

	基本尺寸
	dmin
	外圆锥接头末端的最小直径（标准直径）
	3.925
	3.925

	
	dmax
	外圆锥接头末端的最大直径
	3.990
	4.027

	
	Dmin
	内圆锥接头开口处的最小直径
	4.270
	4.270

	
	Dmax
	内圆锥接头开口处的最大直径
	4.315
	4.315

	
	E
	外圆锥接头的最小长度
	7.500
	7.500

	
	F
	内圆锥接头的最小深度
	7.500
	7.500

	其他尺寸
	La
	啮合的最小长度
	4.665
	4.050

	
	Ma
	内圆锥接头啮合长度的公差
	0.750
	0.750

	
	Na
	外圆锥接头啮合长度的公差
	1.083
	1.700

	
	Rbmax
	曲率半径
	0.5
	0.5

	a 尺寸L、M、N是从基本尺寸推导出来的

b 或无锋棱的倒角


A.1.1 尺寸测量

当按照A.1.1.3的方法测量时，圆锥接头应满足A.1.1.1和A.1.1.2的规定要求。

A.1.1.1
外圆锥接头的小端应位于量规的两个极限平面之间，锥形部分的大端面应露出在量规的基准面之外。量规与由刚性材料制成的被测接头之间应无明显的摆动。

A.1.1.2
内圆锥接头锥孔的大端面平面应位于量规的两个极限平面之间。量规与由刚性材料制成的被测接头之间应无明显的摆动。

A.1.1.3

应按照A.1.1.3.1~A.1.1.3.4规定的程序进行测试。

A.1.1.3.1 用图3所示的钢制量规进行试验。

A.1.1.3.2 在（20±5）℃下进行试验。

A.1.1.3.3 在试验前，对吸湿性材料制成的产品应在（20±5）℃和（50±10）%相对湿度环境下至少放置24h。对于非吸湿性材料制成的产品无规定要求。

A.1.1.3.4 以5N的轴向力将量规装配到圆锥接头上，不加扭矩，然后撤除轴向力。

                标准直径（单位：毫米）                         标准直径（单位：毫米）

[image: image6.emf]
               内圆锥面，锥度（0.06:1）                       内圆锥面，锥度（0.06:1）

           a）用于测试刚性外圆锥接头的量规              b）用于测试半刚性外圆锥接头的量规

[image: image7.emf]
                                      标准直径（单位：毫米）

         外圆锥面，锥度（0.06:1）

c）用于测试所有材料的外圆锥接头的量规

图3 用于测试6%（鲁尔）圆锥接头的量规

A.1.2 钢制标准接头

[image: image8.emf]单位：毫米

锥度（0.06:1）

图4 钢制标准内圆锥接头

[image: image9.emf]单位：毫米

锥度（0.06:1）

图5 钢制标准外圆锥接头
A.2 鲁尔锁定接头

[image: image10.emf]
1）双头右旋螺纹，螺距2.5mm

图6 配有固定连接的内螺纹卡圈的6%（鲁尔）外圆锥锁定接头
（对应的值见表2）
[image: image11.emf]
注：其他尺寸，见图6

图7 配有可转动的内螺纹卡圈的6%（鲁尔）外圆锥锁定接头
（对应的值见表2）
[image: image12.emf]
a)A型

[image: image13.emf]
    b）B型                                                  c）C型

注1 如果6%（鲁尔）内圆锥锁定接头在倾斜于接头轴线的平面上有凸耳，此凸耳应成为图9所示螺纹的一部分。在这种情况下，“V”不适用。

注2 变体B和C仅适用于刚性接头的设计。

注3 为确保与现存刚性接头的相适应性，应首选最大K=0.8mm。
图8 在与接头轴线成直角的平面上有凸耳的6%（鲁尔）内圆锥锁定接头
（对应的值见表2）

[image: image14.emf]
1）螺距

注 其他尺寸，见图8

图9 配有外螺纹的6%（鲁尔）内圆锥锁定接头
（对应的值见表2）

表2 6%（鲁尔）刚性圆锥锁定接头的尺寸
	符号
	说明
	尺寸

	
	
	图6、图7、图8 a）和图9
	图8 b）和图8 c）

	α
	在螺纹或凸耳的抗分离的支承平面与锁定接头轴线垂直平面之间的角度
	25o+5o
    0o
	25o+5o
    0o

	β
	抗分离内螺纹的非支承平面与锁定接头轴线垂直面之间的最小角度
	25o
	——

	γ
	外螺纹或凸耳的非支承平面与锁定接头轴线垂直面之间的最小角度
	0o
	0o

	E
	外锁定接头的最小长度
	7.5
	——

	F
	从接头端面到凸耳底部的公称距离
	——
	0.2

	G
	凸耳底部的内锁定接头的最大外径或外螺纹的最大内径。此直径与5.5mm处的凸面距离不应增加
	6.73
	5.7

	H
	外锁定接头螺纹的直径
	8.0±0.1
	——


表2 6%（鲁尔）刚性圆锥锁定接头的尺寸（续）
	符号
	说明
	尺寸

	
	
	图6、图7、图8 a）和图9
	图8 b）和图8 c）

	J
	外锁定接头的螺纹的顶尺直径
	7.0±0.2
	——

	K
	在齿根部外锁定接头的最大螺纹宽度
	1
	——

	P
	外锁定接头突出于卡圈的最小距离
	2.1
	——

	Q
	外锁定接头的螺纹齿顶的最小宽度
	0.3
	——

	S
	带有凸耳或外螺纹的内锁定接头的凸耳齿顶宽度或螺纹齿顶宽度
	0.3min.
	0.27max.

	T
	从外锁定接头的嘴部到内螺纹的第一个完整的螺纹结构的底部端面之间的最大距离
	3.2
	——

	V
	仅在与接头轴线成直角的平面上的凸耳底部的最大弦长度，对直径为Jmin（7.0mm）的圆上的弦金进行测量
	3.5
	5.0

	W
	仅在与接头轴线成直角的平面上的凸耳末端的小大弦长（W不得大于V）
	2.71
	——

	X
	内锁定接头的轴线到凸耳末端的距离
	——
	——

	2X
	横切凸耳或外螺纹的外径
	7.830-0.1
	7.800-0.1

	Y
	在对应于外径等于G（6.73max.）的相应点上所测量的内锁定接头凸耳基部或螺纹底部（轴向）的最大宽度
	1.2
	1.30

	Z
	外螺纹上凸耳的跨度
	——
	6.500-0.1

	螺距
	内锁定接头的双头右旋螺纹的公称螺距——5mm导程
	2.5
	——


[image: image15.emf]
注 凸耳和螺纹部分的所有外部边缘应具有0.15mm和0.2mm之间的半径（除非另有规定）

图10 测试6%（鲁尔）外锁定接头的泄漏、易装配性、旋开扭矩

和应力开裂时所用的标准内圆锥接头
[image: image16.emf]
注 凸耳和螺纹部分的所有外部边缘应具有0.15mm和0.2mm之间的半径（除非另有规定）

图11 测试6%（鲁尔）外锁定接头的分离力和抗滑丝性所用的标准内圆锥接头

_________________________________

