ICS 11.040.20

C 31

中华人民共和国国家标准

GB/T 14233.1—xxxx

代替GB/T 14233.1-2008

代替

医用输液、输血、注射器具检验方法
    第1部分：化学分析方法

Test methods for infusion, transfusion, injection equipments for medical use— 
Part 1: Chemical analysis methods

××××-××-××发布

××××-××-××实施

| 中华人民共和国质量监督检验检疫总局 发布. 中国国家标准化管理委员会. |  |
| --- | --- |
| 中华人民共和国质量监督检验检疫总局; 发布. 中国国家标准化管理委员会. | 中华人民共和国质量监督检验检疫总局; 发布. 中国国家标准化管理委员会. |
| 中华人民共和国质量监督检验检疫总局; 发布. 中国国家标准化管理委员会. | 中华人民共和国质量监督检验检疫总局; 发布. 中国国家标准化管理委员会. |

目    次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 通则	1

4 检验液制备	1

5 检验液溶出物分析方法	2

6  材料中重金属总含量分析方法	9

7  材料中部分重金属元素含量分析方法	9

8  炽灼残渣	10

9  环氧乙烷残留量测定—气相色谱法	11

10  环氧乙烷残留量分析—比色分析法	12

参考文献	14

- 前    言

GB/T 14233《医用输液、输血、注射器具检验方法》分为两部分：

— 第1部分：化学分析方法；

— 第2部分：生物学试验方法。

本版本代替GB/T 14233.1—1998《医用输液、输血、注射器具检验方法  第1部分：化学分析方法》。鉴于GB/T 14233.1—2008已被诸多产品标准广泛引用，为避免由于标准条款号的改动而引起混乱，在本次修订中尽量保持与原标准的条款号对应，对需要修改的内容在原条款处进行了修改，新增内容在原序号基础上增加新的序号和方法。

本部分与GB/T 14233.1—2008相比主要变化如下：

- 修改了酸碱度测定方法；

- 部分金属元素分析方法中增加电感耦合等离子体发射光谱法和电感耦合等离子体质谱法；

- 删除了部分金属元素比色分析方法；

- 修改了引用中华人民共和国药典的版本号和方法条款号；

- 增加了环氧乙烷气相色谱法测试条件；

- 删除了环氧乙烷比色分析方法。

本部分由国家药品监督管理局提出。

本部分由全国医用输液器具标准化技术委员会（SAC/TC106）归口。

本部分起草单位：。

本部分主要起草人：

本部分于1993年首次发布，1998年第一次修订，2008年第二次修订。

医用输液、输血、注射器具检验方法  第1部分：化学分析方法

  - 范围

GB/T 14233的本部分规定了医用输液、输血、注射器具化学分析方法。

本部分适用于医用高分子材料制成的医用输液、输血、注射及配套器具的化学分析，其它医用高分子制品的化学分析亦可参照采用。

  - 规范性引用文件

下列文件中的条款通过GB/T 14233的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

GB/T 601  化学试剂  标准滴定溶液的制备

GB 6682  分析实验室用水规格和试验方法(GB 6682—1992，neq ISO 3696:1987)

中华人民共和国药典  2020年版 四部

  - 通则

3.1  本部分的所有分析都以两个平行试验组进行, 其结果应在允许相对偏差限度内, 以算术平均值为测定结果, 如一份合格, 另一份不合格, 不得平均计算, 应重新测定。

3.2  若无特殊规定,本部分中所用试剂均为分析纯。

3.3  若无特殊规定，本部分中试验用水均应符合GB 6682中二级水的要求。

3.4  本部分中所用术语“室温”指10℃～30℃。

3.5  本部分中所用术语“精确称重”指称重精确到0.1mg。

3.6  本部分中所用术语“精确量取”指用符合相应国家标准规定的准确度要求的移液管量取。

3.7  重量法恒重系指供试品连续两次炽灼或干燥后的重量之差不得超过0.3mg。

3.8  若无特殊规定，本部分所用玻璃容器均为硅硼酸盐玻璃容器。

  - 检验液制备

4.1  制备检验液应尽量模拟产品使用过程中所经受的条件(如产品的应用面积、时间、温度等)。模拟浸提时间应不少于产品正常使用时间。当产品的使用时间较长时(超过24h), 应考虑采用加速试验条件制备检验液,但需对其可行性和合理性进行验证。

4.2  制备检验液所用的方法应尽量使样品所有被测表面都被萃取到。

4.3  推荐在表1中选择检验液制备方法。

表1  检验液制备方法

| 序号 | 检验液制备方法 | 适用产品说明 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 取三套样品和玻璃烧瓶连成一循环系统,加入250mL水并保持在37℃±1℃,通过一蠕动泵作用于一段尽可能短的医用硅橡胶管上, 使水以1L/h的流量循环2h, 收集全部液体冷至室温作为检验液 取同体积水置于玻璃烧瓶中,同法制备空白对照液。 | 使用时间较短(不超过24h) 的体外输注管路产品。 |
| 二 | 取样品切成1cm长的段,加入玻璃容器中, 按样品内外总表面积（cm2）与水(mL)的比为2∶1的比例加水,加盖后, 在37℃±1℃下放置 24h, 将样品与液体分离,冷至室温,作为检验液。 取同体积水置于玻璃容器中,同法制备空白对照液。 | 使用时间较短(不超过24h)的体内导管。 |
| 三 | 取样品的厚度均匀部分，切成 1cm2的碎片,用水洗净后晾干,然后加入玻璃容器中, 按样品内外总表面积(cm2) 与水(mL)的比为 5∶1(或6:1) 的比例加水,加盖后置于压力蒸汽灭菌器中，在121℃±1℃加热30min，加热结束后将样品与液体分离，冷至室温作为检验液。 取同体积水置于玻璃容器中,同法制备空白对照液。 | 使用时间较长(超过24h)的产品。 |
| 四 | 样品中加水至公称容量，在37℃±1℃下恒温8h(或1h)将样品与液体分离，冷至室温，作为检验液。 取同体积水置于玻璃容器中,同法制备空白对照液。 | 使用时间很短（不超过1h）的容器类产品。 |
| 五 | 样品中加水至公称容量，在37℃±1℃下恒温24h，将样品与液体分离，冷至室温,作为检验液。 取同体积水置于玻璃容器中,同法制备空白对照液。 | 使用时间较短(不超过24h) 的容器类产品。 |
| 六 | 取样品,按每个样品加10mL(或按样品适当重量如0.1g～0.2ga加1mL)的比例加水，在37℃±1℃下恒温 24h(或8h或1h), 将样品与液体分离，冷至室温，作为检验液。 取同体积水置于玻璃容器中，同法制备空白对照液。 | 使用时间较短(不超过24h) 的小型不规则产品。 |
| 七 | 取样品,按样品适当重量如0.1g～0.2ga加1mL的比例加水,在37℃±1℃下恒温 24h(或8h或1h), 将样品与液体分离，冷至室温，作为检验液。 取同体积水置于玻璃容器中，同法制备空白对照液。 | 使用时间较短(不超过24h)、 体积较大的不规则产品。 |
| 八 | 取样品，按0.1g～0.2g a样品加1mL的比例加水，37℃±1℃条件下，浸提72h(或50℃±1℃条件下浸提72h,或70℃±1℃条件下浸提24h)，将样品与液体分离，冷至室温，作为检验液。 取同体积水置于玻璃容器中，同法制备空白对照液。 | 使用时间较长（超过24h）的不规则形状产品。 |
| 九 | 取样品，按样品重量（g）或表面积（cm2）加除去吸水量以外适当比例的水，37℃±1℃条件下，浸提24h(或72h或8h或1h), 将样品与液体分离，冷至室温，作为检验液。 取同体积水置于玻璃容器中，同法制备空白对照液。 | 吸水性材料的产品。 |
| 注1: 若使用括号中的样品制备条件，应在产品标准中注明。 注2：温度的选择宜考虑临床使用可能经受的最高温度，若为聚合物，温度应选择在玻璃化温度以下。 |  |  |
| a 0.1g/mL比例适用于不规则形状低密度孔状的固体产品；0.2g/mL比例适用于不规则形状的固体产品。 |  |  |

  - 检验液溶出物分析方法

5.1  浊度和色泽

- 5.1.1  浊度

5.1.1.1 溶液配制

硫酸肼溶液：称取105℃干燥至恒重的硫酸肼1.00g，置100mL量瓶中，加水溶解并稀释至刻度，摇匀，放置4h至6h。

六亚甲基四胺溶液：在100mL具塞玻璃瓶中，用25mL的水溶解2.5g六亚甲基四胺。

初级乳色悬浮液：向六亚甲基四胺溶液中加入25mL硫酸肼溶液，混合后放置24h。该悬浮液贮存在无表面缺陷的玻璃容器中可保持稳定两个月。悬浮液不应粘附到玻璃容器上，使用前应充分混合。

乳色标准液：加水稀释15mL初级乳色悬浮液至1 000mL。该悬浮液应是新制备的，存放至多24h。

对照悬浮液：按表2制备对照悬浮液,使用前振荡混匀。

表2  对照悬浮液                     单位为毫升

| 对照悬浮液 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乳色标准液，体积 | 2.50 | 5.0 | 10.0 | 30.0 | 50.0 |
| 水，体积 | 97.50 | 95.0 | 90.0 | 70.0 | 50.0 |

5.1.1.2  试验步骤

5.1.1.2.1  方法一

使用无色、透明、内径为15mm～25mm的中性玻璃平底试管，比较检验液和按上述新制备的对照悬浮液，试管内液体层深40mm。制备好对照悬浮液放置5min后，在漫射日光下，垂直于黑色背景观察溶液。

5.1.1.2.2  方法二

在室温条件下，将检验液与等量的对照悬浮液分别置于无色、透明、内径为15mm～16mm的中性玻璃平底试管中，制备好对照悬浮液放置5min后，在暗室内垂直同置于伞棚灯下，照度为1 000lx，从水平方向观察比较。

5.1.2  色泽

按《中华人民共和国药典 2020年版 四部 0901溶液颜色检查法》进行。

5.2  还原物质(易氧化物)

5.2.1  方法一:直接滴定法

5.2.1.1  原理

高锰酸钾是强氧化剂，在酸性介质中， 高锰酸钾与还原物质作用，MnO4- 被还原成Mn2+：

MnO4- + 8H+ + 5e＝Mn2+ + 4H2 O

5.2.1.2  溶液配制

硫酸溶液：量取128mL硫酸,缓缓注入500mL水中,冷却后稀释至1 000mL。

草酸钠溶液〔c(1/2Na2C2O4)＝0.1mol/L〕: 称取105℃～110℃干燥恒重的草酸钠6.700g，加水溶解并稀释至1 000mL。

草酸钠溶液〔c(1/2Na2C2O4)＝0.01mol/L〕: 临用前取草酸钠溶液〔c(1/2Na2C2O4)＝0.1mol/L〕加水稀释10倍。

高锰酸钾标准滴定溶液〔c(1/5KMnO4)＝0.1mol/L〕: 按GB/T 601中方法进行配制和标定。

高锰酸钾标准滴定溶液〔c(1/5KMnO4)＝0.01mol/L〕： 临用前，取高锰酸钾标准滴定溶液〔c(1/5KMnO4)＝0.1mol/L〕加水稀释10倍。必要时煮沸，放冷，过滤, 再标定其浓度。

5.2.1.3 试验步骤

精确量取检验液20mL，置于锥形瓶中，精确加入产品标准中规定浓度的高锰酸钾标准滴定溶液3mL,硫酸溶液5mL, 加热至沸并保持微沸10min, 稍冷后精确加入对应浓度的草酸钠溶液5mL,置于水浴上加热至75℃～80℃，用规定浓度的高锰酸钾标准滴定溶液滴定至显微红色，并保持30s不褪色为终点，同时与同批空白对照液相比较。

注: c(1/5KMnO4)＝0.1mol/L高锰酸钾标准滴定溶液对应c(1/2Na2C2O4)＝0.1mol/L草酸钠溶液;c(1/5KMnO4)＝0.01mol/L高锰酸钾标准滴定溶液对应c(1/2Na2C2O4)＝0.01mol/L草酸钠溶液。

5.2.1.4  结果计算

还原物质(易氧化物)含量以消耗高锰酸钾溶液的量表示, 按式(1) 计算:

V=(Vs−V0)CsC0                      ……………………(1)

式中:

V ── 消耗高锰酸钾标准滴定溶液的体积, 毫升（mL）；

Vs── 检验液消耗高锰酸钾标准滴定溶液的体积, 毫升（mL）；

Vo── 空白液消耗高锰酸钾标准滴定溶液的体积, 毫升（mL）；

Cs── 高锰酸钾标准滴定溶液的实际浓度, 摩尔每升（mol/L）；

Co── 标准中规定的高锰酸钾标准滴定溶液的浓度, 摩尔每升（mol/L）。

5.2.2  方法二: 间接滴定法

5.2.2.1  原理

水浸液中含有的还原物质在酸性条件下加热时,被高锰酸钾氧化,过量的高锰酸钾将碘化钾氧化成碘,而碘被硫代硫酸钠还原。

5.2.2.2  溶液配制

硫酸溶液： 量取128mL硫酸,缓缓注入500mL水中,冷却后稀释至1 000mL。

高锰酸钾溶液〔c(1/5KMnO4)＝0.1mol/L〕: 同5.2.1.2。

高锰酸钾溶液〔c(1/5KMnO4)＝0.01mol/L〕: 同5.2.1.2。

淀粉指示液: 称取0.5g淀粉溶于100mL水中,加热煮沸后冷却备用。

硫代硫酸钠标准滴定溶液〔c(Na2S2O3)＝0.1 mol/L〕：按GB/T 601中方法进行配制和标定。

硫代硫酸钠标准滴定溶液〔c(Na2S2O3)＝0.01mol/L〕: 临用前取硫代硫酸钠标准滴定溶液〔c(Na2S2O3)＝0.1 mol/L〕用新煮沸并冷却的水稀释10倍。

5.2.2.3  试验步骤

精确量取检验液10mL1）,加入250mL碘量瓶中,精密加入硫酸溶液1mL2）和产品标准中规定浓度的高锰酸钾溶液10mL2）,煮沸3min,迅速冷却,加碘化钾0.1g2）, 密塞, 摇匀。立即用相同浓度的硫代硫酸钠标准滴定溶液滴定至淡黄色,再加5滴淀粉指示液,继续用硫代硫酸钠标准滴定溶液滴定至无色。

用同样的方法滴定空白对照液。

5.2.2.4  结果计算

还原物质(易氧化物)的含量以消耗高锰酸钾溶液的量表示，按式(2) 计算:

V=(V0−Vs)CsC0                   ……………………(2)

式中:

V ──消耗高锰酸钾溶液的体积, 毫升（mL）；

Vs──检验液消耗硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积, 毫升（mL）；

Vo──空白液消耗硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积, 毫升（mL）；

Cs──硫代硫酸钠标准滴定溶液的实际浓度, 摩尔每升（mol/L）；

Co──标准中规定的高锰酸钾标准滴定溶液[c(1/5KMnO4)]的浓度, 摩尔每升（mol/L）。

5.3  氯化物

5.3.1  原理

氯离子在酸性条件下与硝酸银反应生成氯化银沉淀。

5.3.2  溶液配制

氯标准贮备液（0.1mg/mL）： 称取500℃～600℃灼烧至恒重的氯化钠0.165g，溶于水，移入1 000mL容量瓶中，稀释至刻度。

氯标准溶液：临用前精确量取氯标准贮备液稀释至所需浓度。

硝酸银试液(17.5g/L)：称取硝酸银1.75g, 溶于水，稀释至100mL，贮存于棕色瓶中。

硝酸溶液：取105mL硝酸，用水稀释至1 000mL。

5.3.3  试验步骤

精确量取检验液10mL，加入50mL纳氏比色管中， 加10mL稀硝酸(溶液若不澄清，过滤，滤液置于50mL纳氏比色管中)， 加水使成约40mL， 即得供试液。

精确量取10mL氯标准溶液至另一支50mL纳氏比色管中，加10mL稀硝酸，加水使成约40mL，摇匀，即得标准对照液。

在以上两试管中分别加入硝酸银试液1.0mL，用水稀释至50mL，在暗处放置5min，置黑色背景上从比色管上方观察。供试液与标准对照液比浊。

供试溶液如带颜色，除另有规定外，可取供试溶液两份，分置50mL纳氏比色管中，一份中加硝酸银试液1.0mL，摇匀，放置10min，如显浑浊，可反复过滤至滤液完全澄清，再加规定量的氯标准溶液与水适量使成50mL，摇匀，在暗处放置5min，作为对照液；另一份中加硝酸银试液1.0mL与水适量使成50mL，摇匀在暗处放置5min，按上述方法与对照溶液比较，即得。

5.4  酸碱度

5.4.1  方法一

取检验液和空白对照液, 按照《中华人民共和国药典 2020年版 四部0631 pH测定法》分别测定其pH值，以两者之差作为检验结果。

5.4.2  方法二

5.4.2.1  溶液配制

氢氧化钠标准滴定溶液〔c(NaOH)＝0.1mol/L〕：按GB/T 601的规定配制及标定。

氢氧化钠标准滴定溶液〔c(NaOH)＝0.01mol/L〕：临用前取氢氧化钠标准滴定溶液〔c(NaOH)＝0.1mol/L〕加水稀释10倍。

盐酸标准滴定溶液〔c(HCl)＝0.1mol/L〕：按GB/T 601的规定配制及标定。

盐酸标准滴定溶液〔c(HCl)＝0.01mol/L〕：临用前取盐酸标准滴定溶液〔c(HCl)＝0.1mol/L〕加水稀释10倍。

Tashiro指示剂：溶解0.2g甲基红和0.1g亚甲基蓝于100mL乙醇（体积分数为95%）中。

5.4.2.2  试验步骤

精确量取20mL检验液置100mL磨口瓶中,加入 0.1mLTashiro指示剂，如果溶液颜色呈紫色,  则用氢氧化钠标准滴定溶液〔c(NaOH)＝0.01mol/L〕滴定; 如果呈绿色, 则用盐酸标准滴定溶液〔c(HCl)＝0.01mol/L〕滴定, 直至显灰色。以消耗氢氧化钠标准滴定溶液〔c(NaOH)＝0.01mol/L〕或盐酸标准滴定溶液〔c(HCl)＝0.01mol/L〕的体积(以毫升为单位)作为检验结果。

5.4.3  方法三

5.4.3.1  溶液配制

氢氧化钠标准滴定溶液〔c(NaOH)＝0.1mol/L〕：同5.4.2.1。

氢氧化钠标准滴定溶液〔c(NaOH)＝0.01mol/L〕： 同5.4.2.1。

盐酸标准滴定溶液〔c(HCl)＝0.1mol/L〕： 同5.4.2.1。

盐酸标准滴定溶液〔c(HCl)＝0.01mol/L〕： 同5.4.2.1。

酚酞指示液（10g/L）：称取1g酚酞，溶于乙醇（体积分数为95%）并稀释至100mL。

甲基红指示液(1g/L)：称取0.1g甲基红，溶于乙醇（体积分数为95%）并稀释至100mL。

5.4.3.2  试验步骤

向10mL检验液中加入2 滴酚酞指示液,溶液不应呈红色。加入0.4mL的氢氧化钠标准滴定溶液[c(NaOH)=0.01mol/L]，应呈红色。加入0.8mL盐酸标准滴定溶液[c(HCl)=0.01mol/L], 红色应消失。加入5 滴甲基红指示液, 溶液应呈红色。

5.5  蒸发残渣

5.5.1  试验步骤

蒸发皿预先在105℃干燥至恒重。量取检验液50mL加入蒸发皿中,在水浴上蒸干并在105℃恒温

箱中干燥至恒重。同法测定空白对照液。

5.5.2  结果计算

按式(3)计算蒸发残渣：

M=[(m12−m11)−(m02−m01)]×1 000     ………………………(3)

式中:

M──蒸发残渣的质量, 毫克（mg）；

m11──未加入检验液的蒸发皿质量, 克（g）；

m12──加入检验液的蒸发皿质量, 克（g）；

m01──未加入空白液的蒸发皿质量, 克（g）；

m02──加入空白液的蒸发皿质量, 克（g）。

5.6  重金属4）总含量

5.6.1  方法一

5.6.1.1  原理

在弱酸性溶液中,铅,铬,铜,锌等重金属能与硫代乙酰胺作用生成不溶性有色硫化物。 以铅为代表制备标准溶液进行比色,测定重金属的总含量。

5.6.1.2  试剂及溶液配制

乙酸盐缓冲液(pH3.5)：取乙酸铵25g,加水25mL溶解后，加盐酸液(7mol/L)38mL，用盐酸液(2mol/L)或氨溶液(5mol/L)准确调节pH值至3.5(电位法指示)，用水稀释至100mL，即得。

硫代乙酰胺试液： 取硫代乙酰胺4g，加水使溶解成100mL，置冰箱中保存。临用前取混合液[由氢氧化钠(1mol/L)15mL，水5.0mL及甘油20mL组成 ]5.0mL，加上述硫代乙酰胺溶液1.0mL，置水浴上加热20s，冷却，立即使用。

铅标准贮备液(0.1mg/mL)：称取硝酸铅0.160g，用10mL硝酸溶液（1+9）溶解，移入1 000mL容量瓶中，用水稀释至刻度。

铅标准溶液：临用前，精确量取铅标准贮备液稀释至所需浓度。

5.6.1.3  试验步骤

精确量取检验液25mL3）于25mL纳氏比色管中，另取一支25mL纳氏比色管，加入铅标准液25mL，于上述两支比色管中分别加入乙酸盐缓冲液(pH3.5) 2mL，再分别加入硫代乙酰胺试液2mL，摇匀，放置2min，置白色背景下从上方观察，比较颜色深浅。

检验液如显色，可在标准对照液中加入少量稀焦糖溶液或者其他无干扰的有色溶液，使之与检验液颜色一致。再在检验液和标准对照液中各加入2mL硫代乙酰胺试液，摇匀，放置2min。在白色背景下从上方观察，比较颜色深浅。

5.6.2  方法二

5.6.2.1  原理

在碱性溶液中，铅、铬、铜、锌等重金属能与硫化钠作用生成不溶性有色硫化物。以铅为代表制备标准溶液进行比色，测定重金属的总含量。

5.6.2.2  溶液配制

氢氧化钠试液(43g/L)： 取氢氧化钠4.3g,加水使溶解成100mL，即得。

硫化钠试液(100g/L)： 临用前，称取硫化钠1g,加水使溶解成10mL,即得。

铅标准贮备液(0.1mg/mL)：同5.6.1.2。

铅标准溶液：同5.6.1.2。

5.6.2.3  试验步骤

精确量取检验液25mL于25mL纳氏比色管中，另取一支25mL纳氏比色管，加入铅标准液25mL，于上述两支比色管中分别加入氢氧化钠试液5mL，再分别加入硫化钠试液5滴，摇匀，置白色背景下从上方观察，比较颜色深浅。

5.7  紫外吸光度

取检验液，必要时用0.45μm的微孔滤膜过滤，在5h内用1cm比色皿以空白对照液为参比，在规定的波长范围内测定吸光度。

5.8  铵

5.8.1  原理

铵离子在碱性溶液中能与纳氏试剂反应生成黄色物质，通过与标准对照液比色,测定其铵含量。

5.8.2  溶液配制

氢氧化钠溶液（40g/L）：称取4.0g氢氧化钠，用水溶解并稀释至100mL。

纳氏试剂(碱性碘化汞钾试液)：取碘化钾10g,加水10mL溶解后，缓缓加入二氯化汞的饱和水溶液，随加随搅拌，至生成的红色沉淀不再溶解，加氢氧化钾30g溶解后，再加二氯化汞的饱和水溶液1mL或1mL以上,并用适量的水稀释使成200mL，静置，使沉淀，即得，用时倾取上清液使用。检查：取本液2mL，加入含氨0.05mg的水50mL中，应即时显黄棕色。

铵标准贮备液（0.1mg/mL）：称取0.297g于105℃～110℃干燥至恒重的氯化铵，用水溶解并稀释至1 000mL。

铵标准溶液：临用前精确量取铵标准贮备液稀释至所需浓度。

5.8.3  试验步骤

精确量取10mL检验液于25mL纳氏比色管中，另取一支25mL纳氏比色管,加入铵标准溶液10mL, 于上述两支比色管中分别加入2mL氢氧化钠溶液（40g/L），使溶液呈碱性。随后用蒸馏水稀释至15mL，加入0.3mL纳氏试剂。

30s后进行检查，比较检验液与对照液颜色深浅。

5.9  部分重金属元素

5.9.1  原子吸收分光光度计法

5.9.1.1  仪器

原子吸收分光光度计, 使用时应按仪器说明书操作。

5.9.1.2  分析方法 (标准曲线法)

在仪器推荐的浓度范围内,制备至少5个含待测元素且浓度依次递增的标准溶液，以配制标准溶液用的溶剂将吸光度调零。然后依次测定各标准溶液的吸光度，相对于浓度作标准曲线。

测定检验液和空白对照液，根据吸光度在标准曲线上查出相应浓度，计算元素的含量。

注:用原子吸收光谱法测定重金属的含量时可通过蒸发试验液使其浓缩来提高检测范围。对每种金属的测定,都向250mL的试验液中加入2.5mL硝酸溶液（10g/L）。

5.9.2电感耦合等离子体发射光谱法和质谱法

5.9.2.1仪器

电感耦合等离子体发射光谱仪、电感耦合等离子体质谱仪

5.9.1.2  分析方法 (标准曲线法)

在仪器推荐的浓度范围内,制备至少5个含待测元素且浓度依次递增的标准溶液（不包括零点）。然后依次测定各标准溶液的信号值，相对于浓度作标准曲线。

测定检验液和空白对照液，根据信号值在标准曲线上查出相应浓度，计算各元素的含量。

5.9.3  原子荧光光谱法

5.9.3.1  仪器

原子荧光光度计, 使用时应按仪器说明书操作。

5.9.3.2 分析方法 (标准曲线法)

在原子荧光光度计推荐的浓度范围内,制备至少5个含待测元素且浓度依次递增的标准溶液（不包括零点），然后以配制标准溶液用的溶剂为空白，依次测定各标准溶液的荧光强度，相对于浓度作标准曲线。

测定检验液和空白对照液，根据吸光度在标准曲线上查出相应浓度，计算元素的含量。

- 6  材料中重金属总含量分析方法

6.1  原理

在弱酸性溶液中, 铅、镉、铜、锌等重金属能与硫代乙酰胺作用生成不溶性有色硫化物。用铅标准溶液作标准进行比色，可测定它们的总含量。

6.2  试剂及溶液配制

按5.6.1.2进行。

6.3  检验液制备

取样品1g～2g切成5mm×5mm碎片, 放入瓷坩埚内, 缓缓炽灼至完全炭化,放冷,加入0.5mL～1mL硫酸湿润, 低温加热至硫酸蒸气消失后,加入硝酸0.5mL,蒸干,至氧化氮蒸气除尽后放冷。再在500℃～600℃灼烧使之灰化，冷却后加入2mL盐酸,置水浴上蒸干后加水15mL。加酚酞试液一滴, 再滴入氨试液至上述溶液变成微红色为止。加乙酸盐缓冲液(pH3.5)2mL微热溶解后,将溶液转移至25mL纳氏比色管中, 加水使成25mL检验液。

将加入0.5mL～1mL硫酸、0.5mL硝酸和2mL盐酸的另一瓷坩埚置于水浴上使之蒸干后, 加乙酸盐缓冲液(pH3.5)2mL与水15mL，微热溶解后将溶液转移至25mL纳氏比色管中，加一定量铅标准溶液，再用水稀释成25mL作为标准对照液。

6.4  试验步骤

在检验液和标准对照液中各加入2mL硫代乙酰胺试液,摇匀,放置2min。在白色背景下从上方观察, 比较颜色深浅。

注：检验液如显色，可在标准对照液中加入少量稀焦糖溶液或者其他无干扰的有色溶液，使之与样品液颜色一致。

- 7  材料中部分重金属元素含量分析方法

7.1  原子吸收分光光度计法

7.1.1  仪器

原子吸收分光光度计, 使用时应按仪器说明书操作。

7.1.2  分析方法 (标准曲线法)

在仪器推荐的浓度范围内，制备至少五个含待测元素且浓度依次递增的标准溶液（不包括零点），以配制标准溶液用的溶剂将吸光度调零。然后依次测定各标准溶液的吸光度，相对于浓度作标准曲线。

测定按6.3制备的检验液和空白对照液，根据吸光度在标准曲线上查出相应浓度，计算元素的含量。

7.2 比色分析方法

7.2.1 检验液制备

取样品1g～2g切成5mm×5mm碎片, 放入瓷坩埚内, 缓缓炽灼至完全炭化,放冷,加入0.5mL～1mL硫酸湿润, 低温加热至硫酸蒸气消失后,加入硝酸0.5mL,蒸干,至氧化氮蒸气除尽后放冷。再在500℃～600℃灼烧使之灰化，冷却后加入2mL盐酸,置水浴上蒸干后加水15mL。加酚酞试液一滴, 再滴入氨试液至上述溶液变成微红色为止。加水使成25mL检验液。

同法制备空白对照液。

7.2.2 锌

取检验液和空白对照液按5.9.2.1规定的方法进行。

7.2.3 铅

取检验液和空白对照液按5.9.2.2规定的方法进行。

7.3 原子荧光光谱法

7.3.1 试样消解

7.3.1.1 湿消解：取样品2 g，精确称重，切成5mm×5mm碎片, 置100mL锥形瓶中加硝酸30mL，硫酸1.25mL，摇匀后放置过夜，置电热板上加热消解。若消解液处理至10mL左右时仍有未分解物质或色泽变深，取下放冷，补加硝酸5mL～10mL，再消解至10mL左右观察，如此反复两三次，注意避免炭化。冷却，加水25mL，再蒸发至冒硫酸白烟。冷却，用水将内容物转入50mL容量瓶中，加水成50mL检验液。同法制备空白对照液。

7.3.1.2 干灰化：取样品1g～2g，精确称重，于坩埚中。加质量浓度为150g/L硝酸镁溶液10mL混匀，低热蒸干，将氧化镁1g仔细覆盖在干渣上，炭化至无黑烟，再在550℃灰化4h。取出放冷，小心加10mL盐酸(1+1)以中和氧化镁并溶解灰分，转移至50mL容量瓶中, 加水成50mL检验液。同法制备空白对照液。

7.3.1.3  其他方法：根据样品成分及工艺合理制定。

7.3.2  仪器

原子荧光光度计, 使用时应按仪器说明书操作。

7.3.3  分析方法

在仪器推荐的浓度范围内,制备至少五个含待测元素且浓度依次递增的标准溶液，以配制标准溶液用的溶剂将吸光度调零。然后依次测定各标准溶液的吸光度，相对于浓度作标准曲线。

测定检验液和空白对照液，根据吸光度在标准曲线上查出相应浓度，计算元素的含量。

- 8  炽灼残渣

8.1  试验步骤

取样品2g～5g切成5mm×5mm，置于已灼烧恒重的坩埚中，精确称重。在通风橱中缓缓灼烧至完全炭化,放冷。加0.5mL～1mL硫酸使其湿化，低温加热至硫酸蒸汽除尽，在700℃～800℃灼烧至完全灰化。置于干燥器内放至室温,称重。再在700℃～800℃灼烧至恒重。

如需将残渣留作重金属检查，则灼烧温度应控制在500℃～600℃。

8.2  结果计算

按式(5)计算炽灼残渣：

A=m2−m0m1−m0×100％             ……………………………(5)

式中:

A──炽灼残渣,％；

m0──样品加入前坩锅的质量,克（g）；

m1──样品加入后坩锅的质量, 克（g）；

m2──样品灼烧后坩锅的质量, 克（g）。

- 9  环氧乙烷残留量测定—气相色谱法

9.1  仪器

气相色谱仪, 使用时应按仪器说明书操作。

9.2 分析方法

任何气相色谱分析方法，只要证明分析可靠，都可以使用。“分析可靠”是指当对一规定环氧乙烷（EO）残留量的器械进行测定时，所选择的分析方法具有足够的准确度、精密度、选择性、线性和灵敏度，且适合于所要分析的器械。

对不同的产品，需进行必要的方法学评价以确定所选择方法的可靠性。

9.3  样品浸提方法

9.3.1 总则

有两种基本的样品浸提方法用于确定采用EO灭菌的医疗器械的EO残留量：模拟使用浸提法和极限浸提法。

模拟使用浸提法是指采用使浸提尽量模拟产品使用的方法。这一模拟过程使测量的EO残留量相当于患者使用该器械的实际EO摄入量。极限浸提法是指再次浸提测得的EO的量小于首次浸提测得值的10%，或浸提到测得的累积残留量无明显增加。

宜在取样后制备浸提液，否则应将供试样品封于由聚四氟乙烯密封的金属容器中保存。

引用本部分方法时，若未规定浸提方法，则均按极限浸提方法进行。

9.3.2 模拟使用浸提法

采用模拟使用浸提法时，应在产品标准中根据产品的具体使用情况，规定在最严格的预期使用条件下的浸提方法和采集方法。并尽量采用以下条件：

a) 浸提介质：用水作为浸提介质；

b) 浸提温度：整个或部分与人体接触的器械在37℃（人体温度）浸提，不直接与人体接触的器械在25℃（室温）浸提。

c) 浸提时间：当确定浸提时间时，应考虑在推荐或预期使用最为严格的时间条件下进行。但不短于1h。

d) 浸提表面：器械与药液或血液接触的表面。

9.3.3  极限浸提法

极限浸提法包括热极限浸提法和溶剂极限浸提法。

本部分推荐以水为溶剂的极限浸提方法。

注：GB/T16886.7给出了环氧乙烷残留量测定的相关信息。

9.4 极限浸提法试验步骤

9.4.1  供试液制备

取产品上与人体接触的EO相对残留含量最高的部件进行试验，截为5mm长碎块(或10mm2片状物), 取1.0g放入20mL萃取容器中，精密加入5mL水，密封，60℃±1℃温度下平衡40min。

9.4.2  环氧乙烷标准贮备液配制

取外部干燥的50mL容量瓶, 加入约30mL水,加瓶塞, 精确称重。用注射器注入约 0.6mL环氧乙烷,不加瓶塞,轻轻摇匀,盖好瓶塞,称重,前后两次称重之差,即为溶液中所含环氧乙烷重量。加水至刻度制成约含环氧乙烷10mg/mL的溶液，作为标准贮备液。

9.4.3 绘制标准曲线

用贮备液配制 1 µg/mL～10µg/mL至少5个系列浓度的标准溶液。精确量取5mL，置20mL萃取容器中,密封,恒温( 60℃±1℃)中平衡 40min。

用进样器依次从平衡后的标准样迅速取上部气体，注入进样室，记录环氧乙烷的峰高(或面积)。绘出标准曲线(X: EO浓度,µg/mL; Y: 峰高或面积)。

9.4.4  试验样品的测量

用进样器从平衡后的试样萃取容器中迅速取上部气体，注入进样室,记录环氧乙烷的峰高(或面积)。

根据标准曲线计算出样品相应的浓度。

如果所测样品结果不在标准曲线范围内,应改变标准溶液的浓度重新作标准曲线。

9.4.5推荐的色谱条件

色谱柱：624

进样口温度：250℃

分流比：20:1

柱流速：1ml/min

柱温箱温度：50℃保持8min

检测器：FID

9.5  结果计算

环氧乙烷残留量用绝对含量或相对含量表示。

9.5.1  按式(6)计算单位产品中环氧乙烷绝对含量：

WEO=5cm1/m2 ×10-3               ……………………(6)

式中：

WEO──单位产品中环氧乙烷绝对含量, 毫克（mg）；

5──量取的浸提液体积，毫升（ml）；

c──标准曲线上找出的供试液相应的浓度, 微克每毫升（µg/mL）；

m1──单位产品的质量, 克(g)；

m2──称样量，克（g）。

9.5.2  按式(7)计算样品中环氧乙烷相对含量:

CEO=5c/m                  ……………………(7)

式中:

CEO──产品中环氧乙烷相对含量, 微克每克（µg/g）；

5──量取的浸提液体积，毫升（ml）；

c──标准曲线上找出的供试液相应的浓度, 微克每毫升（µg/mL）；

m──称样量，克（g）。

参考文献

[1]  GB/T 602—2002  化学试剂  杂质测定用标准溶液的制备

[2]  GB/T 603—2002  化学试剂  试验方法中所用制剂及制品的制备

[3]  GB/T 16886.7—2001  医疗器械生物学评价 第7部分：环氧乙烷灭菌残留量

1	）  也可取检验液20mL。

2	）  检验液取20mL时, 高锰酸钾溶液也加20mL，硫酸溶液加2mL, 碘化钾加1.0g。

3）检验液也可取10mL，则铅标准液加入量为10mL。4）重金属是指能与硫代乙酰胺或硫化钠作用显色的一类金属元素