《血管内光学相干断层扫描成像设备》

行业标准编制说明

- 一、工作简况

《血管内光学相干断层扫描成像设备》行业标准项目是《国家药监局综合司关于印发2022年医疗器械行业标准制修订计划项目的通知》（药监综械注〔2022〕47号）批准的一个项目（项目编号：A2022084-T-hz），由全国光学和光子学标准化技术委员会医用光学和仪器分技术委员会归口，浙江省医疗器械检验研究院负责牵头起草。接到任务后，牵头单位随即召集国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心、苏州微创阿格斯医疗技术有限公司、深圳市中科微光医疗器械技术有限公司、南京沃福曼医疗科技有限公司、中国计量科学研究院、江苏省医疗器械检验所的代表成立了起草小组，并明确各单位人员的工作职责。同时，起草组根据任务时间，制定了标准制定工作计划和各阶段时间节点。在周密部署的基础上，起草组开展了调研和资料收集等工作，咨询了监管部门、生产企业、临床单位、检验机构等相关方，汇集各方对于血管内光学相干断层扫描成像设备存在的问题、标准化工作重点方向的意见和建议，作为标准起草过程中应考虑的重要方面。在上述工作的基础上，起草组着手该标准的起草工作，先后召开了两次线上讨论会，对收集到的意见进行讨论，并完成了草案稿和标准征求意见稿。2022年7月将标准征求意见稿发放给分技委委员和相关的单位，进行广泛的征求意见。

- 二、标准编制原则和确定标准主要内容

血管内光学相干断层扫描成像设备（血管内OCT设备）预期用于对冠状动脉进行断层扫描成像，获取冠状动脉的形态、尺寸、位置等信息。血管内OCT设备包括血管内OCT主机（含导管连接控制器）和血管内成像导管。

因国际、国内尚无关于本产品的标准，本文件根据产品特点和临床使用特点，结合监管需求和产品技术要求，制定了标准的主要技术内容。

由于血管内OCT设备与眼后节光学相干断层扫描仪（眼后节OCT仪器）都是采用光学相干断层扫描术（OCT）对目标组织进行扫描成像，所以参考眼后节OCT仪器的国际标准ISO16971《Ophthalmic instruments—Optical coherence tomograph for the posterior segment of the human eye》，提出了血管内OCT设备的光源、分辨力（率）、灵敏度的要求与试验方法；此外，基于血管内OCT设备特有的回拉扫描工作方式，提出了扫描性能、测量性能、回拉性能的要求与试验方法。上述关于血管内OCT设备所涉及的有效性与安全性指标，直接关系到诊断的有效性与患者的生命安全，应严格加以控制。

血管内OCT设备使用时，血管内成像导管需插入到人体冠状动脉中，属于介入性的高风险医疗器械。因此，参考GB/T 14233.1—2008《医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分：化学分析方法》、YY 0285.1—2017《血管内导管 一次性使用无菌导管 第1部分：通用要求密封性》、YY/T 0758—2021 《医用激光光纤通用要求》、YY/T 0807—2010《预装在输送系统上的球囊扩张血管支架稳固性能标准测试方法》、《中华人民共和国药典（2020年版）》等相关产品标准与方法标准，提出了血管内成像导管的密封性、导管传输效率、机械性能、化学性能、无菌、细菌内毒素的要求与试验方法。此外，亦提出了血管内成像导管的尺寸、显影环的位置、外观的要求与试验方法。上述关于血管内成像导管所涉及的有效性与安全性指标，直接关系到诊断的有效性与患者的生命安全，应严格加以控制。

此外，导管连接控制器与血管内成像导管的连接紧密性也直接关系到诊断的有效性与安全性，应严格加以控制。另外还有通用的激光安全（GB 7247.1）、电气安全（GB 9706.1）、电磁兼容性（YY 9706.102）也需要在标准中进行规定，血管内OCT设备应符合这3个通用标准的要求。

- 三、验证情况

（1）验证情况概述

浙江省医疗器械检验研究院在编写《血管内光学相干断层扫描成像设备》行业标准期间，对血管内光学相干断层扫描成像设备进行了检测，对行业标准规定的要求、试验方法、随附文件、标记进行了验证，结果显示，产品的技术指标均能达到行业标准的要求，行业标准的试验方法具有可行性、可靠性，随附文件信息完整，标记清晰牢固，能够满足行业标准的要求。

在征求意见期间，还将邀请3~4家单位对标准进行验证。

（2）验证分析和结论

从验证结果可以看出，产品技术水平能够达到标准的规定，标准中各项技术指标规定合理，满足中等偏上的原则；试验方法具有可行性、可靠性；随附文件信息完整，标记清晰牢固，能够满足行业标准的要求。

- 四、与国际、国外同类标准水平的对比情况

无国际、国外同类产品标准。

- 五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本文件与有关的现行法律、法规和强制性国家标准无冲突。

本文件引用下列国家标准：

GB 7247.1  激光产品的安全 第1部分：设备分类、要求GB 9706.1 医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求（IEC 60601-1:2012，MOD）

GB/T 14233.1—2008 医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分：化学分析方法

- 六、重大分歧意见的处理经过和依据

正在征求意见。

- 七、标准作为强制性标准或推荐性标准的建议

本标准建议作为推荐性行业标准。

血管内光学相干断层扫描成像设备（血管内OCT设备）预期用于对冠状动脉进行断层扫描成像，获取冠状动脉的形态、尺寸、位置等信息。血管内OCT设备包括血管内OCT主机（含导管连接控制器）和血管内成像导管。血管内OCT设备与血管内成像导管的性能指标，关系到诊断的有效性与安全性，关系到患者的生命安全，应严格加以控制。

- 八、贯彻标准的要求和措施建议(包括组织措施、技术措施、过渡办法等内容)

为便于生产企业理解和贯彻标准，起草单位拟定于标准发布后适时召开标准宣贯会。宣贯对象为生产企业、监管人员、检验人员、临床机构及其他相关标准使用方。

本标准从发布之日起，可给予一年过渡期，一年后正式实施。

- 九、废止现行有关标准的建议

无。

- 十、其他应予说明的事项

本标准的发布，为准确把握血管内光学相干断层扫描成像设备的安全有效应用提供了指导。本标准的实施，将促进制造商产品进步，确保进入临床应用的产品的安全有效性，更好保障患者利益。

全国光学和光子学标准化技术委员会

医用光学和仪器分技术委员会

2022年7月