GB 9706.237-2020检验报告内容模板

共6页  第1页

| 序号 | 检验项目 | 标准条款 | 标准要求 | 检验结果 | 单项结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ME设备标识、标记和文件 | GB 9706.237-2020 201.7.2.9 | IP分类 增加：若规定的IPX分类仅适用于换能器组件的一部分，则对换能器组件上的IPX编码标记不作要求。 |  |  |  |
|  |  | GB 9706.237-2020 201.7.2.13 | 生理效应（安全标志和警告说明） 增加：对体内换能器组件在单一故障状态下限制表面温升不超过43℃所采用方式的描述，应根据第12章的要求给出。 |  |  |  |
|  |  | GB 9706.237-2020 201.7.2.101 | 声输出 超声诊断设备产生声输出水平的能力属201.12.4.2范畴，且允许操作者直接改变声输出水平时，调节控制器件改变声输出水平的效果应清晰表明，标记应具有主动显示属性。 |  |  |  |
|  |  |  | 应根据201.12的要求给出热指数和机械指数的显示，并同时公布201.7.9和201.12所涉及的准确性。 |  |  |  |
|  |  |  | 显示的与超声输出水平（201.12）相关的信息，包括所显示指数的全称或缩写，从操作者的位置观察应清晰可见。 |  |  |  |
|  |  | GB 9706.237-2020 201.7.9.2.2 | 警告和安全须知 增加：超声诊断设备产生声输出水平的能力属201.12范畴，应根据附录CC的指南，向操作者给出如何理解超声辐照参数、热指数（TI）和机械指数（MI）的信息。 |  |  |  |
|  |  |  | 当超声诊断设备的应用部分是B型应用部分时，应给出安全操作的必要步骤，着重强调不适当的电气安装可能导致的安全危险。 |  |  |  |
|  |  |  | 应给出换能器组件安全使用的说明，尤其是针对其预期应用领域，确保选择正确的超声诊断设备类型的说明。 |  |  |  |
|  |  |  | 对预期腔内使用的换能器组件，若激励换能器组件时，不符合电磁兼容的要求，可能对环境中的其他设备造成有害的干扰时，则在说明书中给出警告，并规定不得在患者体外激励换能器组件。 |  |  |  |
|  |  |  | 若制造商声明降低试验级别，则在随机文件中应给出包括干扰其他设备的识别方法和缓解干扰的手段。 |  |  |  |

GB 9706.237-2020检验报告内容模板

共6页  第2页

| 序号 | 检验项目 | 标准条款 | 标准要求 | 检验结果 | 单项结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ME设备标识、标记和文件 | GB 9706.237-2020 201.7.9.2.2 | 在与高频（HF）手术设备一起使用时，若超声诊断设备或部件提供了对患者灼伤的防护手段，应给出提示。 |  |  |  |
|  |  |  | 若无此类防护手段，应在随机文件中给出提示，还应给出在高频手术中，中性电极连接失效时，与降低灼伤危险相关的换能器组件定位和使用方面的建议。 |  |  |  |
|  |  |  | 超声诊断设备产生声输出水平的能力属201.12.4.2范畴时，应给出慎重使用声明。 |  |  |  |
|  |  |  | 对操作者可以通过改变超声诊断设备的运行，涉及与超声输出相关的任何显示或手段，应予以说明。 |  |  |  |
|  |  |  | 对操作者可以通过改变超声诊断设备的运行，涉及与经食管使用的体内换能器组件表面温度相关的任何显示或手段，应予以说明。 |  |  |  |
|  |  |  | 应给出在正常使用或性能评估时，对换能器组件可浸入水或其他液体中那一部分的说明。 |  |  |  |
|  |  |  | 应给出建议，提示操作者关注常规测试和定期维护，包括将换能器组件浸入导电液体检查裂纹。 |  |  |  |
|  |  |  | 应给出避免非预期的控制器件设置和声输出水平的说明。 |  |  |  |
|  |  |  | 根据201.12.4.5.1选定的声输出限制应在随机文件中公布，对多用途超声诊断设备应对每个应用领域公布其声输出限制。 |  |  |  |
|  |  |  | 在使用除颤器之前，应将经食道探头与患者分离。 |  |  |  |
|  |  |  | 预期插入患者的换能器组件的外表面部分宜加以检查，确保不存在可能造成伤害的粗糙表面、锐边或突出角。 |  |  |  |
|  |  |  | 随着家庭护理中超声诊断设备使用的增多，要特别关注向这类用户提供信息，其处理方式要在风险管理文档中文件化，参见IEC 60601-1-11。 |  |  |  |

GB 9706.237-2020检验报告内容模板

共6页  第3页

| 序号 | 检验项目 | 标准条款 | 标准要求 | 检验结果 | 单项结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ME设备标识、标记和文件 | GB 9706.237-2020 201.7.9.2.10 | 信息 替代第一段： 使用说明书应列出所有产生并向操作者展示的系统信息、错误信息和故障信息，除非这些信息不需加以说明。 |  |  |  |
|  |  | GB 9706.237-2020 201.7.9.2.12 | 清洗、消毒和灭菌 增加：在第二个破折号后增加： ——列出每次清洗、消毒和灭菌周期之后，要核查的相关部件、元件和/或功能的一览表，及检查的方法。 |  |  |  |
|  |  | GB 9706.237-2020 201.7.9.3.101 | 技术说明书 增加： 关于声输出水平的技术数据 对每一种模式，提供每一个热指数和机械指数的最大值，这些数据应遵循表201.103的要求提供，并在随机文件中列出。 |  |  |  |
|  |  |  | 对换能器组件和超声仪器主机，满足201.12.4.2a)和b)所述的所有豁免条件，在随机文件中所公布的信息应声明：针对所有的装置设置条件，热指数和机械指数均小于等于1.0。 |  |  |  |
| 2 | ME设备对电击危险的防护 | GB 9706.237-2020 201.8.7.4.7 | 患者漏电流的测量 增加： aa) 针对换能器组件试验，应将应用部分浸入0.9%的生理盐水中。 |  |  |  |
|  |  | GB 9706.237-2020 201.8.7.4.8 | 患者辅助电流的测量 增加： 针对换能器组件试验，应将应用部分浸入0.9%的生理盐水中。 |  |  |  |
|  |  | GB 9706.237-2020 201.8.8.3 | 电介质强度 增加： aa) 针对换能器组件试验，应将应用部分浸入0.9%的生理盐水中。 |  |  |  |
|  |  | GB 9706.237-2020 201.8.9.3.4 | 热循环试验 在第一段末增加： 且，仅针对超声换能器组件，在这里T1是： ——随机文件中规定的在清洗、消毒、灭菌、正常使用或贮存状态下，所允许的最高温度再加上10℃。 |  |  |  |

GB 9706.237-2020检验报告内容模板

共6页  第4页

| 序号 | 检验项目 | 标准条款 | 标准要求 | 检验结果 | 单项结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ME设备对电击危险的防护 | GB 9706.237-2020 201.8.10.4 | 有电线连接的手持的部件和脚踏控制装置 增加： 本条不适用于超声换能器组件。 |  |  |  |
| 3 | 对不需要的或过量的辐射危险（源）的防护 | GB 9706.237-2020 201.10.101 | 超声能量 在本标准正文所述的风险管理过程中，制造商应强调与超声能量相关的风险。 |  |  |  |
|  |  |  | 在信号采集停止时（例如“冻结”功能启动），应停止声输出。 |  |  |  |
| 4 | 对超温和其他危险（源）的防护 | GB 9706.237-2020 201.11.1.2.2 | 不向患者提供热量的应用部分 增加： 按201.11.1.3.1.1试验条件进行测量时，作用于患者的换能器组件，其与患者接触表面温度应不超过43℃。(℃) |  |  |  |
|  |  |  | 按201.11.1.3.1.2试验条件进行测量时，作用于患者的换能器组件，其与患者接触表面温度应不超过50℃。(℃) |  |  |  |
|  |  | GB 9706.237-2020 201.11.1.3 | 测量 增加：对换能器组件的应用部分，用下文替代该条第三段和随后的其它正文： 是否符合11.1.1和11.1.2的要求，通过检查风险管理文档来核实。 |  |  |  |
| 5 | 水或颗粒物质侵入ME设备和ME系统 | GB 9706.237-2020 201.11.6.5 | 增加： 由制造商规定的在正常使用时，可能与操作者或患者接触的换能器组件中的那些部件，应满足防滴设备（IPX1）的要求，换能器组件的插头不应包括在本条要求中。 |  |  |  |
|  |  |  | 由制造商规定的在正常使用时，预期浸入水中的换能器组件的部件，应满足防浸设备（IPX7）的要求。 |  |  |  |
| 6 | 控制器和仪表的准确性和对危险输出的防护 | GB 9706.237-2020 201.12.1 | 控制器和仪表的准确性 增加： 应规定专用于声输出数据和控制器件的准确性，内容如下： ——表示热指数（TI）和机械指数（MI）的任何显示，见201.7.9.2.2、201.7.2.101和201.12.4.2。 |  |  |  |
|  |  |  | ——技术数据，见201.7.9.3.101。 |  |  |  |

GB 9706.237-2020检验报告内容模板

共6页  第5页

| 序号 | 检验项目 | 标准条款 | 标准要求 | 检验结果 | 单项结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 控制器和仪表的准确性和对危险输出的防护 | GB 9706.237-2020 201.12.1 | 预期用于经食管使用的体内换能器组件，应规定专用于其表面温度数据和控制器件的准确性，若提供，包括表面温度的任何显示，见201.7.9.2.2和201.12.4.2。 |  |  |  |
|  |  | GB 9706.237-2020 201.12.4.2 | 有关安全参数的指示 增加： a)若超声诊断设备在任何工作模式下，其软组织热指数、骨热指数，或预期用于经颅或新生儿头部应用的超声诊断设备的颅骨热指数，不具备超过1.0的能力，则不需显示热指数（又参见附录AA关于201.7.2.101的内容）； |  |  |  |
|  |  |  | b)若超声诊断设备在任何工作模式下，其机械指数不具备超过1.0的能力，则不需显示机械指数； |  |  |  |
|  |  |  | c)若超声诊断设备的软组织热指数、骨热指数，或预期用于经颅或新生儿头部应用的超声诊断设备的颅骨热指数，具备超过1.0的能力，则在启动任何工作模式时，应具备向操作者显示软组织热指数（在数值超过0.4时）、骨热指数（在数值超过0.4时）或颅骨热指数（在数值超过0.4时）的能力，但在该工作模式下，不需同时显示这三者。 |  |  |  |
|  |  |  | d)若超声诊断设备仅预期用于成人颅骨，则热指数的显示，在其超过0.4且具备超过1.0的能力时，仅需包括颅骨热指数的显示。 |  |  |  |
|  |  |  | e)若超声诊断设备在任何工作模式下，其机械指数具备超过1.0的能力，则在该工作模式下，其数值等于或超过0.4时，应显示机械指数； |  |  |  |
|  |  |  | f)超声诊断设备应允许操作者同时显示热指数（根据上述a)，c)和d)的要求）和机械指数（根据上述b)和e)的要求）； |  |  |  |
|  |  |  | g)若显示（见a)至f)），则在整个显示量程内，热指数显示的增量应不超过0.2； |  |  |  |
|  |  |  | h)若显示（见a)至f)），则在整个显示量程内，机械指数显示的增量应不超过0.2； |  |  |  |

GB 9706.237-2020检验报告内容模板

共6页  第6页

| 序号 | 检验项目 | 标准条款 | 标准要求 | 检验结果 | 单项结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 控制器和仪表的准确性和对危险输出的防护 | GB 9706.237-2020 -2020 201.12.4.2 | i)若超声诊断设备预期经食管使用，其表面温度具备超过41℃的能力，则在表面温度超过41℃时，应显示表面温度或应向操作者提供其他的指示（见201.11.1.3）。 |  |  |  |
|  |  | GB 9706.237-2020 -2020 201.12.4.3 | 意外地选成过量的输出过量输出值的意外选择 替代：a)针对设计允许声输出全软件控制的超声诊断设备，在开机、键入新患者身份数据或从非胎儿转成胎儿应用时，超声诊断设备应进入适当的默认设置状态，这些默认设置的数值应由制造商确定，但可允许操作者重新设置。 |  |  |  |
|  |  |  | b)针对设计不允许声输出全软件控制的多用途超声诊断设备，在开机、键入新患者身份数据或从非胎儿转成胎儿应用时，超声诊断设备应提示操作者去核查（适当时，重置或更改）声输出和所显示的机械指数和/或热指数。 |  |  |  |
|  |  | GB 9706.237-2020 -2020 201.12.4.5.1 | 限值 增加：应遵循ISO14971，基于风险评估和风险管理，应用本标准定义的与安全相关的参数和其他的信息，诸如临床经验，来限制声输出。 |  |  |  |
| 7 | ME设备危险情况和故和故障状态 | GB 9706.237-2020 -2020 201.13.1.2 | 喷射、外壳变形或超温 在第三个破折号后增加： 若按通用标准12.3所述，向操作者提供了报警或指示，表明单一故障状态将引起温升。作为例外，在单一故障状态下，体外使用的换能器组件，应用部分的温度可以高出本标准201.11.1.2.2所规定数值的5℃以内。 |  |  |  |