ICS 11.040.50

C43

YY

中华人民共和国医药行业标准

YY 0292.3—XXXX/IEC 61331-3:2014

代替 YY 0318-2000

医用诊断X射线辐射防护器具 第3部分：防护服、防护眼镜和患者防护帘

Protective devices against diagnostic medical X-radiation –Part 3: Protective clothing, eyewear and protective patient shields

(IEC 61331-3：2014，IDT)

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

国家药品监督管理局   发布

前  言

《医用诊断X射线辐射防护器具》的系列标准由三个部分构成：

—— 第1部分：材料衰减性能的测定

—— 第2部分：透明防护板

—— 第3部分：防护服、防护眼镜和患者防护帘

本部分是第3部分。

本部分按照GB/T 1.1-2020给出的规则起草。

本部分代替YY 0318-2000《医用诊断X射线辐射防护器具 第3部分：防护服和性腺防护器具》。

本部分与YY 0318—2000标准相比，主要变化如下：

——概述里衰减材料由原来高原子序数的元素修改原子序数高于47，同时删除了4.5.2条款。

- 增加了用于对操作者的防护中的甲状腺防护围脖和防护眼镜，以及患者防护的防护器具中的牙科用防护裙等三种防护器具（见1）。

——增加了术语和定义中面积密度（见3.1）、牙科用防护裙（见3.2）、防护眼镜（见3.3）、甲状腺防护围脖（见3.7）的术语及定义。

——增加了概述里随附文件中尺寸的信息说明（见4.1c））。

——增加了甲状腺防护围脖的设计、材料、标记的要求（见5）。

——增加了防护裙中对原标准“注3”的解释说明，即对封闭式防护裙在前面重叠情况要求的说明（见5.2）。

——修改了防护裙肩部防护材料宽度变化，原来“每一肩部的防护材料的宽应不小于11cm，并且肩片应延伸到肩的背部至少15cm处”改为“每一肩部材料的宽度不应小于8cm,并且可根据胸围的增加而重新核定（见5.2,2000年版的5.1）。

——修改了防护裙缝合孔位置，要求放宽，可以在背面和侧面了，原来要求只能在背面（见5.2,2000年版的5.1）。

- 修改了防护裙长度含盖范围，由“从腋下不大于10 cm到至少大腿的一半处的身体的侧面”改为“身体侧面从腋下不大于10 cm到至少膝盖处”（见5.2,2000年版的5.1）。

——修改了铅当量试验条件（见5.3,2000年版的5.2）。

——增加甲状腺防护围脖铅当量要求，不小于0.35 mmPb（见5.3e））。

——修改了尺寸标记为字母符号（M等）的要求，改为大小长度的具体值（见5.5,2000年版的5.4）。

——将性腺防护帘 改为 成人A2尺寸，长：45 cm，宽：50 cm（原来是长40,宽45）（见8.4,2000年版的8.3）。

——修改了阴囊防护帘，去掉轻重型阴囊防护帘的分类（见9.1,2000年版的9）。

——阴囊防护帘铅当量要求统一修改为1.0 mm（原来轻型0.5 mmPb，重型1.0 mmPb）（见9.3,2000年版的9.2）。

——修改了辅助防护帘，去掉轻重型辅助防护帘的分类（见11,2000年版的11）。

——辅助防护帘铅当量要求统一修改为1.0 mm（原来轻型0.5 mmPb，重型1.0 mmPb）（见11.3,2000年版的11.2）。

——增加对牙科用防护裙设计、材料、尺寸、标记、符合性声明的要求（见12）。

- 增加对防护眼镜设计、材料、尺寸、标记、符合性声明的要求（见13）。

——将衰减当量更名为铅当量（全文）。

本部分采用翻译法等同采用国际电工委员会IEC 61331-3：2014《医用诊断X射线辐射防护器具 第3部分：防护服、防护眼镜和患者防护帘》。本标准与IEC 61331-3：2014相比，做了如下修改：

——按照GB/T 1.1对一些编排格式进行了修改；

- 原文标准中在规范性引用文件中提到的EN 340:2003, Protective clothing-General requirements,该标准已经废止，现由ISO 13688-2013，Protective clothing—General requirements这个标准所代替，故原文中涉及到的EN 340:2003的标准均改成ISO 13688-2013。

- 原文标准中表 3 d）条示例中由MS改为M。

- 原文标准中表 11 d）条示例中由A1改为DA1。

- 与本部分中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下：

- GB 9706.1-2020 医用电气设备 第1部分:基本安全和基本性能的通用要求（IEC 60601-1:2012,MOD）

- GB 9706.103-2020医用电气设备 第1-3部分: 基本安全和基本性能的通用要求并列标准 诊断X射线设备的辐射防护(IEC 601-1-3:2013,MOD)

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本部分由国家药品监督管理局提出。

本部分由全国医用电器标准化技术委员会医用X射线设备及用具分技术委员会（SAC/TC10/SC1）归口。

本部分起草单位:辽宁省医疗器械检验检测院、山东双鹰医疗器械有限公司、北京市华仁益康科技发展有限公司。

本部分主要起草人:张勇、王建军、江南、王英、张松华、王博、王寿民。

本部分所代替的历次版本发布情况为：

- YY 0318-2000。

医用诊断X射线辐射防护器具 第3部分：防护服、防护眼镜和患者防护帘

- 范围

本部分适用于防护器具，例如在进行放射线检查和介入操作期间，当X射线管电压在 150 kV以下时用于人体防护的防护服和防护眼镜。

注：仅仅依靠防护服自身，并不能为人体提供足够的防护，但是，它可以减少当采用其他的X射线福射防护方法不能够胜任或不适用时人体所受到的剂量。

本部分规定了：

- 有关随附文件、设计上以及所采用的材料方面的通用要求；

- 标准尺寸、特殊的设计参数、材料的极限衰减性能，标记以及符合本标准的说明等方面的统一形式。

本部分涵盖防护服，主要用于对操作者的防护，例如：

- 防护裙；

- 甲状腺防护围脖；

- 防护手套；

- 连指防护手套；

- 防护眼镜。

以及患者防护的防护器具，例如：

- 性腺防护裙；

- 阴囊防护帘；

- 卵巢防护帘；

- 辅助防护帘；

- 牙科用防护裙。

患者防护的防护器具目的是在放射检查时使用，以减少辐射对生殖器官的影响，特别是在基因损伤方面。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

YY/T 0292.1-2020 医用诊断X射线辐射防护器具 第1部分：材料衰减性能的测定（IEC 61331-1,IDT）

GB 9706.1-2020 医用电气设备 第1部分:基本安全和基本性能的通用要求（IEC 60601-1:2012,MOD）

GB 9706.103-2020医用电气设备 第1-3部分: 基本安全和基本性能的通用要求并列标准 诊断X射线设备的辐射防护(IEC 601-1-3:2013,MOD)

IEC/TR 60788:2004 医用电气设备--术语定义汇编(Medical electrical equipment-Glossary of defined terms)

ISO 13688-2013 防护服--一般要求（Protective clothing—General requirements）

EN 13402-3  服装尺寸设计 第3部分:测量方法和间隔（Size designation of clothes-Part 3：Measurements and intervals）

- 术语和定义

IEC/TR 60788:2004，IEC 60601-1, IEC 60601-1-3 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 面积密度AREA DENSITY （Ws）

在所有X射线管电压下，防护材料每单位面积中用于等效铅当量的最小质量。

注：面积密度用国际单位制表示是kg•m–2

- 牙科用防护裙 PROTECTIVE APRON FOR DENTAL USE

在进行牙科辐射过程中，患者穿戴的用以防护躯体上部区域的防护裙。

注：该防护裙可以单独使用，也可与甲状腺防护围脖同时使用。

- 防护眼镜 PROTECTIVE EYEWEAR

用透明材料制成的防护器具，用于防护眼睛。

- 性腺防护裙 PROTECTIVE GONAD APRON

患者穿戴的为保护性腺区域的防护裙，一种用于阴囊防护帘或卵巢防护帘的替换品。

注：见IEC/TR 60788:2004中rm64-05

- 连指防护手套 PROTECTIVE MITTEN

敞露手掌、拇指分开，在使用中能直接获得全部触摸感觉的防护手套。

- 辅助防护帘 SHADOW SHIELD

在性腺区域阻挡辐射线束的防护器具。

注：当阴囊防护帘和卵巢防护帘不能被使用时，使用辅助防护帘

- 甲状腺防护围脖 THYROID COLLAR

保护甲状腺的防护器具。

- 概述

  - 随附文件

如果不提供随附文件，则不可作为防护器具使用，随附文件应包含的内容如下：

- 根据所用的型号参数，或只有单一的品种，只要使用，就应给出所用的该种防护器具的种类识别；

- 所有标记的逐条说明及其含义的解释；

- 尺寸信息；在衣服标签和标记本身不能完全获得该信息时，根据ISO 13688-2013适用条款，应使服装标签尺寸信息与身形大小相关联

- 使用说明书，应包含：

  - 不用时的贮存建议；

  - 进行淸洗和消毒时应采用的方法和材料的建议；

  - 为了验证衰减性能的保持程度，推荐给使用者进行定期检査的方法和频次；

  - 符合本标准的详细描述。

对随附文件中所包含的任何资料，如果是专门为患者阅读的，那么，应将这些资料作为一个独立的部分重复描述。

  - 随附文件的语言

本标准没有要求随附文件编写使用的语言。

当随附文件使用其他语言时，应通过防护器具的制造商批准，也可通过制造商授权的具有这方面能力的专家对这些文件认真地复核。

随附文件应说明采用的语言，并至少给出原版本的参考标志。

  - 标记的通用要求

所有的防护器具都应加以标记，并保证能在相关的随附文件中获取与这些标记的相互关系。

  - 设计

    - 操作者用防护器具

操作者用防护器具宜设计成能在无人协助的情况下就可以穿上和脱下。

    - 患者用防护器具

患者用防护器具应设计成能被方便使用，能被放置在正确的部位，如有必要时，还宜能让患者自己将其固定在正确的部位。

  - 材料

    - 有效衰减材料

有效衰减材料应是均匀地分布，并含有原子序数高于47的元素。

    - 清冼

防护器具外部和内部可以接触到的所有表面，应便于清冼和消毒。

    - 可触及表面

在正常使用情况下，应不可接触到含有金属粉末或其他衰减元素或化合物的无覆盖或无涂层的表面。

- 防护裙和防护围脖

  - 概述

- 不论有无介入诊治程序,防护裙和甲状腺防护围脖是给在检查室中进行放射线检査的现场工作人员穿戴的。使用这些防护器具最根本的目的是保护操作者身体的主要部位，为了对整个身体进行防护，还需要使用其他的防护器具，例如:防护眼镜和防护帽。

基于本标准的目的，将防护裙分为四种不同的类型：

- 轻型防护裙；

- 重型防护裙；

- 封闭式轻型防护裙；

- 封闭式重型防护裙。

- 轻型防护裙是为在手术室中和一般房间中的工作人员使用，或者，如果有效占位区对杂散辐射已采用了其他的防护装置加以防护，例如防护装装置固定在X射线设备上、也可以使用轻型防护裙。

  - 设计

防护裙应由防护材料的一片或多片组成。在设计上，应能含盖从颈部至少到膝部以下的身体的前面部分，包括整个的胸部和肩部。

对于最小胸围为76 cm的人（ISO 13688-2013）每一肩部材料的宽度不应小于8cm,并且可根据胸围的增加而重新核定。

固定各部分到一起的没有防护的缝合孔不可在防护裙的前面。

- 由于X射线辐射主要是来自于操作者的正前方，所以通过缝合孔的背面或侧面的X射线辐射可忽略不计。

对重型封闭式防护裙，除上述要求外，从设计上还应保证能含盖:

- 身体侧面从腋下不大于10 cm到至少膝盖处；

- 背部一直到膝部。

封闭式防护裙在设计上宜能通气，为此，可在侧面扣紧，开口可朝向背面，或者可在背面的中间提供一个用于扣紧的、可无含盖的一个竖直的狭缝。

- 防护裙可由两个重叠的单件组成，例如一个背心和一个裙子。

封闭式防护裙可在前面重叠扣紧。当这样重叠的面提供部分的重叠时，每一个前面铅当量应符合5.3条款的要求。当重叠的面完全重叠，边对边，完全保护整个身体的前部时，每一前面铅当量可以是5.3条款的要求的一半。

甲状腺防护围脖的设计应含盖脖子的前半部分，包括甲状腺，并宜从下巴延伸到防护服的领口。甲状腺防护围脖可以缝在防护服上，或者是单独的。如果是单独的，应是一个可在后面固定的完整的领口。

  - 材料

防护材料应同覆盖和捆绑的织物一样，是柔软的：

- 轻型防护裙在其整个区域上的铅当量应不小于0.25 mmPb；

- 重型防护裙前片的铅当量应不小于0.35 mmPb,其余部分的铅当量应不小于0.25 mmPb；

- 封闭式轻型防护裙在其整个区域上的铅当量应不小于0.25 mmPb；

- 封闭式重型防护裙前片的铅当量应不小于0.35 mmPb，其余部分的铅当暈应不小于0.25 mmPb；

- 甲状腺防护围脖的铅当量应不小于0.35 mmPb。

铅当量应按照YY/T 0291.1-2020中的描述,通过逆向宽束辐射场的几何方法在规定的辐射质量范围,  50 kV、70 kV、90 kV和110 kV,根据YY/T 0292.1-2020的5.5条确定。

注：防护裙和甲状腺防护围脖用于散射辐射防护，并在50 kV-110 kV的管电压范围内的条件下进行测试。然而该装置的材料有益于对管电压在60 kV -120 kV范围内产生的初级X射线散射辐射进行防护，因为散射光谱更接近于比主X射线低10 kV管电压X线束光谱。

重型或者封闭式重型防护裙或者甲状腺防护围脖被用在放射学检查或者用在高于125 kV的高剂量辐射过程时，例如“在CT室内辅助操作”过程中，防护裙也宜达到或者超过150 kV辐射质量的铅当量要求，并且有相应的标记或者标签。

  - 尺寸

防护裙应满足5.2的设计标准,并且大小宜按照EN 13402-3。轻型和重型的宽度责任防护裙和前面的宽度轻型和重型封闭防护裙,应当至少60%的胸、腰、臀围体型中引用EN 13402-3。

  - 标记

防护裙和甲状腺防护围脖应标记下表 1 中a）至f）的信息。

信息标记的应清晰和持久，宜在铭牌上标识，应包含下述：

表1.防护裙和甲状腺防护围脖标记的信息和示例

| 信息 | 示例 |
| --- | --- |
| a) 制造商或供应商的名称或商标。 | xyz |
| b) 防护裙型号用字母符号表示，即L(轻型），H(重型）、LC(封闭式轻型)、或者HC(封闭式重型)。 | L,H,LC或HC |
| c) 以铅的厚度表示的铅当量，铅的字母符号为Pb，厚度的单位是mm - 对所有的防护裙，所表示的值适用于前片 - 如果前后不同，所表示的值也适用于后片。 | 0.35 mmPb（前） 0.25 mmPb（后） |
| d) 用于确定铅当量值时的X射线管电压范围，在c）所要求的标记之后加一条斜线，给出以kV为单位的X射线管电压范围的标记 对于高剂量设计的防护裙可以使用到150 kV（5.3）。 | 50 kV-110 kV 50 kV-150 kV |
| e) 面积密度WS ，在d）条款给出的X射线管电压范围内，给出如c）条款规定的防护材料每单位面积中用于等效铅当量的最小质量kg·m–2。 | WS 4.60 |
| f）防护围裙的尺寸和长度,应直接在标签上,或间接通过随附文件,相关的身体尺寸宜引用EN 13402-3, 图形引用ISO 13688-2013,或制造商规定的尺寸表。 |  |
| g）引用本标准，应给出YY/T 0292.3-XXXX的标记。 |  |

  - 符合性声明

如果防护围裙符合本标准，应指明，如适用，根据下例：

重型防护围裙 xyz1) H2) Pb 0.353)/50 – 1104) 4.605) YY/T 0292.3-XXXX6）

  - 制造商或供应商的名称或商标；

  - 重型防护裙；

  - 铅当量；

  - X射线管电压范围；

  - 面积密度；

  - 本标准的出版年代。

- 防护手套

  - 概述

防护手套主要是给在进行放射线检査或介入诊治中的操作者戴用，在此期间，对进人辐射线束中或杂散辐射线强度区域的手和臂需加以防护。

  - 设计

防护手套应覆盖整个手，无缝隙，至少到前臂的一半，被戴用的手套的内衬宜可以清洗。

防护手套从设计上应将大拇指单独地封闭，其他手指宜单独地封闭。大拇指套的轴应能对向掌心，以使得大拇指的末端能触摸到食指的末端。

防护手套应能够使戴用者的手指很容易地合拢握紧，同时，手应能自由地向腕关节的侧面方向弯曲。

制成的防护手套，在其整个的表面上，前面和背面，包括手指部分和腕关节部分，不得有任何断续， 同时，至少应有所要求的最小的铅当量。

防护手套在设计和制造时，应考虑到由于使用，可能使防护材料出现破断和裂缝，这时，可能降低其衰减性能，对此，应能够通过目力检查加以识别。

表面的外衬材料应是可以拆卸的，以便能对防护材料在常规验收时进行检査。

  - 材料

用于防护手套的防护材料以及内外衬应是柔软的。

防护手套的防护材料在其整个区域上的铅当量应不小于0.25 mmPb。

铅当量应按照YY/T 0291.1-2020中的描述, 通过逆向宽束辐射场的几何方法在规定的辐射质量范围,  60 kV、80 kV、100 kV、120 kV和150 kV,根据YY/T 0292.1-2020的5.5条确定。

  - 尺寸

如果防护手套说明符合本标准表 2 中给出的尺寸，则它们大体上应是图1所示的样子，并符合表2给出的内部尺寸。

表2.防护手套的标准尺寸

| 标准尺寸 | 字母符号 | 内部尺寸 cm |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 长 |  |  | 半围长 |  |
|  |  | A | B | C | D | E |
| 小号 | S | 35 | 11 | 7 | 16 | 11 |
| 中号 | M | 35 | 11.5 | 7 | 17 | 12 |
| 大号 | L | 35 | 12 | 7 | 18.5 | 13 |
| 注：尺寸A～E表明在图1中，标明的尺寸是最小的尺寸。 |  |  |  |  |  |  |

图1.防护手套的内部尺寸

  - 标记

每一只防护手套上都应附有下述表 3 中a）～ e）所要求的信息。

这些信息应附在手套上，清晰地和永久性地加以标记，标记宜标在手套袖口的边缘处，其内容应包括：

表3.防护手套标记的信息和示例

| 信息 | 示例 |
| --- | --- |
| a) 制造商或供应商的名称或商标。 | xyz |
| b) 以铅的厚度表示的铅当量，铅的字母符号为Pb，厚度的单位是mm。 | Pb 0.25 |
| c) 用于确定铅当量值时的X射线管电压范围，在b）所要求的标记之后加一条斜线“/”，给出以kV为单位的X射线管电压范围的标记。 | 60 kV-150 kV |
| d) 如果适用，根据表2，给出与其尺寸相应的字母符号。 | M |
| e）引用本标准，应给出YY/T 0292.3-XXXX的标记。 |  |

  - 符合性声明

如果防护手套符合本标准，则应有一个符合标准的说明，并应按照下述的形式指明：

防护手套xyz1) Pb 0.252)/60 – 1503) M4) YY/T 0292.3-XXXX5）

  - 制造商或供应商的名称或商标；

  - 铅当量；

  - X射线管电压范围；

  - 根据表2的标准尺寸（中) ；

  - 本标准的出版年代。

- 在符合性声明中，根据表2的标准尺寸可以被省略。

- 连指防护手套

  - 概述

注：对于某些必需通过触觉的特殊的作业，允许使用敞露手掌的连指防护手套，例如：当操纵注射器时或进行介入诊治时，操作者的手或臂不可能不进入辐射线束中或进入杂散辐射的高辐射强度的区域中。

  - 设计

除了手掌和拇指的内侧之外，连指防护手套应能覆盖整个手直到覆盖至少前臂的一半。

连指防护手套应能够使戴用者的手指很容易地合拢握紧，同时，手应能自由地向腕关节的侧面方向弯曲。

制成的连指防护手套，除了手掌和拇指的内侧之外，在其整个的表面上不得有任何断续，同时，至少应有所要求的最小的铅当量。

连指防护手套在设计和制造时，应考虑到由于使用，可能使防护材料出现破断和裂缝，这时，可能降低其衰减性能，对此，应能够通过目力检查加以识别。

  - 材料

用于连指防护手套的防护材料以及内外衬应是柔软的。

连指防护手套的防护材料在其整个区域上的铅当量应不小于0.25 mmPb。

铅当量应按照YY/T 0292.1-2020中的描述，通过逆向宽束辐射场的几何方法在规定的辐射质量范围，   60 kV，80 kV，100 kV，120 kV和150 kV，根据YY/T 0291.1-2020中5.5条确定。

  - 尺寸

如果连指防护手套说明符合本标准图 2 中给出的标准尺寸，则在大体上它们应是图 2 所示的形状，并符合图2给出的内部尺寸。

图2.连指防护手套内部最小尺寸

  - 标记

每一只连指防护手套上都应附有下述表 4 中a）～e）所要求的信息。

这些信息应附在连指防护手套上，清晰地和永久性地加以标记，标记宜标在手套袖口的边缘处，其内容应包括：

表4.连指防护手套标记的信息和示例

| 信息 | 示例 |
| --- | --- |
| a) 制造商或供应商的名称或商标。 | xyz |
| b) 以铅的厚度表示的铅当量，铅的字母符号为Pb，厚度的单位是mm。 | Pb 0.25 |
| c) 用于确定铅当量值时的X射线管电压范围值，在b)所要求的标记之后加一条斜线，给出以kV为单位的X射线管电压范围值的标记。 | 60 kV -150 kV |
| d) 如适用，标记为：“标准尺寸”。 | 标准尺寸 |
| e) 引用本标准，应给出YY/T 0292.3-XXXX的标记。 |  |

  - 符合性声明

如果连指防护手套符合本标准，则应有一个符合标准的说明，并应按照下述的形式指明：

连指防护手套 xyz1) Pb 0.252) / 60-1503) 标准尺寸4) YY/T 0292.3-XXXX5)

  - 生产厂或供应商的名称或商标；

  - 铅当量；

  - X射线管电压范围；

  - 如适用；

  - 本标准的出版年代。

- 性腺防护裙

  - 概述

注：性腺防护裙是用于对非下腹部的那些器官，特别是对胸部所进行的放射线检查患者性腺的防护。

  - 设计

性腺防护裙应提供一个在进行放射检查时能将其固定到患者身上，并保持其在指定位置上的方法。

  - 材料

用于性腺防护裙的防护材料应是柔软的。

性腺防护裙在其整个区域上的铅当量应不小于0.5 mmPb。

铅当量应按照YY/T 0292.1-2020中的描述，通过逆向宽束辐射场的几何方法在规定的辐射质量范围，   60 kV，80 kV，100 kV，120 kV和150 kV，根据YY/T 0292.1-2020中5.5条确定。

  - 尺寸

性腺防护裙应根据表 5，按其尺寸加以分类，同时，应符合表 5 所指明的尺寸。

表5.性腺防护裙的标准尺寸

| 标准尺寸 | 字母符号 | 尺寸 cm |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 长 | 宽 |
| 儿童1 | C1 | 20 | 25 |
| 儿童2 | C2 | 30 | 30 |
| 成人1 | A1 | 37 | 40 |
| 成人2 | A2 | 45 | 50 |
| 注：所有给出的尺寸是最小的尺寸。 |  |  |  |

  - 标记

性腺防护裙上都应附有下表 6 中a）～e）所要求的信息。

这些信息应清晰地和永久性地加以标记，同时还应包括以下内容：

表6.性腺防护裙标记的信息和示例

| 信息 | 示例 |
| --- | --- |
| a) 制造商或供应商的名称或商标。 | xyz |
| b) 以铅的厚度表示的铅当量，铅的字母符号为Pb，厚度的单位是mm。 | Pb 0.5 |
| c) 用于确定铅当量值时的X射线管电压范围值，在b)所要求的标记之后加一条斜线，给出以kV为单位的X射线管电压范围值的标记。 | 60 kV -150 kV |
| d) 根据表5，给出与其相应的字母符号。 | A1 |
| e) 引用本标准，应给出YY/T 0292.3-XXXX的标记。 |  |

  - 符合性声明

如果性腺防护裙符合本标准，则应有一个符合标准的说明，并应按照下述的形式指明：

性腺防护裙 xyz1)Pb 0.52) / 60-1503) A14) YY/T 0292.3-XXXX5)

  - 制造商或供应商的名称或商标；

  - 铅当量；

  - X射线管电压范围；

  - 标准尺寸（成人1）；

  - 本标准的出版年代。

- 阴囊防护帘

  - 概述

在对患者进行放射线检查期间，当性腺处在辐射线束中和散射线的附近时，或者将其适当地限定在某一辐射线束的范围内，为避免对性腺的散射辐射，使用其外形能包围男性性腺的阴囊防护帘以对患者的性腺加以防护。

出于卫生学的理由，除了4.1中的要求之外，随附文件中还应包括有如何使用一次性的塑料袋去包住阴囊，或者阴囊和阴茎的介绍。

  - 设计

最根本的是阴囊防护帘能无间断地贴合在阴囊或阴囊和阴茎的周围。

阴囊防护帘在设计上应能由患者自己很容易地将其放在指定的位置上。

进入阴囊或阴囊和阴茎根部的开口应尽可能地切合实际情况。

在整个的放射线检查期间，阴囊防护帘应提供一个能保持其在指定位置上的方法。

该帘所有的外部和内部表面应由一种防水的，并能够很容易地清洗和消毒的防护材料组成。

  - 材料

阴囊防护帘在其整个区域上的铅当量应不小于1.0 mmPb。

铅当量应按照YY/T 0292.1-2020中的描述，通过逆向宽束辐射场的几何方法在规定的辐射质量范围，   60 kV，80 kV，100 kV，120 kV和150 kV，根据YY/T 0292.1-2020中5.5条确定。

  - 尺寸

阴囊防护帘应按其合适的尺寸成套提供。

  - 标记

阴囊防护帘上应附有下表 7 中a）～d）所要求的信息。

这些信息应清晰地和永久性地加以标记，同时还应包括以下内容：

表7.阴囊防护帘标记的信息和示例

| 信息 | 示例 |
| --- | --- |
| a) 制造商或供应商的名称或商标。 | xyz |
| b) 以铅的厚度表示的铅当量，铅的字母符号为Pb，厚度的单位是mm。 | Pb 1.0 |
| c) 用于确定铅当量值时的X射线管电压范围值，在b)所要求的标记之后加一条斜线，给出以kV为单位的X射线管电压范围值的标记。 | 60 kV -150 kV |
| d) 引用本标准，应给出YY/T 0292.3-XXXX的标记。 |  |

  - 符合性声明

如果阴囊防护帘符合本标准，则应有一个符合标准的说明，并应按照下述的形式指明：

阴囊防护帘 xyz1) Pb 1.02) / 60-1503) YY/T 0292.3-XXXX4)

  - 制造商或供应商的名称或商标；

  - 铅当量；

  - X射线管电压范围；

  - 本标准的出版年代。

- 卵巢防护帘

  - 概述

在对患者进行放射线检查期间，当卵巢是处于被限定的某一辐射线束中，并进行前后投照时，为避免对性腺的无益辐照，应使用卵巢防护帘以对女性患者的性腺加以防护。

  - 设计

卵巢防护帘在设计上应能很方便地使用，同时，在进行整个的放射线检查期间，应提供一个能保持在指定位置上的方法。

该帘所有表面应由一种防水的，并能够很容易地清洗和消毒的防护材料组成。

  - 材料

卵巢防护帘在其整个区域上的铅当量应不小于1.0 mmPb。

铅当量应按照YY/T 0292.1-2020中的描述，通过逆向宽束辐射场的几何方法在规定的辐射质量范围，   60 kV，80 kV，100 kV，120 kV和150 kV，

  - 尺寸

除能方便地调整出不同的尺寸外，卵巢防护帘应按其合适的尺寸成套提供。

  - 标记

卵巢防护帘上应附有下表 8 中a）～d）所要求的信息。

这些信息应清晰地和永久性地加以标记，同时还应包括以下内容：

表8.卵巢防护帘标记的信息和示例

| 信息 | 示例 |
| --- | --- |
| a) 制造商或供应商的名称或商标。 | xyz |
| b) 以铅的厚度表示的铅当量，铅的字母符号为Pb，厚度的单位是mm。 | Pb 1.0 |
| c) 用于确定铅当量值时的X射线管电压范围值，在b)所要求的标记之后加一条斜线，给出以kV为单位的X射线管电压范围值的标记。 | 60 kV -150 kV |
| d) 引用本标准，应给出YY/T 0292.3-XXXX的标记。 |  |

  - 符合性声明

如果卵巢防护帘符合本标准，则应有一个符合标准的说明，并应按照下述的形式指明：

卵巢防护帘 xyz1) Pb 1.02) / 60-1503) YY/T 0292.3-XXXX4)

  - 制造商或供应商的名称或商标；

  - 铅当量；

  - X射线管电压范围；

  - 本标准的出版年代。

- 辅助防护帘

  - 概述

悬挂在患者身体上方的一种防护器具，用于性腺区域中辐射线束的遮拦，是一种当不使用阴囊防护帘和卵巢防护帘时而不得不使用的防护帘。

  - 设计

辅助防护帘在设计上应能提供将其放在辐射源和患者之间的某一位置上的方法，以便该帘能包括整个的性腺区域。

辅助防护帘应适合于同光野指示器共同使用。

  - 材料

辅助防护帘在其整个区域上的铅当量应不小于1.0 mmPb。

铅当量应按照YY/T 0292.1-2020中的描述，通过逆向宽束辐射场的几何方法在规定的辐射质量范围，   60 kV，80 kV，100 kV，120 kV和150 kV，根据YY/T 0292.1-2020中5.5条确定。

  - 尺寸

除了能方便地调整出不同的尺寸外，辅助防护帘应按其合适的尺寸成套提供。

  - 标记

辅助防护帘上应附有下表 9 中a）～d）所要求的信息。

这些信息应清晰地和永久性地加以标记，同时还应包括以下内容：

表9.辅助防护帘标记的信息和示例

| 信息 | 示例 |
| --- | --- |
| a) 制造商或供应商的名称或商标。 | xyz |
| b) 以铅的厚度表示的铅当量，铅的字母符号为Pb，厚度的单位是mm。 | Pb 1.0 |
| c) 用于确定铅当量值时的X射线管电压范围值，在b)所要求的标记之后加一条斜线，给出以kV为单位的X射线管电压范围值的标记。 | 60 kV -150 kV |
| d) 引用本标准，应给出YY/T 0292.3-XXXX的标记。 |  |

  - 符合性声明

如果辅助防护帘符合本标准，则应有一个符合标准的说明，并应按照下述的形式指明：

辅助防护帘 xyz1) Pb 1.02) / 60-1503) YY/T 0292.3-XXXX4)

  - 制造商或供应商的名称或商标；

  - 铅当量；

  - X射线管电压范围；

  - 本标准的出版年代。

- 牙科用防护裙

  - 概述

在牙和下颌放射检查期间，牙科用防护裙被用来保护患者胸部、上身和甲状腺避免无益辐射。

  - 设计

给患者使用的牙科用防护裙应由防护材料的一片或多片组成。在设计上，应能覆盖从咽喉至少到性腺以下的身体的前面部分，包括整个的胸部和肩部。

它们应提供一个在进行放射线检查时能将其固定到患者身上，并保持其在指定位置上的方法。

患者牙科用防护裙可以包括一个附加的甲状腺防护帘。

  - 材料

牙科用防护裙的防护材料应是柔软的。

牙科用防护裙在其整个区域上的铅当量应不小于0.35 mmPb。

铅当量应按照YY/T 0292.1-2020中的描述，通过逆向宽束辐射场的几何方法在70 kV辐射质量下确定。

牙科用防护裙用于散射辐射的防护并在70 kV管电压的条件下进行测试。然而该装置的材料有益于对管电压在   80 kV下产生的初级X射线散射辐射进行防护，因为散射光谱更接近于比主X射线低10 kV管电压X线束光谱。

  - 尺寸

牙科用防护裙应根据表 10，按其尺寸加以分类，同时，应符合表 10 所指明的尺寸。

表10.牙科用防护裙的标准尺寸

| 标准尺寸 | 字母符号 | 尺寸 cm |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 长 | 宽 |
| 儿童1 | DC1 | 60 | 45 |
| 儿童2 | DC2 | 70 | 45 |
| 成人1 | DA1 | 80 | 60 |
| 成人2 | DA2 | 90 | 60 |
| 注：所有给出的尺寸是最小的尺寸。 |  |  |  |

  - 标记

牙科用防护裙上都应附有下表 11 中a）～e）所要求的信息。

这些信息应清晰地和永久性地加以标记，同时还应包括以下内容：

表11.牙科用防护裙标记的信息和示例

| 信息 | 示例 |
| --- | --- |
| a) 制造商或供应商的名称或商标。 | xyz |
| b) 以铅的厚度表示的铅当量，铅的字母符号为Pb，厚度的单位是mm。 | Pb 0.35 |
| c) 用于确定铅当量值时的X射线管电压范围值，在b)所要求的标记之后加一条斜线，给出以kV为单位的X射线管电压范围值的标记。 | 70 kV |
| d) 根据表10，给出与其相应的字母符号。 | DA1 |
| e) 引用本标准，应给出YY/T 0292.3-XXXX的标记。 |  |

  - 符合性声明

如果牙科用防护裙符合本标准，则应有一个符合标准的说明，并应按照下述的形式指明：

牙科用防护裙 xyz1)Pb 0.352) / 703) DA14) YY/T 0292.3-XXXX5)

  - 制造商或供应商的名称或商标；

  - 铅当量；

  - X射线管电压；

  - 标准尺寸；

  - 本标准的出版年代。

- 防护眼镜

  - 概述

防护眼镜是在影像学检查期间（无论是否有介入程序）在检查室中的人员佩戴的。主要用来保护操作者的眼部。为了保护整个身体，建议使用附加的保护措施，比如防护服和头盔。

本标准所定义的防护眼镜分为两种不同的规格：

- 轻型防护面罩

- 重型防护眼镜或护目镜

轻型防护面罩用在例如手术室和一般房间，或者已通过其他防护装置（固定在X射线设备上）避免杂散辐射的有效占用区，或者有孔的患者帘。

  - 设计

防护眼镜由一层透明保护材料组成，设计应至少完全覆盖眼睛的区域，应贴进或者贴在一个框架上，使其能固定在头部或者耳朵上。该眼部范围可辅以使用弯曲的镜片和框架设计，或单独的侧面防护。

  - 材料

防护材料应严格防止视觉失真。

- 轻型防护面罩应由透明的铅亚克力塑料材料制成，并且在整个区域上衰减比不小于2。

- 重型防护眼镜或护目镜应由透明的铅玻璃制成，并且在整个区域上包括任一侧面防护，铅当量不小于0.50 mmPb。

- 衰减率应按照YY/T 0292.1-2020中描述的确定，采用窄射束几何方法并且应满足或超过120 kV辐射质量。

- 铅当量应按照YY/T 0292.1-2020中描述的确定，采用窄射束几何方法并且应满足或超过150 kV辐射质量。

  - 标记

防护眼镜应附有下表 12 中a）～d）所要求的信息，至少包含在随附文件中。

这些信息应清晰地和永久性地加以标记，同时还应包括以下内容：

表12.防护眼镜标记的信息和示例

| 信息 | 示例 |
| --- | --- |
| a) 制造商或供应商的名称或商标。 | xyz |
| b) 以铅的厚度表示的铅当量，铅的字母符号为Pb，厚度的单位是mm 或者衰减比，用符号FN表示。 | Pb 0.50 FN 2.0 |
| c) 用于确定铅当量值或者衰减比时的X射线管电压范围值，在b)所要求的标记之后加一条斜线，给出以kV为单位的X射线管电压范围值的标记。 | 60 kV -150 kV FN 2.0/120 kV |
| e) 引用本标准，给出YY/T 0292.3-XXXX的标记。 |  |

  - 符合性声明

如果防护眼镜符合本标准，则应有一个符合标准的说明，并应按照下述的形式指明：

X射线防护眼镜（或护目镜） xyz1)Pb 0.502) / 1503) YY/T 0292.3-XXXX4)

X射线防护面罩             xyz1) FN 22) / 1203) YY/T 0292.3-XXXX4)

  - 制造商或供应商的名称或商标；

  - 铅当量（眼镜或护目镜）；或衰减比（面罩）

  - X射线管电压；

  - 本标准的出版年代。

参 考 文 献

- [1] ISO 3635:1981  Size designation of clothes-Definitions and body measurement procedure

[2] EN 420：2003（Amendment1:2009）  Protective gloves-General requirements and test menthods

索  引

随附文件accompanying document	IEC 60601-1：2005，3.4

面积密度area density	3.1

衰减attenuation	IEC 60601-1-3：2008，3.7

铅当量attenuation equivalent	IEC/TR 60788：2004，rm-13-37

检查室examination room	IEC/TR 60788：2004，rm-20-22

辐照irradiation	IEC 60601-1-3:2008,3.30

铅当量lead equivalent	IEC/TR 60788：2004，rm-13-38

光野指示器light field-indicator	IEC/TR 60788：2004，rm-37-31

制造商manufacturer	IEC 60601-1：2005/AMD1:2012,3.55

窄射束narrow beam	IEC/TR 60788：2004，rm-37-22

正常使用normal use	IEC 60601-1：2005/AMD1:2015,3.71

操作者operator	IEC 60601-1：2005，3.73

卵巢防护帘ovary shield	IEC/TR 60788：2004，rm-64-07

患者patient	IEC 60601-1：2005/AMD1:2012,3.76

防护裙protective apron	IEC 60601-1-3：2008，3.50

牙科用防护裙protective apron for dental use	3.2

防护服（衣）protective clothing	IEC 60601-1-3：2008，3.50

防护器具（装置）protective device	3.30

防护眼镜protective eyewear	3.3

性腺防护裙protective gonad apron	3.4

防护手套protective glove	3.50

连指防护手套protective mitten	3.5

辐射radiation	3.53

辐射线束radiation beam	3.55

辐射防护radiation protection	3.59

辐射质量radiation quality	3.60

辐射源radiation source	3.61

放射学的radiological	3.65

散射辐射scattered radiation	3.73

阴囊防护帘scrotum shield	IEC/TR 60788：2004，rm-64-06

辅助防护帘shadow shield	3.6

有效占用区significant zone of occupancy	IEC 60601-1-3：2008，3.74

规定的specified	IEC/TR 60788：2004，rm-74-02

杂散辐射stray radiation	IEC 60601-1-3：2008，3.75

甲状腺防护围脖thyroid collar	3.7

X射线辐射X-ray radiation	3.53

X射线设备X-ray device	3.78

X射线管电压X-ray tube voltage	3.88

___________________________