《医用诊断X射线辐射防护器具 第3部分：防护服、防护眼镜和患者防护帘》标准编制说明

- 工作简况

- 任务来源

本标准由国家食品药品监督管理总局提出。

- 本标准任务来源及项目编号：国械标管【2015】61号

项目编号：A2015023-Q-SY

- 工作过程

初稿转化阶段：2015年2月5日-2015年5月5日

征求意见阶段：2015年5月8日-2015年8月1日

验证阶段：2015年7月15日-2015年8月30日

征求意见改进阶段：2015年8月1日-2015年8月12日

最终版本落实阶段：2015年8月20日-2015年11月17日

审查阶段：预审会：2015年8月17日-2015年8月20日

审定会：2015年11月9日-2015年11月12日

该标准于2015年12月报批，因该标准是系列标准的第三部分，该系列标准的第一和第二部分计划于2016年修订，由于本标准引用了系列标准的第一部分，因此2015年底报批后申请撤回，待系列标准的前两个部分完成修订后再报批。2017年本标准经重新整理后再次报批。

2022年在强制性标准调研过程中，本标准行业标准因其所涉及的防护产品的质量关系到剂量安全问题，为了保障患者和操作医生的剂量安全，特将该标准性质由推荐性改为强制性，其他内容没有改动，原报批材料被退回重新修改报批。

- 标准编制原则和确定标准主要内容的论据

- 标准制定的意义、原则

本标准按照GB/T1.1-2020的起草规则编写。

随着现代科学技术的迅猛发展，给人类带来巨大经济和社会效益的同时，X射线对人体的伤害对环境的破坏也日趋严重。医用X射线因对操作者和患者的位置要求，不能采用时间和距离防护，防护用具是操作者和患者最后的屏障，所以X 射线防护服的防护性能至关重要。本标准对在放射检查和介入操作期间使用的各种用具，包括防护服、防护眼镜、防护帘、防护裙等，其铅当量、设计、材料、尺寸等进行要求，以更好的保护使用者。

本标准与YY/T 0318-2000相比主要技术变化如下：

——概述里衰减材料由原来高原子序数的元素修改原子序数高于47，同时删除了4.5.2条款。

- 增加了用于对操作者的防护中的甲状腺防护围脖和防护眼镜，以及患者防护的防护器具中的牙科用防护裙等三种防护器具（见1）。

——增加了术语和定义中面积密度（见3.1）、牙科用防护裙（见3.2）、防护眼镜（见3.3）、甲状腺防护围脖（见3.7）的术语及定义。

——增加了概述里随附文件中尺寸的信息说明（见4.1c））。

——增加了甲状腺防护围脖的设计、材料、标记的要求（见5）。

——增加了防护裙中对原标准“注3”的解释说明，即对封闭式防护裙在前面重叠情况要求的说明（见5.2）。

——修改了防护裙肩部防护材料宽度变化，原来“每一肩部的防护材料的宽应不小于11cm，并且肩片应延伸到肩的背部至少15cm处”改为“每一肩部材料的宽度不应小于8cm,并且可根据胸围的增加而重新核定（见5.2,2000年版的5.1）。

——修改了防护裙缝合孔位置，要求放宽，可以在背面和侧面了，原来要求只能在背面（见5.2,2000年版的5.1）。

- 修改了防护裙长度含盖范围，由“从腋下不大于10 cm到至少大腿的一半处的身体的侧面”改为“身体侧面从腋下不大于10 cm到至少膝盖处”（见5.2,2000年版的5.1）。

——修改了铅当量试验条件（见5.3,2000年版的5.2）。

——增加甲状腺防护围脖铅当量要求，不小于0.35 mmPb（见5.3e））。

——修改了尺寸标记为字母符号（M等）的要求，改为大小长度的具体值（见5.5,2000年版的5.4）。

——将性腺防护帘 改为 成人A2尺寸，长：45 cm，宽：50 cm（原来是长40,宽45）（见8.4,2000年版的8.3）。

——修改了阴囊防护帘，去掉轻重型阴囊防护帘的分类（见9.1,2000年版的9）。

——阴囊防护帘铅当量要求统一修改为1.0 mm（原来轻型0.5 mmPb，重型1.0 mmPb）（见9.3,2000年版的9.2）。

——修改了辅助防护帘，去掉轻重型辅助防护帘的分类（见11,2000年版的11）。

——辅助防护帘铅当量要求统一修改为1.0 mm（原来轻型0.5 mmPb，重型1.0 mmPb）（见11.3,2000年版的11.2）。

——增加对牙科用防护裙设计、材料、尺寸、标记、符合性声明的要求（见12）。

- 增加对防护眼镜设计、材料、尺寸、标记、符合性声明的要求（见13）。

——将衰减当量更名为铅当量（全文）。

本部分采用翻译法等同采用国际电工委员会IEC 61331-3：2014《医用诊断X射线辐射防护器具 第3部分：防护服、防护眼镜和患者防护帘》。本标准与IEC 61331-3：2014相比，做了如下修改：

——按照GB/T 1.1对一些编排格式进行了修改；

- 原文标准中在规范性引用文件中提到的EN 340:2003, Protective clothing-General requirements,该标准已经废止，现由ISO 13688-2013，Protective clothing—General requirements这个标准所代替，故原文中涉及到的EN 340:2003的标准均改成ISO 13688-2013。

- 原文标准中表 3 d）条示例中由MS改为M。

- 原文标准中表 11 d）条示例中由A1改为DA1。

2. 本标准性能指标制定依据，对于有争议指标的处理及验证情况

本标准为等同转化标准，无争议指标

三、主要试验（或验证）的分析、综述报告、技术经济论证、预期的经济效果

本标准

由辽宁省医疗器械检验检测院、山东双鹰医疗器械有限公司、北京市华仁益康科技发展有限公司对山东双鹰医疗器械有限公司、北京市华仁益康科技发展有限公司所生产的防护裙、甲状腺防护围脖、防护手套、连指防护手套、防护眼镜（含防护面罩）、性腺防护裙、阴囊防护帘、卵巢防护帘、辅助防护帘、牙科用防护裙均按照新转化的标准逐条进行了标准验证工作，并在标准验证过程并未发现有争议指标的情况。

四、采用国际标准国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况，或与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况

本标准为等同转化IEC 61331-3：2014《Protective devices against diagnostic medical X-radiation –Part 3: Protective clothing, eyewear and protective patient shields》

五、与有关的现行法律、法规和强制性标准的关系

均无冲突。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

无

七、行业标准作为强制性行业标准或推荐性行业标准的建议

建议本标准为强制性行业标准。

八、贯彻行业标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法等内容）

建议标准自发布之日起12个月后开始实施。

九、废止现行有关标准的建议

本标准是对YY 0318-2000《医用诊断X射线辐射防护器具 第3部分：防护服和性腺防护器具》的修订，本标准实施后，YY 0318-2000应予以废止。

十、其他应予说明的事项

无

起草小组

2022年4月13日