ICS 11.080.01

C 47

中华人民共和国国家标准

GB/T18281.3-20XX/ISO 1138:2017

代替GB 18283.3-2015

医疗保健品灭菌  生物指示物

第3部分:湿热灭菌用生物指示物

Sterilization of health care products-Biological indicators-

Part 3: Biological indicators for moist heat sterilization processes（ISO 11138-3:2017,IDT）

20XX年XX月发布                          20XX年XX月实施

前言

GB/T 18281《医疗保障产品灭菌 生物指示物》分为以下五个部分:

-第1部分:一般要求

-第2部分:环氧乙烷灭菌过程的生物指示物

-第3部分:湿热灭菌过程的生物指示物

-第4部分:干热灭菌过程的生物指示物

-第5部分:低温蒸汽和甲醛灭菌过程的生物指示物

本部分是GB/T 18281的第3部分。

本部分按照GB/T18281.1-2009给出的规则起草。

本部分代替GB18281.3-2015《医疗保障产品灭菌 生物指示物 第3部分：湿热灭菌用生物指示物》与GB18281.3-2015相比，主要技术变化如下：

引言

本文件规定了生物指示物（包括染菌载体和菌悬液用于灭菌程序的监测与验证）的生产，标签，测试方法和性能要求。本文件提出了具体的要求对用于湿热灭菌过程的生物指标物。

湿热作为灭菌因子在本文件中被定义为干的饱和蒸汽。虽然，空气和蒸汽混合气可使用在湿热灭菌过程中，但本文件规定的方法和性能要求，可能不适用与生物指示物在此类过程中的应用。

GB18281系列标准代表了当前的最新技术标准，该标准由专家学者、生产制造者、使用者与监管部门参与制定，目的不是为了促进生物指示物在没有规定的场景使用，而是提供生物指示物生产的共同规范。

标准对湿热灭菌的验证和控制提出了要求，见ISO 17665 系列。

有关生物指标物的选择、使用和结果判读部分,见ISO 14161。

医疗保健品灭菌  生物指示物

第3部分:湿热灭菌用生物指示物

1范围

本标准规定了试验微生物、菌悬液、染菌载体、生物指示剂物，还规定了湿热灭菌效果的评价方法。

注1：验证和控制湿热灭菌过程的要求见ISO 17665系列。

注2：测试场所的安全遵守国家和地区规定。

2 引用标准

以下文件对本文的应用是必不可少的。凡注明日期的引用文件，仅注明日期的版本适用本文件；凡未注明日期的引用文件，其最新版本适用于本文件(包括任何修订)。

ISO 11138-1:医疗保健产品灭菌—生物指示物—第1部分：通则

ISO 18472：医疗保健产品灭菌—生物与化学指示物—测试设备

3术语和定义

本文件适用ISO 11138-1中给出的术语和定义。

4 通则

ISO 11138-1的要求适用与本文件。

5 试验微生物

5.1本部分所列试验微生物为嗜热脂肪地芽抱杆菌(Geobacillus stearother mophilus )的芽孢或其它已被证明符合本部分要求的同等性能的菌株。

注1 嗜热脂肪芽孢杆菌(Bacillus strarothermophilus)现已更名为嗜热脂肪地芽孢杆菌(Geobacillus stearother mophilus )。

注2 嗜热脂肪地芽孢杆菌(Geobacillus stearother mophilus) ATCC 7953 (NCTC 10007, DSM 22 和 CIP 52.81)和 ATCC 12980(同NRRL B-4419)均已被证实可以满足试验的要求。

5.2 如果试验微生物是嗜热脂肪地芽孢杆菌（Geobacillus stearother mophilus）或枯草芽孢杆菌（Bacillus subtillis）ATCC 35021(5230)以外的菌株，应确定试验微生物的抗力的适宜性。

注：在低于121℃的情况下，可以使用枯草芽泡杆菌（Bacillus subtillis） ATCC 35021(5230)等菌株，尤其是对热敏液体进行的灭菌过程。

6菌悬液

ISO 11138-1的要求适用与本文件。

7 载体与初级包装

7.1嗜热灭菌用生物指示物的载体和初级包装应符合ISO11138-1

中5.2部分和附录B的要求。

7.2暴露条件的确定应遵循以下程序：

a)最低暴露温度：应高于制造商设定最大温度5℃或以上。

b)灭菌因子：干饱和蒸汽。在未使用干饱和蒸汽的湿热灭菌过程，例如使用空气和蒸汽的混合物时，应选择适宜条件并加以注明，以区别于本部分。

c) 最高暴露温度：应按照生产商规定。如生产商未做规定，应采用140℃。

d）暴露时间不小于30 min。

注 只要载体处于蒸汽灭菌的实用范围之内，这些条件就代表了对载体的实际检验。

8 染菌载体和生物指示物

ISO11138-1的要求适用于本文件。

9微生物数量和抗力

9.1制造商应表明生物指示物的抗力符合ISO 11138-1中6.4部分的要求

9.2生物指示物上每单位活菌增量应以≤ 0.1×10n的整倍数来表示，每单位可以是每毫升菌悬液，每个染菌载体或每个生物指示物。

9.3 对于染菌载体和生物指示剂的活菌计数应≥1×105。

9.4 抗力值应以121℃时的D值表示，单位为分钟(min)。每批次生物指示物和染菌载体应用在121℃时的D值表示，单位为分钟(min)，D值应保留一位小数。

9.5 在根据附录A进行试验时，用于检验的菌悬液、染菌载体和生物指示物所使用的嗜热脂肪地芽孢杆菌的D121值应≥1.5min。在确定其它菌株D值时应根据灭菌的实际需要。菌悬液、染菌载体和生物指示物上的微生物Z值，需在110-138℃范围内至少三个温度下测定。数据用于计算Z值，Z值必须不低于6℃（Z值根据附录B进行计算）。

9.6在本文件和ISO11138其它部分中，所规定的抗力特征应被与灭菌过程相关的特定参数所定义。

9.7 D值按ISO 11138-1中附录C和D的规定确定。

9.8 D值和存活-杀灭特性的确定需要用抗力仪，抗力仪的运行参数见附录A。

9.9 使用 ISO 11138-1附录E部分的公式计算存活-杀灭区间。

注 此信息在使用者比较同一制造商不同批次产品时具有价值。

示例 使用规定的最小菌量和D值，依据ISO 11138-1附录E中的公式，存活-杀灭响应特征为：

—在121℃,存活时间应≥4.5 min，杀灭时间应≤13.5min。

附录A

(规范性附录)

湿热灭菌抗力的测试方法

A.1 概述

本部分所述方法需要特定的设备：抗力仪。湿热灭菌所用抗力仪的过程参数见 ISO 18472。

对测试方法的具体要求见A.2。

A.2 方法

A.2.1 把样品放置在合适的载样器上。

A.2.2 把抗力仪的反应室预热到测试温度，如121℃±0.5℃。

A.2.3 把载样器放入反应室内，关闭反应室，开始测试周期。

A.2.4  按下面的步骤开始操作：

步骤1：反应室抽真空，2min内达到4.5 kPa±1 kPa。

步骤2：向反应室内通入蒸汽，使温度和压力在10s内达到规定值。暴露时间为0时，应不蒸汽通入。

步骤3：在规定的暴露时间内维持该条件。

步骤4：在暴露阶段结束后，抽空反应室。然后，向反应室中通入过滤空气以平衡到自然气压，达到100 KPa用时应小于10s。

步骤5：测试周期结束后，迅速从反应室中取出载样器和样品，并迅速冷却，把样品转移到生长培养基中并培养（见 ISO 11138-1:第七章）

A.2.5 在转换期间应做记录。所有的测试使用相同的时间周期。

A.3抗力的确定

抗力的测试按ISO 11138-1中附录C, 附录D和附录 E部分。

附录B

（规范性附录)

Z值和相关系数r2值的计算

根据ISO11138-1中附录C或附录D中提供的方法获得数据，通过logD值对暴露温度作图可求得z值，单位为摄氏度（℃）。运用线性回归分析法时，z值等于“最佳拟合曲线”斜率的负倒数。

注. Z值和相关系数r2值的计算方法见9.5。

B.2最佳拟合曲线的斜率按公式（B.1）计算

.......................................................(B.1)

公式中：

M—最佳拟合曲线的斜率;

N—D值/温度的对数值;

G = ∑ (t lgy);

A = ∑(t);

B = ∑(lgy);

C = ∑(t2).

计算所需要的数据见表B.1

B.1示例 线性回归分析法计算数据

| D值（y） min | 暴露时间（t） ℃ | lgy | t2 | tlgy | (lgy)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| y1 | t1 | lgy1 | t12 | t1lgy1 | (lgy1)2 |
| y2 | t2 | lgy2 | t22 | t2lgy2 | (lgy2)2 |
| y3 | t3 | lgy3 | t32 | t3lgy3 | (lgy3)2 |
| yn | tn | lgy4 | tn2 | tnlgy4 | (lgyn)2 |
|  | A= | B= | C= | D= | E= |
| 赋值变量 | A | B | C | G | E |

B.3 表B.2给出具体的计算示例。

表B.2 斜率的计算示例

| D值（y） min | 暴露时间（t） ℃ | lgy | t2 | tlgy | (lgy)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| y1=2.0 | t1=121 | lgy1=0.3010 | t12= 14641 | t1lgy1= 36,4210 | (lgy1)2= 0,0906 |
| y2=1.1 | t2=124 | lgy2=0.0414 | t22= 15376 | t2lgy2= 5,1336 | (lgy2)2= 0,0017 |
| y3=0.4 | t3=129 | lgy3=−0.3979 | t32= 16641 | t3lgy3=−51,3291 | (lgy3)2= 0,1583 |
|  | A= | B= | C= | D= | E= |
| 赋值变量 | A=374 | B=−0,0555 | C= 46 658 | G=−9,7745 | E= 0,25 6 |

B.4  z值为上述斜率的负对数，可用下列公式求得：

使用上面的公式计算斜率，得到z值:

，

保留一位小数，得到z值为11.4℃。

B.5 相关系数r2使用下列公式计算：

公式中所有的变量都同B.2，E=。

B.6 下面是计算z值相关系数的示例，使用B.2相同数据：

参考文献

[1] ISO 14161, Sterilization of health care products -Biological indicators-Guidance for the selection, use and interpretation of results

[2] ISO 17665-1, Sterilization of health care products-Moist heat-Part 1: Requirements for the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices