YY 0846-2011《激光治疗设备  掺钬钇铝石榴石激光治疗机》第1号修改单

（征求意见稿）

一、6.3.7 激光终端最大单脉冲能量

“按6.3.4规定的方法测得激光终端最大平均输出功率，除以对应的激光脉冲重复频率，其结果应符合5.3.7的要求。

注：若治疗机依据6.3.9的规定测试后，符合4.3.9的要求，以上

计算中所用的脉冲重复频率即为设定值。”

替换为：

“按使用说明书的要求设定最大单脉冲能量，用激光能量计进行测试，共测5次取平均值，其结果应符合5.3.7的要求。”