YY 0846-2011《激光治疗设备  掺钬钇铝石榴石激光治疗机》第1号修改单编制说明

（征求意见稿）

- 工作简况

标准YY 0846-2011《激光治疗设备  掺钬钇铝石榴石激光治疗机》于2011年12月发布，2013年6月实施。该标准中关于激光终端最大单脉冲能量的试验方法不能完全满足目前市场产品的检测需求。为此，对标准中 “激光终端最大单脉冲能量试验方法”以修改单形式进行修订的工作，并于2020年4月20日形成YY 0846-2011《激光治疗设备  掺钬钇铝石榴石激光治疗机》第1号修改单（征求意见稿），并由秘书处按照标准修订程序开展广泛征求意见的工作。

- 标准编制原则和确定标准主要内容

关于激光终端最大单脉冲能量的试验方法，是依据最大平均输出功率除以对应的重复频率得到。在该标准的实施过程中发现，在最大平均输出功率的状态下，并不一定对应最大单脉冲能量的值，原标准的方法存在漏洞。为此，对此方法进行修改，对最大单脉冲能量进行直接测试，而非用输出功率和频率进行转换，可适用于所有类型的钬激光治疗机的测试。

- 主要试验(或验证)的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效果；

考虑本修改单对标准要求和试验方法部分的修改，均是由于标准更新。鉴于YY 0846已于2013年6月1日已正式实施的情况，在修改单征求意见的同期，继续开展标准的修改条款的进一步验证工作。

- 采用国际标准和国外先进标准的程度

目前尚无相关正式标准出台。

- 与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系；

本次采用修改单的形式对YY 0846-2011部分条款进行修订，与现行的法律法规以及强制性国家标准、行业标准没有冲突。

- 重大分歧意见的处理经过和依据；

目前尚在在征求意见中。

- 标准作为强制性标准或推荐性标准的建议；

本次修改单修订的内容涉及YY 0846-2011中6.3.7 激光终端最大单脉冲能量试验方法，此条款为推荐性。

- 贯彻标准的要求和措施建议

为便于生产企业理解和贯彻标准，起草单位拟定于修改单发布后适时召开标准宣贯会。宣贯对象为生产企业、监管人员、检验人员、临床机构及其他相关标准使用方。

- 废止现行有关标准的建议；

无。

- 其他应予说明的事项。

无。

全国医用光学和仪器标准化分技术委员会

2020年4月20日