# 推荐性国家标准项目建议书

| 中文名称 | 医用成像部门的评价及例行试验-第3-6部分: 乳腺断层合成成像模式下乳腺摄影X射线设备成像性能验收试验和稳定性试验 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英文名称 | Evaluation and routine testing in medical imaging departments –Part 3-6: Acceptance and constancy tests – Imaging performance of mammographic X-ray equipment used in a mammographic tomosynthesis mode of operation |  |  |  |  |
| 制定/修订 | 制定 修订 |  | 被修订标准号 |  |  |
| 采用国际标准 | 无 ISO IEC ITU ISO/IEC ISO确认的标准 |  | 采用程度 | 等同 修改 非等效 |  |
| 采标号 | IEC61223-3-6:2020 |  | 采标名称 | Evaluation and routine testing in medical imaging departments –Part 3-6: Acceptance and constancy tests – Imaging performance of mammographic X-ray equipment used in a mammographic tomosynthesis mode of operation |  |
| 标准类别 | 安全 卫生 环保 基础 方法 管理 产品 其他 |  |  |  |  |
| ICS | 11.040.50 |  |  |  |  |
| 上报单位 | 国家药品监督管理局医疗器械标准管理中心 |  |  |  |  |
| 技术归口单位 （或技术委员会） | 全国医用电器标准化技术委员会医用X射线设备及用具分技术委员会 |  |  |  |  |
| 主管部门 | 国家药品监督管理局 |  |  |  |  |
| 起草单位 | 辽宁省检验检测认证中心 |  |  |  |  |
| 项目周期 | 12个月 18个月  24个月 |  |  |  |  |
| 是否采用快速程序 | 是  否 | 快速程序代码 |  |  | B1 B2 B3 B4 C3 |
| 经费预算说明 | 资料费2万，设备费5万，差旅费2万，会议费2.5万，劳务费2万，咨询费2万，试验验证费4万，合计20万 |  |  |  |  |
| 目的、意义 | IEC61223-3-6:2020是数字化乳腺断层合成成像（DBT）设备图像性能验收和稳定性试验的最新国际标准。目前，DBT设备是乳腺X射线设备的高端设备，同目前主流的全数字乳腺X射线设备（full-fileld digital mammography，FFDM）相比，DBT设备在临床上已经被研究证明是更有效的乳腺类疾病（如：乳腺癌）早期诊断筛查设备。但是，国内DBT设备的评价方法和指标均由各自生产厂家提出，缺乏统一标准，急需将该标准尽快转化，以促进我国在该领域技术水平的提高。 |  |  |  |  |
| 范围和主要技术内容 | 范围：适用于乳腺断层合成成像模式下乳腺摄影X射线设备成像质量和剂量相关的性能。 技术内容：包括设备试验前准备，试验分为验收试验和稳定性试验和两种，验收试验规定为设备初始状态检测试验，用于验收设备初始功能是否正常，同时建立设备功能的测量基准值。稳定性试验是为了验证设备在一段时间内处于工作状态正常而进行的周期性重复的试验。其中稳定性试验测试项目的周期如下：准直检查——每年，短期重复性——每年，长期重复性——每周，AEC性能——每年，影像接收器响应函数——验收时，探测器坏点——每年，未被校正探测器坏点——每年，投影图像MTF——每年，图像质量评价模体成像——每天，Z轴分辨率——每年，胸侧壁的组织丢失——每年，重建图像平面顶层和底层的组织丢失——每年，重建数据的伪影——每周，重建数据的几何畸变——验收时，剂量——每年。 |  |  |  |  |
| 国内外情况简要说明 | DBT设备是乳腺X射线设备的高端设备，同目前针对该功能除IEC61223-3-6:2020外，另有IEC 60601-2-45：无其他国际标准。美国、欧盟分别有各自的评价标准，我国国内目前无此类产品的相关标准。 |  |  |  |  |
| 有关法律法规和强制性标准的关系 | IEC 61223-3-6是目前国内强制性标准GB 9706.24 《医用电气设备 第2-45部分：乳腺X射线摄影设备及乳腺摄影立体定位装置安全专用要求》在乳腺断层合成成像功能方面的补充方法标准，二者无冲突。 |  |  |  |  |
| 标准涉及的产品清单 | - 数字乳腺X射线摄影系统（型号：Selenia Dimensions）国食药监械（进）字2014第2304277号； - 数字乳腺X射线摄影系统（型号：Senographe Pristina）国械注进20193060449号； - 数字乳腺X射线摄影系统（型号：MAMMOMAT Inspiration）国械注进20193061867号 - 数字乳腺X射线摄影系统（型号：MAMMOMAT Inspiration）国械注进20193060318号 |  |  |  |  |
| 是否有国家级科研项目支撑 | 是 否 | 科研项目编号及名称 |  |  |  |
| 是否涉及专利 | 是 否 | 专利号及名称 |  |  |  |
| 是否由行标或地标转化 | 是 否 | 行地标标准号及名称 |  |  |  |
| 备注 | 本技委会共有委员45名，参与本次投票的43名，赞成43票，反对0票，弃权0票。赞成率95.56%，本次立项表决予以通过。 |  |  |  |  |

填写说明：

1．非必填项说明

1）采用国际标准为“无”时，“采用程度”、“采标号”、“采标名称”无需填写；

2）不采用快速程序，“快速程序代码”无需填写；

3）无国家级科研项目支撑时,“科研项目编号及名称”无需填写；

4）不涉及专利时，“专利号及名称”无需填写；

5）不由行地标转化时，“行地标标准号及名称”无需填写。

2．其它项均为必填。其中修订标准项目和采用国际标准项目完成周期（从下达计划到完成报批）不超过18个月，其它标准项目完成周期不超过24个月。经费预算应包括经费总额、国拨经费、自筹经费的情况，并需说明当国家补助经费达不到预算要求时，能否确保项目按时完成。NQI等科技专项支持项目原则上不再安排国家标准补助经费。

3．ICS代号可从委网站公布的“ICS分类号”文件中获得，下载地址为：http://www.sac.gov.cn/bsdt/xz/201011/P020130408501048214251.pdf。

4．备注中必须注明项目投票情况，格式为“技术委员会委员总数/参与投票人数/赞成票数”。省级质监局申报的项目还应注明与归口技术委员会或归口单位的协调情况。军民通用标准项目应在“备注”栏中标注“军民通用”。NQI等国家重大科技项目支撑项目应在“备注”栏中标注“NQI+课题名称”或其他科技项目名称。