ICS 11.100

C

中华人民共和国国家标准

GB/T ××××-××××／ISO 20166-3:2018

分子体外诊断检验 福尔马林固定及石蜡包埋组织预检过程的规范 第3部分：分离DNA

Molecular in vitro diagnostic examinations-Specifications for pre-examination processes for formalin-fixed and paraffin-embedded(FFPE) tissue- Part1:Isolated Proteins

（ISO 20166-3:2018, IDT）

（草案）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局

中国国家标准化管理委员会      发布

目录

前言	II

引言	III

1范围	1

2 规范性引用文件	1

3.术语和定义	1

4.总则	4

5.实验室外	4

6.实验室内	5

附录A（资料性附录）	11

参考目录	13

前言

国际标准化组织(ISO)是各国标准化团体（ISO成员团体）组成的世界性联合会。国际标准的制定通常是由ISO的技术委员会进行的，各机构成员若对技术委员会确定的项目感兴趣，均有权参加该委员会的工作。此外与ISO有联络的国际组织（官方的或非官方的）也能参与有关工作。ISO与国际电工委员会(IEC)在有关电工技术标准化方面保持密切合作关系。

本文件依据ISO/IEC导则第一部分的程序进行制定和维护。应特别注意的是不同类型的ISO文件需要不同的批准准则。本文件是根据ISO/IEC导则第二部分的编制规则起草的（见www.iso.org/directives）。

值得注意的是本文件某些内容可能涉及专利权问题，ISO不负责识别任何专利权问题。在文件制定过程中识别的任何有关专利权的细节将纳入引言和（或）ISO专利声明表中（见www.iso.org/patents）。

文件中所使用的任何商品名称都是为了方便用户参考，并不构成背书。

关于ISO合格评定的特定术语和表达解释，以及世界贸易组织(WTO)原则中关于技术性贸易壁垒(TBT)的信息，参见www.iso.org/iso/foreword.html。

本文件由临床实验室检验和体外诊断系统技术委员会ISO/TC 212负责制定。

关于本文件的任何反馈或问题都应提交给用户所在国家的国家标准机构。这些机构的完整清单参见www.iso.org/members.html。

可以在ISO 网站查找到ISO 20166系列文件的所有部分。

本标准由SAC/TC136全国医用临床检验实验室和体外诊断系统标准化技术委员会提出。

本标准由SAC/TC136全国医用临床检验实验室和体外诊断系统标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：、、、、、、、。

引言

目前分子体外诊断（包括分子病理学）在医学上取得了重大进展。并且随着用于分析人体组织和体液中核酸、蛋白质和代谢物的新技术出现，预计会有进一步的进展。然而，分子的图谱和完整性在样本采集、运输、储存及处理过程中会发生显著变化。因此使得诊断或研究的结果不可靠，甚至是不可能的。这是因为在随后的的检验分析中不会考虑患者的情况，而是参考在检验前生成的人工图谱。有研究探索了福尔马林固定和石蜡包埋组织DNA检测的影响因素，这些研究表明，从标本采集到DNA检验的整个过程需要标准化。本文件基于这一工作，编写了有关福尔马林固定和石蜡包埋组织的DNA检验的标准化检验前操作步骤。

组织中的DNA完整性在福尔马林固定、加工和储存之前、期间和之后都可能发生变化。在组织固定期间引入DNA的化学修饰可能导致片段化和序列改变，甲基化状态的改变或甚至结构改变，这可能导致例如微阵列比较基因组杂交(CGH)图谱中的虚假拷贝数变化。这些DNA分子的修饰会影响检测结果的有效性和可靠性。因此，我们有必要采取特殊措施将所述DNA变化和修饰尽量减小，以备后续检查。

本文件中使用了下列术语：

——“应”表示要求

——“宜”表示建议

——“可”表示权利

——“能”表示一种可能性或能力

1范围

本文件提供了用于DNA检查的福尔马林固定和石蜡包埋组织(FFPE)标本的检验前操作指南，包括标本处理、记录、储存及加工。

本文件适用于分子体外诊断检查，包括医学实验室和分子病理学实验室进行的实验室自建项目；也适用于实验室客户、体外诊断开发人员和制造商、生物库、从事生物医学研究的机构和商业组织及监管机构。

注意：国际、国家及区域法规要求同样适用于本文件的特定主题。

2 规范性引用文件

以下所提及文件的部分或全部内容构成了本文件的要求，对于注明日期的参考文件，参见引用版本；对于未注明日期的参考文件，参见最新版本（包括任何的修订）。

ISO 15189:2012, 医学实验室：质量和能力认可准则；

ISO 15190, 医学实验室：安全要求。

3.术语和定义

就本文件而言，ISO 15189文件及以下所提及的术语和定义都适用。

以下网址用于维护术语数据库，以便标准化使用：

ISO在线浏览平台：https://www.iso.org/obp

ISO Electropedia：http://www.electropedia.org/

3.1    等分试样

假定取样误差忽略不计时，大量均质物质的一部分。

注释1：该术语通常适用于液体。组织是异质的，所以不能等分。

注释2：该定义源于第25、26、27条参考文件。

3.2    环境温度

不可调节的周围空气的温度。

3.3    分析物

以可测量量的名义表示的成分。

（来源：ISO 17511:2003,3.2,修改：示例已被删除）

3.4    分析测试性能

测试感兴趣分析物(3.3)的准确度、精密度、特异性和灵敏性。

注释1：也适用于其他测试性能特性，比如稳健性、重复性等

3.5    冷缺血

组织自人体取出达到稳定或固定之后的状态。

3.6    诊断

从其体征和/或症状中识别健康或疾病状态，诊断过程可以通过检验(3.8)和测试对个体状况进行分类，分成不同的类别或子类，以便做出关于治疗和预后的医学决策。

3.7    DNA（脱氧核糖核苷酸）

以单链(ssDNA)或双链(dsDNA)形式存在的脱氧核糖核苷酸聚合物。

（来源：ISO 22174:2005,3.1.2）

3.8   检验（分析测试）

以确定某一属性的值或特征为目标的一系列操作。

注释1：从分离的分析物开始、包括各种用于定性或定量检验的参数测试或化学操作的过程。

（来源：ISO 15189:2012,3.7；修改：原来的注释1至3被删除，加入新的注释1，“分析测试”被添加为首选术语）

3.9福尔马林

质量分数为37%的饱和甲醛水溶液（相当于体积分数为40%）。

3.10福尔马林固定

用标准缓冲福尔马林溶液(3.20)处理样本(3.18)使其稳定。

3.11取材/肉眼检查

裸眼检查病理标本以获得诊断信息，同时进行进一步的显微检验。

3.12   干扰物质

可以改变检验结果的标本(3.15)/样本(3.18)内源性物质或外源性物质（如：固定剂）。

3.13    石蜡包被

将组织样本置于石蜡中，产生坚硬的周围基质，以便切割出薄层显微切片的过程。

3.14    检验前流程/分析前阶段/分析前工作流程

按时间顺序从临床医生的申请开始，包括检验申请、病人的准备和身份识别、原始样本(3.15)的采集、运送到医学或病理实验室和在实验室内进行运输、分析物(3.3)的分离并以分析检验开始为结束的过程。

注释1：分析前阶段包括影响预期检验结果的准备流程。

（来源：ISO 15189:2012,3.15；修改：分析前工作流程被添加为首选术语，添加了注释1并且扩展了定义）

3.15  原始样本/标本

假定代表整体的，用于检验(3.8)、研究和分析的一种或多种数量或性质的体液、呼吸、毛发或组织的离散部分。

（来源：ISO 15189:2012,3.16；修改：删除了注释1至3）

3.16    能力验证

通过实验室之间的比对，根据预先制定的标准评估参与者的能力。

（来源：ISO 17043:2010,3.7；修改：删除了注释1和2）

3.17    室温

本文件中是指18℃-25℃。

注释1：当地或国家法规可能存在不同定义。

3.18    样本

从原始样本(3.15)中提取的一个或多个部分。

（来源：ISO 15189:2012,3.24；修改：删除了例子）

3.19   稳定性

在特定条件下储存时，样本材料在特定时间内保持规定属性的能力。

注释1：本文件涉及的分析物是所分离的DNA。

（来源：ISO Guide 30:2015,2.1.15；修改：“标准物质”被修改为“样本材料”，注释1被修改了）

3.20   标准缓冲福尔马林溶液/中性缓冲福尔马林(NBF)

10%福尔马林(3.9)水溶液，所含甲醛的质量分数为3.7%（相当于体积分数为4%），缓冲至pH= 6.8-7.2。

注释1：标准缓冲福尔马林溶液通常含有少量甲醇以抑制甲醛的氧化和聚合。

3.21   存储

在适宜的条件下长时间中断样本(3.18)、分析物(3.3)或其衍生物（如染色切片或组织块）的分析前工作流程(3.14)，以保持其性能。

注释1：长时间储存通常发生实验室归档库或生物库中。

3.22   组织处理器

用于组织固定、脱水、清洗和石蜡浸润的自动化仪器。

3.23   验证

在提供客观证据的整个过程中，确定特定预期用途或应用的要求已得到满足。

注释1：“经验证的”用于指代相应的状态。

（来源：ISO 9000:2015,3.8.13；修改：删除了注释1至3）

3.24   热缺血

失去正常血液供应的组织从身体内移除前的状态。

3.25   工作流程

完成任务所需的一系列活动。

3.26   同质

结构和组成均匀。

4.总则

关于医学实验室质量管理体系的一般说明，特别是样本采集、接收和处理（包括避免交叉污染）参见ISO 15189:2012, 4.2, 5.4.4, 5.4.6 或ISO/IEC17020:2012, clause 8 and 7.2。有关实验室设备、试剂和消耗品的要求应遵循ISO 15189:2012, 5.3、ISO 15189:2012, 5.5.1.2 and 5.5.1.3 或ISO/IEC 17020:2012,6.2。

诊断工作流程的所有步骤都会影响最终的分析测试结果。因此，包括生物分子稳定性和样本储存条件在内的整个工作流程都应得到验证和确认。不能一直控制的工作流程步骤应记录在案（如热缺血）。应对不可控制的工作流程步骤进行风险评估，包括其对分析测试性能的潜在影响，并且制定缓解措施以实现所需的分析测试性能。

与RNA或蛋白质相比，组织中的DNA在热缺血和冷缺血时相对稳定。目前对更长时间的冷缺血和热缺血所造成的DNA序列和拷贝数（如CGH图谱）的变化尚不清楚[7]。然而，DNA甲基化模式可能会随着缺血而改变[6]。尽可能缩短将标本置于标准缓冲福尔马林溶液中的持续时间，以避免DNA的酶促降解。应记录固定前的时间和固定前的温度[5]。

在固定、加工和储存过程中，DNA完整性的变化取决于固定剂的种类、固定时间和温度、被固定的石蜡包埋组织的储存或存档以及DNA分离和纯化的方法。使用甲醛作为固定剂时，固定时间和温度对DNA完整性有显著影响。随着固定时间越长和温度越高，引入的化学修饰和交联越多，从而导致降解或序列改变[9][10][11][12][13][14]。这些效应可以限制可扩增靶DNA的大小和/或影响用于扩增的引物的靶序列。

关于运输和处理的安全说明参见ISO 15189:2012,5.2.3 and 5.4.5以及ISO 15190。

在整个检验前过程中，应采取预防措施避免不同标本/样本之间的交叉污染，例如：通过在可行或适当的清洗过程中使用一次性用品处理不同的样本/标本。

如果不按照制造商的说明使用商品，则用户应对其使用和性能负责。

5.实验室外

5.1   标本采集

5.1.1   概述

标本采集应考虑预期分子检验的要求（例如疾病状况，标本大小）（参见Clause 6）。

参见ISO 15189:2012,5.4.4。

5.1.2   标本捐献者/患者的信息

应该包括标本捐献者/患者的ID，其形式可以是代码。

应包括但不局限于：

- 标本捐献者/患者的相关健康状况，例如健康状况、疾病类型、伴随疾病、人口统计信息（如性别、年龄）；

- 组织采集前的常规医学治疗和特殊治疗信息，例如麻醉剂、药物、外科手术或诊断程序；

- 标本捐献者/患者的同意。

5.1.3   标本信息

应包括但不局限于：

- 通过记录缺血相关的血管结扎/夹紧时间点（通常为动脉夹闭时间）来表示体内缺血开始（热缺血）；

- 组织从身体中取出的时间和日期以及取出方法（例如：用于采集的活检装置、核芯针活检、切除术）；

- 组织类型、来源和状况（例如病变组织、不受疾病影响的组织）的描述，包括外科医生、放射科医生或病理学医生在手术室内外所做的任何标记；

- 如果福尔马林固定在实验室外开始，则参见6.2所述的记录步骤；如果标本病理学评估和样本选择也在实验室外完成，则参见6.3所述的记录步骤。

还应包括收集标本的负责人ID。

5.1.4   标本处理

应执行以下步骤：

- 记录将标本自体内取出后，对其进行任何添加或修改，例如标记样本定向（例如：油墨标记、缝线、切口）；

- 根据适用的运输法规选择和使用容器和包装（如冷却箱、储运箱、真空包装）；

- 选择和使用稳定程序进行运输（如冷却）；

注意1：当组织解冻后，意外地冷冻组织（如错误地使用冷藏包）会导致DNA降解及影响DNA形态特征。

注意2：如果标本直接转移到标准缓冲福尔马林溶液中（参见6.2，注重固定剂用量和组织切片体积的关系，使固定剂充分渗透），则可省略此步骤。

- 采集运输容器的标签[例如注册号，一维或二维条形码，标本类型，数量和器官组织来源]和附加记录信息[5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 a)-c)中规定的信息]。

来自同一捐献者/患者的、具有相似特征（宏观外观，组织类型，疾病状态和解剖位置）的几个样本可以放入一个容器或一个容器隔室中。

标本从体内取出后，应立即转移到容器中。然后将容器置于湿冰上或维持温度在2℃~8℃，最大限度地减少DNA降解。

应记录冷缺血期间容器周围环境的温度（例如不同房间的温度、运输温度）。如果无法测量温度，温度范围应按环境温度，室温或2℃~8℃进行大致分类。

5.2   运输要求

实验室应与临床或外科合作，共同制定有关标本运输程序的规程。

应以适宜的方式进行温度监控。

如果标本尚未放入标准缓冲福尔马林溶液中，应立即置于湿冰上或维持温度在2℃~8℃情况下进行运输，以尽量减少DNA变化。

如果样本在实验室外时已经放入标准缓冲福尔马林溶液中，运输过程中的温度不应超过室温。

应记录与既定运输程序规程的符合度，并且描述和记录存在的任何偏差。

6.实验室内

6.1   关于标本接收的信息

应记录标本接收人员的ID或姓名，所接收标本到达的日期、时间及状况（例如标签、包括温度在内的运输条件，、组织类型和标本数量、容器泄漏或破裂）。与既定运输程序规程的任何偏差都应记录在案（参见5.2）。

应检查标本的正确标识：包括标本的临床信息（参见5.1.2和5.1.3）、住院号和/或捐赠者/患者ID、患者姓名及出生日期。

6.2   福尔马林固定标本/样本

本步骤适用于标本和从一个标本中取出的一个或多个部分。

固定剂选用标准缓冲福尔马林溶液。

注意：在某些国家，标准缓冲福尔马林溶液也称中性缓冲福尔马林（NBF）。

由于福尔马林不稳定（如甲醛可以氧化为甲酸），所以至少每周检查一次标准缓冲福尔马林溶液的pH值，并且在使用前和新配制时都应检查其pH值[13]。

应执行以下步骤：

- 在处理标准缓冲福尔马林溶液之前，向制造商咨询安全数据表（SDS）；

注意：甲醛是一种致癌的、有害的化合物，可以穿透组织并对生物分子进行化学修饰，其对于身体不同部位的危害分级可能不同。

- 记录将组织标本/样本放入标准缓冲福尔马林溶液中的时间点；

注意：福尔马林总固定时间可能影响后续检验，例如免疫组化技术、核酸分子检验[16]，参见A.2。最佳福尔马林固定持续时间可能因组织类型和大小而异。对于较大的手术标本（如切除的胃），由于甲醛从组织表面缓慢地渗透到组织内部，在取材前可能会出现固定不均匀的现象。

例子：对于厚度为5mm的组织块，在大多数情况下，固定持续时间在12h~24h之间可以导致适宜的穿透和固定。（参见6.8.2）

- 容器的选择；

- 容器的容量应保证标本可以完全浸没在标准缓冲福尔马林溶液中。标准缓冲福尔马林溶液用量与组织的最小比例取决于所涉及的组织，但至少为10：1（体积比）[7]。对于较大的标本，为确保其完全被福尔马林固定，应进行特殊的组织处理方法，如实体器官的切口或中空器官的开口。

较大的标本可能需要切分并选择适当的部分，以确保充分固定渗透。在这种情况下，标准缓冲福尔马林溶液应定期更换。

- 使用预先装满标准缓冲福尔马林溶液的容器时，应遵循供应商的产品说明。

- 容器应能安全关闭。

- 容器的标签（例如，使用自粘标签、手写、射频识别装置（RFID）、预先标记的容器、条形码）应确保样本/标本的可追溯性。因此，采集容器标签至少应提供以下信息：

- 患者/捐赠者ID、唯一的标本/样本ID和采集样本的日期，这些都可以代码的形式呈现（每个样本的代码都是唯一的）。

- 除非样本追踪系统能够提供与6.2d)1)中的标本/样本识别信息所匹配的信息，否则应提供标本基本信息，如组织类型、组织状态和相关的附加信息（如是否受到肿瘤影响）。

- 每个容器的唯一编号，可包含在6.2d)1)中。

- 标本/样本类型、数量和描述的记录。

应该考虑到在某些疾病条件下（例如肿瘤），分子特征可能不会均匀地在组织标本/样本中呈现。因此，将用于分子检验的实际的组织样本/标本一部分交由具有行医资格的病理学医生（如获委员会认证的）进行评估是非常重要的（参见6.3）。在这种情况下，应记录实际上用于分子检验的组织样本/标本的疾病特征。如：不同的分子机制可以在肿瘤的中心和浸润前沿被激活，肿瘤也可以由不同分化等级的区域组成。

6.3   标本的病理学评估和样本的选择

标本病理学的评估和记录以及从标本中选择用于进一步加工的样本应由具有行医资格的病理学医生（如获委员会认证的）完成，或在其监督或负责下完成。

应该遵循地方、国家或区域的法规。

选择用于DNA检验的样本：

- 应由具有行医资格的病理学医生（如获委员会认证的）或在其监督下为组织病理学、分子检验以及可选的进一步研究选取合适的标本部分，以确保用于DNA检验的样本采集不会对组织病理学检查有损害。分子检验应选择适宜的组织部分，适当地避免可能对分子检验有影响的部位，如出血和坏死部位。可以采取对组织进行（显微）切割以选择或富集疾病的某些细胞特征；

注意1：根据地方规定，也可在实验室外（如手术室）选择合适的标本部位（参见5.1.4）。

在对福尔马林固定前后的手术标本进行宏观评估时，应检查标本的临床信息（如类型、大小、数目；参见5.1.2 和5.1.3）、住院号和/或病理学病例号和/或捐赠者/患者ID、患者姓名、患者出生日期和组织类型。应根据各自医学会（如病理学会）的指南，并结合临床信息和问题（如病历或临床医生的医嘱），对手术标本和所有发现进行适当地描述。应描述标本解剖学定位，必要时可标记切除边缘和其他重要区域，有助于以后的显微评估；可以拍照；应根据各医学会的器官/疾病具体指南采集显微评估的代表性样品（即取材）。

注意2：以上所描述的评估和记录也可以在实验室外进行（如：手术室）。

- 如果从体内取出的组织标本不需进行组织病理学诊断，那么该标本的评估及记录、样本的选择与记录可以由病理医生以外的、其他具有资格的人员进行。

记录的内容可以包括图片。样本的大小应与组织盒相适宜（最大约为3cm x 2cm x 0.5cm）。如果标本尚未固定好，可以在组织盒进行后固定。每个组织盒贴有唯一标识（如条形码、数字、组织缩写）。如果从同一标本中取出的多个样本装在同一组织盒中，并且这些样本具有不同特征（如组织类型、疾病状态、定位），则应记录在案。

当将从标本中取出的样本转运入组织盒时，应将转运时间点记录在案。

应将样本立即（即最好在60分钟以内）放入标本缓冲福尔马林溶液中；如果已经完成固定，则应将样本放入装有酒精溶液（如70%乙醇）的组织处理器中。

福尔马林固定持续时间和固定过程中的温度应记录在案。

6.4   冷冻样本的后固定

将冷冻标本/样本（如进行冷冻切片诊断后）放入标准缓冲福尔马林溶液中进行后固定，以备随后进行的石蜡包埋。

福尔马林固定持续时间应记录在案。

如果FFPE样本/标本来源于冷冻组织，则应记录在案。

6.5   脱钙

脱钙是根据石蜡的柔软度调整骨骼的坚硬组分，应该对样本进行脱钙（如用EDTA, 即乙二胺四乙酸）并且将脱钙程序记录在案。

6.6   加工及石蜡包埋

在样本/标本使用标准缓冲福尔马林溶液固定后，应记录随后将其置于含酒精溶液的组织处理器中的时间点。应根据制造商的说明在组织处理器进行下一步加工。

注意1：在加工过程中，将组织脱水并用石蜡替代水。因为在储存过程中，残留的水会影响组织（包括DNA）的质量和稳定性[7]。

所有的试剂的更换应根据制造商的说明定期进行。

石蜡渗透的持续时间和温度会影响已固定组织中生物分子的完整性。进行组织渗透时应选用标准成分和低熔化温度的石蜡。每个包埋步骤的持续时间和温度应根据制造商的说明或实验室经验证的规程进行。记录所应用的规程。

注意2：石蜡典型低熔化温度为50℃~56℃。

6.7   储存要求

常规储存过程中，储存持续时间和储存温度（通常指环境温度）会影响FFPE组织中DNA 的稳定性[29]（参见A.2）。

FFEP组织块应该在室温（最好在较低温）下干燥储存。

注意1：较低温度储存（如2℃~8℃、-20℃）会减缓随着时间推移产生的DNA降解（参见附录A）。

注意2：如果FFEP未干燥储存，会加快DNA降解和促进真菌和细菌滋生。

注意3：有证据表明，如果对FFPE块进行适当的处理和存储，则可以在5年或更长时间后对其进行分析。

用于DNA提取的FFPE组织应新鲜制备。如果一定要储存切片，那么尽可能在干燥、冷藏（2℃~8℃）或较低温（-20℃）环境中短时间储存。

应建立一个系统用于长期保存FFPE组织。储存位置、储存温度、样本/标本的取出、样本/标本的用途、样本/标本的归还都应记录在案。

6.8   DNA的分离

6.8.1   概述

根据国际公认的组织病理学分类（如肿瘤的WHO/IARC分类[24]）对样本/标本的细胞组成和疾病状况进行病理学表征（如用苏木精/伊红染色切片）。当样本/标本用于分子诊断时，应在DNA分离前评估目标细胞比例，目标细胞的数量应足以进行检验；当样本不用于诊断，例如用于研究时，建议采用类似的方法。

6.8.2   DNA分离程序的一般信息

福尔马林固定通过添加单羟甲基对DNA进行共价修饰。在第二步中，N-羟甲基在氨基上的亲电加成导致两个氨基之间形成亚甲基桥。

使用福尔马林进行固定，甲醛在随后的分子检验中引入了干扰酶促反应的化学修饰，例如 DNA聚合酶。

要求与建议：

- 最佳的固定时间取决于组织类型和大小。应该避免长时间组织固定造成的不可逆转的DNA修饰。厚度达5mm的组织应在标准缓冲福尔马林溶液中固定12h~24h；

- 用于DNA纯化的起始材料应该是新切割的、厚度为10µm切片，其可以来自FFPE组织块、手动切割的样本[17]、激光显微切割的样本[18]或组织芯（如组织微阵列/TMA）；组织技术人员应该佩戴手套；切片机相关零件，包括可重复使用的切片，在每一块石蜡切片切割后都要进行清洗；为了避免交叉污染，切片机可以考虑使用一次性刀片；

- 应该平行进行苏木精/伊红染色(H&E)，以鉴定、选择和控制未染色标本的切割，以便随后进行DNA纯化；

注意：组织染色会损害后续检验中DNA质量和性能。

- 对于所有的DNA分离程序，应采取措施尽可能多地逆转甲醛修饰，而不进一步降解DNA：

例如：利用蛋白酶K消化和加热部分地逆转甲醛引入的核酸修饰和蛋白质-DNA交联；

注意1：FFPE组织中DNA的改变包括碱基修饰和脱氨基，其在PCR或引物延伸时可能导致错误的读出。

注意2：最常见的是C:G到T:A一种过渡变化，在DNA纯化后或纯化过程中，用尿嘧啶DNA糖基化酶[19]处理FFPE DNA可在一定程度上逆转这种变化。

- 为避免DNA检测过程中所生成的扩增物质产生交叉污染，应使用密闭系统，否则DNA分离与检测过程的扩增步骤不应在相同地方进行。

如果DNA是从存档的组织块中提取的，则应在将切片进行DNA分离之前，通过丢弃首次获得的切片来对组织块进行修剪，因为外部切片可能含有降解的DNA。可能需要进一步修整组织块，以丰富与检查相关的组织成分。

如果对于样本/标本的正确识别存在疑问，应进行识别验证测试。

DNA的分离是诊断工作流程的重要步骤，在整个工作流程的验证中应对其特别关注。

DNA分离性能应包括在DNA能力验证项目中。

6.8.3   运用商品化试剂盒

当使用商品化试剂盒从FFPE组织中分离DNA时，应遵循制造商的使用说明。

6.8.4   运用实验室自制的规程

6.8.4.1

如果商品化试剂盒未按照预期用途使用，但经验证符合用户定义的用途，则应自行编写并遵守说明。

6.8.4.2

如果实验室使用的是与商品化试剂盒无关的自制的规程，则应对其适用目的进行验证和确认，编写并遵守说明。

来自不同厂家的产品组合可能会影响结果，因为产品可能不兼容。只有当组件一起测试并验证其工作令人满意时，才应将其用于诊断测试。

FFPE组织切片的DNA分离程序应包括以下步骤：

- 将新鲜切割的FFEP组织切片中的石蜡去除；

注意1：可以使用二甲苯等溶剂来完成目的。另外，可以使用高温将组织从石蜡中释放，避免使用溶剂。

注意2：也可以使用市售的脱蜡剂，无需沉淀FFEP组织。

- 将切片再悬浮于裂解缓冲液中，然后进行消化（如用蛋白酶K）以除去交联的蛋白质并且从切片中释放DNA；

建议优化蛋白酶消化步骤和后续加热步骤的裂解缓冲液。

注意：蛋白酶K的典型消化周期为1 ~ 18 h，温度范围为37 ~ 60℃。

- 在90℃高温下孵育1小时，除去大部分添加的甲醇，并逆转交联；

注意：较长的孵育时间或较高的孵育温度会导致更多的DNA碎片。

- 可选：如果需要无RNA基因组的DNA，应与RNase A一起孵育；

注意1：对于实验室开发的方法，如果过量的RNA与DNA共同纯化，会干扰检验测试，可能需要加入RNase消化步骤。

注意2：即使经过消化，共纯化的RNA也会导致分光光度法对DNA产量的过度定量。过度定量和RNA的实际存在也会干扰检验测试。

- 从溶解产物提取DNA，例如通过基于苯酚/氯仿方法或使用商业化试剂盒从FFPE组织中纯化DNA。

6.9   DNA的定性和定量评估

DNA的定性和定量检测应根据诊断试剂盒制造商的说明进行，或依照公认的物理、化学和生物化学程序验证和确认的程序。可能包括以下一种或多种检测技术（根据具体的检验测试做选择）：

- 通过检测吸光度（A260）、荧光光谱测定法或基因组特异性qPCR分析定量[20]；

- 通过测量吸光度检测纯度（如：波长扫描、计算A260/A280的比值）；

- 检测DNA完整性和可扩增性，比如通过电泳、色谱、分子学方法（如差异长度扩增子比率）[21][22]；

- 检测干扰物质的存在（使用外源性质控品，即加入DNA质控品；或检查异常的qRCP反应曲线。

对于定性检验,如存在/缺失，通常采用测序和拷贝数变异6.9a)和b)；对于定量检验，可以进行6.9 a)-d)。

注意：使用福尔马林固定会降低DNA完整性和DNA质量检测的可靠性。在标准质量控制分析中（如电泳DNA片段长度测量），由甲醛引起的化学修饰不能可靠地检测到，但它们会干扰酶学检查。

6.10   DNA的储存

应遵循DNA分离试剂盒提供者关于所分离DNA储存的具体指示。如果检测试剂盒提供者的指示更加严格（如更低的温度），应遵循检查试剂盒的指示。

如果DNA分离试剂盒供应商没有提供任何信息，或者如果使用了实验室自制的、并经验证的DNA分离规程，临床实验室应有经过验证的、关于如何储存分离的DNA的程序。

为了长期保存，DNA应在弱碱性洗脱缓冲液中洗脱，比如TE缓冲液（含有1mM EDTA的10mm Tris溶液，用HCl调至pH8.0进行DNA检验）。

注意：根据DNA分离程序和由此产生的洗脱液质量，在某些情况下，可以在室温下短时间或在2℃至8℃保存。

长期储存时，温度应为-20℃或以下。也可以使用其他经验证的保存方法[23]。

应使用适当的储存容器，如低温瓶。

长期储存时，应将DNA等分分装，以避免反复冻融。

对于长期储存，应建立一个经过验证的过程来组织并唯一标记含有分离DNA或其衍生的等分试样的储存容器。

保证可追溯性。例如：通过使用可读的RFID，一维或二维条形码，或制造商提供的、带有预先打印的唯一编码并适用于低温储存的储存容器。

附录A（资料性附录）

储存温度对FFPE组织块DNA完整性的影响

A.1  引言

将福尔马林固定及石蜡包埋(FFPE)块长期储存在不同温度下对所分离的DNA完整性有影响。在-20℃和-80℃的较低存储温度下，与4℃和更高温度相比，可以分离出更高的平均DNA分子量。

A.2  结果

FFPE组织中DNA的完整性取决于储存时间和温度。

从不同来源的FFPE组织中分离DNA：4X大鼠肾脏组织，4X大鼠脾脏组织，4X大鼠肠道组织。在提取DNA之前，将每个来源4个FFPE组织块在不同的温度下(22℃, 4℃, -20℃和-80℃)存储72个月。用1%TAE(Tris,乙酸,EDTA)琼脂糖凝胶分离500ng基因组DNA。结果如Figure A.1所示。

Figure A.1显示了在22℃, 4℃, -20℃或-80℃储存六年后的FFPE大鼠肾脏(A)、脾脏(B)和肠道(C)组织DNA凝胶电泳的DNA完整性检验结果，对每种组织类型和储存温度进行三次提取。

在FFPE组织中，DNA聚合酶链反应(PCR)的性能取决于储存时间和温度。

从不同来源的FFPE组织中分离DNA：4X大鼠肾脏组织、4X大鼠脾脏组织、4X大鼠肠道组织、4X大鼠肺组织和4X大鼠肝组织。在提取DNA之前，将每个来源4个FFPE组织块在不同的温度下(22℃, 4℃, -20℃和-80℃)存储72个月。使用长度为271至747个核苷酸(nt)的大鼠β-肌动蛋白基因的四种不同的SYBR-Green实时PCR测定法扩增2μL的1:10稀释的提取DNA洗脱液。结果如Figure A.2所示。

Figure A.2显示了在22℃, 4℃, -20℃或-80℃储存六年后，通过SYBR-Green实时PCR测定法对来自FFPE组织的DNA进行DNA性能分析的结果。对来自每个组织块的三个提取物都进行扩增。Delta-CT(ΔCT = CT[FFPE] − CT)值指的是五种不同类型组织（肾、脾、肠、肺和肝）在每个储存温度下扩增结果的mean±SD。将从每个新鲜冷冻组织中三次重复提取的10 ng DNA扩增得到的Ct平均值进行归一化。

A.2  结论

置于-20℃或-80℃储存时，通过琼脂糖凝胶电泳可以看到比在较高温度下储存时更清晰的高分子条带。因此，在较低的储存温度下DNA产生的降解更少(Figure A.1)。

参考目录

- ISO Guide 30:2015, Reference materials — Selected terms and definitions

- ISO 9000:2015, Quality management systems — Fundamentals and vocabulary

- ISO/IEC 17043:2010, Conformity assessment — General requirements for proficiency testing

- ISO/IEC 17020:2012, Conformity assessment — Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection

- ISO 17511:2003, In vitro diagnostic medical devices — Measurement of quantities in biological samples — Metrological traceability of values assigned to calibrators and control materials

- ISO 22174:2005, Microbiology of food and animal feeding stuffs — Polymerase chain reaction (PCR)for the detection of food-borne pathogens — General requirements and definitions

- Hewitt S.M., Lewis F.A., Cao Y. et al. Tissue handling and specimen preparation in surgical pathology: issues concerning the recovery of nucleic acids from formalin-fixed, paraffin- embedded tissue. Arch. Pathol. Lab. Med. 2008 Dec, 132 (12) pp. 1929–1935

- Heylen L., Thienpont B., Naesens M. et al. The Emerging Role of DNA Methylation in Kidney Transplantation: A Perspective. Am. J. Transplant. 2016 Jan 18

- Williams C., Pontén F., Moberg C A high frequency of sequence alterations is due to formalinfixation of archival specimens. Am J Pathol. 1999 Nov; 155(5):1467-71

- McSherry G., Kay H., Gallagher D. Formalin-fixed paraffin-embedded clinical tissues show spurious copy number changes in array-CGH profiles. Clin. Genet. 2007 Nov, 72 (5) pp. 441–447

- Tokuda Y., Nakamura T., Satonaka K. et al. Fundamental study on the mechanism of DNAdegradation in tissues fixed in formaldehyde. J. Clin. Pathol. 1990 Sep, 43 (9) pp. 748–751

- Quach N., Goodman M.F., Shibata D. In vitro mutation artifacts after formalin fixation anderror prone translesion synthesis during PCR. BMC Clin. Pathol. 2004 Feb 12, 4 (1) p. 1

- Do H., &Dobrovic A. Sequence artifacts in DNA from formalin fixed tissues: causes andstrategies for minimization. Clin. Chem. 2015 Jan, 61 (1) pp. 64–71

- Viertler C., Groelz D., Gündisch S. et al.  A new technology for stabilization of biomolecules in tissues for combined histological and molecular analyses. J. Mol.  Diagn. 2012 Sep, 14 (5) pp. 458–466

- Fox C.H., Johnson F.B., Whiting J. et al. Formaldehyde Fixation. J. Histochem. Cytochem. 1985 Aug, 33 (8) pp. 845–853

- Engel K.B., & Moore H.M. Effects of preanalytical variables on the detection of proteins by immunohistochemistry in formalin-fixed, paraffin-embedded tissue. Arch. Pathol. Lab. Med. 2011 May, 135 (5) pp. 537–543

- Specht K., Richter T., Müller U. et al. Quantitative gene expression analysis in microdissected archival formalin-fixed and paraffin-embedded tumor tissue. Am. J. Pathol. 2001 Feb, 158 (2) pp. 419–429

- Burgemeister R Nucleic acids extraction from laser microdissected FFPE tissue sections.Methods Mol Biol. 2011; 724:117-129

- Do H., &Dobrovic A. Dramatic reduction of sequence artifacts from DNA isolated from formalin-fixed cancer biopsies by treatment with uracil- DNA glycosylase. Oncotarget. 2012 May, 3 (5) pp. 546–558

- Laurell H., Iacovoni J.S., Abot A. et al. Correction of RT–qPCR data for genomic DNA derived signals with ValidPrime. Nucleic Acids Res. 2012 Apr, 40 (7) pp. 1–10

- Colotte M., &Couallier V. et al. (2009). Simultaneous assessment of average fragment size and amount in minute samples of degraded DNA. Anal Biochem 2009 May 388 (2) pp 345-347

- Pavšič J., Žel J., Milavec M. Assessment of the real-time PCR and different digital PCR platformsfor DNA quantification. Anal Bioanal Chem 2016 Oct 408(1) pp 107-121

- Colotte M., &Coudy D. et al. (2011). Adverse Effect of Air Exposure on the Stability of DNA Stored at Room Temperature. Biopreservation and biobanking 9 (1): 47-50

- WHO/IARC Classification of Tumourshttp://whobluebooks.iarc.fr/

- IUPAC. 2014) Compendium of Chemical Terminology, Gold Book Version 2.3.3. InternationalUnion of Pure and Applied Chemistry

- Horwitz W. 2009). Nomenclature for sampling in analytical chemistry (Recommendations 1990). Pure and Applied Chemistry, 62 (6), pp. 1193-1208

- Calvert J. 2009). Glossary of atmospheric chemistry terms (Recommendations 1990). Pure and Applied Chemistry, 62 (11), pp. 2167-2219

- ISO/IEC 17025, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories

- GroelzD, ViertlerC, PabstD, DettmannN., ZatloukalK PLoS One. 2018 Sep 7; 13 (9):e0203608. doi: 10.1371/journal.pone.0203608. eCollection