YY/T《重复性使用医用防护服》

行业标准编制说明

一、任务来源及工作过程

根据药监综械注〔2020〕17号《国家药监局综合司关于印发《重复性使用医用防护服》医疗器械行业标准立项的通知》确定的标准制订工作计划，由医用生物防护产品标准化技术单位归口，山东省医疗器械产品质量检验中心、北京市医疗器械检验所、河南省医疗器械检验所、北京邦维高科公司、威海云龙复合纺织材料股份有限公司、河南亚都实业有限公司、江苏新视界先进功能纤维创新中心有限公司负责制订YY/T《重复性使用医用防护服》标准（项目编号：N2020001-T-BJ）。

鉴于目前新型冠状病毒战“疫”中防护服供不应求，根据疫情防控的应急需求，为满足生产、检验、审评等的技术需要，在接到上级部门要求研究重复性使用医用防护服标准的任务后，牵头起草单位利用多年的相关专业基础和优势，紧急成立了起草工作组，在前期调研和检验的基础上，对重复性使用医用防护服的国内外相关标准和信息进行深入研究和梳理，最终决定在GB 19082-2009和EN 14126:2003的基础上进行了起草工作，标准的适用范围如下：

本标准规定了重复性使用医用防护服的要求。

本标准适用于在医疗机构使用的、阻隔传染性因子的、可重复使用的医用防护服。

本标准不适用于外科手术过程中用于防止交叉感染的医护人员手术衣，不涉及一次性使用的医用防护服，也未给出防护服清洗和后处理程序。

二、标准编制原则和确定标准主要内容的论据

一直以来，我国并无针对重复性使用医用防护服的专用标准，标准起草小组接到标准制定任务后，立即投入标准制定工作，组织专业技术人员研究GB 19082及EN 14126:2003《防止污染颗粒的防护服和测试方法》等相关国外标准的技术内容，并且尽快采购设备扩充检验能力。

考虑到GB19082-2009为现行的强制性国家标准，各方对该标准的主要技术指标执行较为全面，多年来对于国内医用防护服市场起到了规范主导作用。本标准尽量引用适用指标。但是，重复性使用医用防护服相对于一次性医用防护服，不论从材料还是生产工艺，都有很大变化。因此，标准起草小组经过充分讨论，将GB 19082-2009的适用项目保留，根据重复性医用防护服的特点，参考EN 14126进行了补充和完善。

对本标准的主要情况说明如下：

1、关于产品性能分级的说明（引言、附录A）

在许多有传染性因子暴露风险的医疗环境中，工作人员需要穿戴医用防护服，以达到阻隔传染性因子的目的。由于临床医疗环境的复杂性，不同的医疗环境可能需要使用不同等级的防护服。临床使用时，需在临床专家指导下选择适宜等级的防护服，以满足复杂多变的医疗环境下的使用需求。

由于不同防护服材料会呈现出不同等级的性能水平，因此对防护服进行性能分级比较理想，欧盟美国等国家和地区对防护服均对防护服进行了性能分级。防护服材料的机械性能与防护服的阻传染性因子穿透性能、舒适性以及穿戴时间等具有一定关联性，对防护服选用有指导意义。本标准参考EN14126对重复性使用防护服的阻传染性因子穿透性能进行分级，但对机械性能分级不作为强制性要求，以资料性附录的形式推荐了材料的多种机械性能分级，鼓励制造商以随附文件的形式提供机械性能的等级信息。标准起草小组希望能通过本标准的使用逐渐将分级管理的理念传达给生产企业、使用单位及监管部门等各相关方，引导各方对防护服进行分级管理和使用。

2、对清洗和后处理程序相关的说明

考虑到防护服材料的性能可能会因清洗和后处理后导致性能水平呈现不同程度降低或提高，因此本标准根据各个性能的这一特点而分别规定是否应在清洗和后处理前后分别进行试验。即4.1总则中规定“应在清洗和后处理前后的样品上分别进行试验（4.2.2仅在清洗和后处理后的样品上进行试验）”。

EN14126的要求：“如果制造商使用说明声称防护服至少可以清洗和后处理至少五次，则防护服材料应按照制造商的声称的程序，在试验前进行五次清洗和再处理。如果制造商使用说明声称一个低于五次的清洗和后处理循环次数，那么材料应该使用所声称的清洗和后处理循环次数。”这就意味着若声称超过5次的防护服，均按5次进行试验，这样会带来很大的安全风险。

又考虑到目前国内已有几家取得注册证的企业洗涤次数标示一般为20次左右，这个循环次数远远高于EN14126中标示的次数（5次）。标准起草小组认为对于声称洗涤20次的产品仅进行五次的洗涤处理是不足以充分验证的，故对该条款进行了更改，即“应按制造商推荐的清洗和后处理程序及声称的循环次数，对样品进行清洗和后处理。”。

3、阻传染性因子穿透性能要求（4.2.2）

该项目主要针对临床比较典型的四种微生物暴露场景而设置，四项试验源自EN 14126，且是EN 14126的核心性能要求。4.2.2给出了基于这四种性能评价的分级标准，并要求应不低于制造商标识的等级，同时还要求制造商给出预期传染性因子暴露情形、测试项目及性能等级信息（见6制造商给出的信息d））。

——对于预期接触喷洒或飞溅等形式的血液或体液的防护服，需评价阻血液传播病原体穿透性能（4.2.2.1）；

——对于预期接触由污染液体产生的气溶胶的防护服，需评价阻污染液体气溶胶穿透性能（4.2.2.2）；

——对于预期在经受摩擦、压力和润湿等综合作用下接触传染性因子的防护服，需评价阻湿态微生物穿透性能（4.2.2.3）；

——对于预期接触污染固体粒子的防护服，需评价阻干态微生物穿透性能（4.2.2.4）。

传染性因子包括各种类型的微生物，如细菌、病毒和真菌，可以被液体和固体所携带。对于接触传染性因子人员的防护服，通常要求其在不同传染性因子暴露方式下提供屏障。这些潜在的暴露方式以致研究开发以上四种主要代表性风险的试验方法，这些试验方法是建立防护服分类体系的基础。

对于阻污染液体气溶胶穿透性能，EN 14126中引用了ISO DIS 22611这一标准草案稿，目前该草案稿一直没有成为正式版本。目前进入欧洲市场的产品都要按ISO DIS 22611这一标准草案稿进行测试。该方法能够模拟临床上微生物气溶胶挑战的真实情况，以严于临床的试验参数进行试验，试验设计为能够穿透实验材料，并以截留率对材料实现分级。试验方法的可操作性，重复性和准确性比较好。基于此，标准起草组在对ISO DIS 22611文件深入研究和验证的基础上，参考ISO DIS 22611制定了试验方法，并以附录的形式（见附录B）在标准中给出。其中，为与EN14126的性能分级达成统一，我们修改了ISO DIS 22611的结果表征方式，规定采用log降低值进行结果表征。

4、关于接缝处的要求（4.3）

本标准要求接缝处对非油性颗粒的透过率应不大于 30％，考虑到对接缝处进行试验时，同时会评价关键部位的过滤效率，这与GB19082-2009要求的对关键部位和接缝处进行过滤效率的试验具有同等效果，与GB19082-2009无实质性技术性差异。

EN14126中还规定了接缝强度的指标，并要求进行分级，GB 19082-2009未涉及这方面的规定，为了提醒企业关注接缝强度方面安全风险，本标准将EN14126的接缝强度放在资料性附录A中。

5、防护服的整体要求（4.4）

本标准结合我国防护服现状，参考EN14126规定了防护服的整体要求，并将EN14126中适用于我国国情的设计及材料内容以资料性附录的形式给出（附录B）。

6、与GB19082-2009的差异情况说明

（1）对推荐性指标的引用

本标准未引用GB19082-2009中的三个推荐性指标 “4.3号型规格”、“4.6 断裂伸长率”及“4.10静电衰减性能”，部分引用“4.2 结构” 。引用了“4.8阻燃性能”，但是仍作为推荐性指标，规定防护服若声称具有阻燃性能，那么应该按GB/T 5455中规定的垂直法进行燃烧性能试验。

（2）更新部分试验方法

GB19082-2009中抗渗水性、透湿量、断裂强力、阻燃性能、抗静电性试验方法引用方法均为旧版标准，目前相关标准均有更新，新标准或对预处理条件、裁样位置等试验条件进行明确，或对技术内容进行了细化，经标准起草小组讨论，均可引用最新版本，故本标准对相关试验方法的标准进行了更新。

（3）透湿量

防护服的阻隔性能与透湿性具有一定的关联性，一般情况下，材料的阻隔性能越好，透湿性越差。不同阻隔等级的防护服不宜规定统一的透湿性指标，因此，本标准要求按GB/T 12704.1的方法进行试验，防护服材料透湿量应不小于2500 g/(m2·d)或制造商标称值（取较大者），并要求制造商在随附文件或产品包装上标识透湿量相关信息。

（4）未引用表面抗湿性

由于重复性使用防护服要经受水洗烘干、消毒等程序处理，材料表面即便进行了疏水处理，经受处理后表面疏水层也有可能被破坏，且本稿中防护服液体阻隔能力已经由抗合成血液指标因此标准起草小组结合目前产品情况，认为表面抗湿性不适用于重复性使用防护服，故本稿未规定抗湿性。

7、三个标准间的项目比较

表3 三个标准间的性能比较

| 序号 | 性能指标 |  | GB19082-2009 | EN14126:2003 | 本标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 |  | √ | ○ | √ |
| 2 | 结构 |  | √ | ○ | √ |
| 3 | 号型规格 |  | √推荐性 | ○ | √（标识、提供处理前后变化信息） |
| 4 | 抗渗水性 |  | √ | ○ | √ |
| 5 | 透湿量 |  | √ | ○ | √ |
| 6 | 抗合成血液穿透性 |  | √ | ○ | √ |
| 7 | 表面抗湿性 |  | √ | ○ | ○不适用 |
| 8 | 断裂强力 |  | √ | √ | √ |
| 9 | 断裂伸长率 |  | √推荐性 | ○ | ○ |
| 10 | 过滤效率 |  | √ | ○ | √ |
| 11 | 阻燃性能 |  | √推荐性 | √ | √ |
| 12 | 抗静电性 |  | √ | ○ | √ |
| 13 | 静电衰减性 |  | √推荐性 | ○ | ○ |
| 14 | 皮肤刺激性 |  | √ | ○ | √ |
| 15 | 微生物指标 |  | √ | ○ | √ |
| 16 | 环氧乙烷残留量 |  | √ | ○ | ○不适用 |
| 17 | 耐磨性能 |  | ○ | √ | √（资料性附录） |
| 18 | 耐曲挠破坏性试验 |  | ○ | √ | √（资料性附录） |
| 19 | 梯形抗撕性 |  | ○ | √ | √（资料性附录） |
| 20 | 抗穿刺 |  | ○ | √ | √（资料性附录） |
| 21 | 接缝强度 |  | ○ | √ | √（资料性附录） |
| 22 | 阻传染性因子穿透性能要求 | 阻血液传播病原体穿透性能 | ○ | √ | √ |
| 23 |  | 阻污染液体气溶胶穿透性能 | ○ | √ | √ |
| 24 |  | 阻湿态微生物穿透性能 | ○ | √ | √ |
| 25 |  | 阻干态微生物穿透性能 | ○ | √ | √ |
| 26 | 防护服的整体要求 |  | ○ | √ | √ |
| 27 | 清洗和后处理要求 |  | ○ | √ | √ |
| 28 | 包装标志、使用说明 |  | √ | √ | √ |
| 29 | 包装和贮存 |  | √ | ○ | ○ |

注：√表示标准规定该项目，○表示标准未规定该项目。

三、主要实验（或验证）的分析、综述报告、技术经济论证、预期的经济效果

本标准从技术上以在GB 19082-2009和EN 14126:2003的基础上而建立。山东中心等检验机构具备检测能力，并已进行资料验证,开展试验验证。下一步会结合应急检验等进行更深入的验证。

四、采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况，或与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况。

对于重复性使用医用防护服，目前国内尚没有相关标准，国外标准为EN 14126:2003。本标准结合GB 19082-2009和EN 14126:2003而建立，三者之间性能比较详见表3。

五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系。

本标准从技术上以在GB 19082-2009和EN 14126:2003的基础上而建立，与有关的现行法律、法规和强制性国家标准无冲突和交叉。

六、重大分歧意见的处理经过和依据。

无重大分歧意见。

七、行业标准作为强制性行业标准或推荐性行业标准的建议。

考虑到本标准是在特殊时期中的紧急情况下制定的医用重复性使用防护服的性能要求和试验方法标准，及时填补了国内重复性使用医用防护服标准空白，与奋战在疫情一线医护人员们的健康息息相关，为了便于第一时间顺利实施，建议这项标准作为推荐性行业标准发布。

八、贯彻行业标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法、实施日期等内容）

若这本标准能尽快获批发布和实施，就能在第一时间帮助企业顺利、快速注册和保质生产，能及时缓解一次性医用防护服供不应求现象，还能为该产品的监管提供技术支撑，保证临床使用安全，更好地为这次新型冠状病毒战“疫”贡献一份标准化力量。因此，建议本标准尽快发布实施。

本标准中涉及的微生物试验，需要经培训的具有一定专业技能的专业技术人员在微生物检测实验室中开展相关试验。归口单位和相关检验机构将利用自身专业优势和信息平台多举措积极配合该标准的贯彻和实施。还可以应企业的要求，接受企业的技术咨询和开设相应的培训班。

九、废止现行有关标准的建议。

无。

十、其他应予说明的事项。

无。

标准起草工作组2020年3月18日