ICS 11.140

C 48

YY

中华人民共和国医药行业标准

YY/T XXXXX—XXXX

重复性使用医用防护服

Re-usable protective clothing for medical use

2020年3月17日

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

国家药品监督管理局   发布

目  次

前  言	II

引  言	III

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　要求	2

4.1　总则	2

4.2　材料要求	2

4.2.1　物理性能要求	2

4.2.2　阻传染性因子穿透性能要求	2

4.3　接缝要求	4

4.3.1　抗渗水性	4

4.3.2　透过率	4

4.4　防护服的整体要求	4

4.4.1　生物学要求	4

4.4.2　设计要求	4

4.4.3　抗静电性	4

4.4.4　外观要求	4

4.4.5　微生物指标	4

5　标志	4

6　制造商提供的信息	4

附录A（资料性附录）　机械性能分级	6

附录B（规范性附录）　阻污染液体气溶胶穿透性能试验方法	9

附录C（资料性附录）　防护服设计指南	14

参 考 文 献	16

图1　生物危险防护图形符号	5

图B.1　试验箱示意图	9

图B.2　Collison喷雾器示意图	10

图B.3　含试样的试样-滤器组件展开图	10

图B.4　试验装置示意图	12

表1　阻血液传播病原体穿透分级	3

表2　阻污染液体气溶胶穿透分级	3

表3　阻湿态微生物穿透分级	3

表4　阻干态微生物穿透分级	3

表A.1　耐磨试验分级	6

表A.2　耐挠曲试验分级	6

表A.3　耐梯形撕裂试验分级	7

表A.4　拉伸强度试验分级	7

表A.5　抗穿刺试验分级	7

表A.6　接缝强度试验分级	8

前  言

本标准按GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由国家药品监督管理局提出。

本标准由北京市医疗器械检验所归口。

本标准起草单位：山东省医疗器械产品质量检验中心、北京市医疗器械检验所、河南省医疗器械检验所、北京邦维高科公司、威海云龙复合纺织材料股份有限公司、河南亚都实业有限公司、江苏新视界先进功能纤维创新中心有限公司

本标准主要起草人：施燕平、万敏、张庆、王文庆、吴平、许慧、姚秀军。。。。

引  言

在许多有传染性因子暴露风险的医疗环境中，工作人员需要穿戴医用防护服，以达到阻隔传染性因子的目的。

重复性使用医用防护服既可在很大程度上节省资源，又能在重大公共卫生事件爆发时满足医用防护服使用量急剧增加的需求。

重复性使用医用防护服的洗消处理程序的安全性和有效性至关重要，制造商有责任向用户提供洗消处理程序。

本标准对重复性使用医用防护服在阻传染性因子穿透性能方面进行分级，制造商有义务提供防护服阻传染性因子穿透性能等级的信息。条文中注明“补充试验”的条款不是必选项目，制造商可视情况进一步提供这些项目的等级信息。

防护服材料的机械性能与防护服的阻传染性因子穿透性能、舒适性以及穿戴时间等具有一定关联性，对防护服选用有指导意义。因此，本标准参考EN 14126:2003，以资料性附录的形式（附录A）推荐了材料的多种机械性能分级，鼓励制造商以随附文件的形式提供机械性能的等级信息。

不同的医疗环境可能需要使用不同等级的防护服。临床使用时，需在临床专家指导下选择适宜等级的防护服，以满足复杂多变的医疗环境下的使用需求。

重复性使用医用防护服

- 范围

本标准规定了重复性使用医用防护服（以下简称防护服）的材料和成品的性能、分级和提供信息的要求。

本标准适用于在医疗机构使用的、阻隔传染性因子的、可重复使用的医用防护服。

本标准不适用于外科手术过程中用于防止交叉感染的医护人员手术衣，不涉及一次性使用的医用防护服，也未给出防护服洗消处理程序。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3923.1 纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）

GB/T 4744 纺织品 防水性能的检测和评价 静水压法

GB/T 5455 纺织品 燃烧性能 垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定

GB/T 12703.3 纺织品 静电性能的评定 第3部分：电荷量

GB/T 12704.1 纺织品 织物透湿性试验方法 第1部分：吸湿法

GB 19082-2009 医用一次性防护服技术要求

YY/T 0506.5 	病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服 第5部分：阻干态微生物穿透试验方法

YY/T 0506.6 病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服 第6部分：阻湿态微生物穿透试验方法

YY/T 0689-2008 血液和体液防护装备 防护服材料抗血液传播病原体穿透性能测试Phi-X174噬菌体试验方法

YY/T 0700-2008 血液和体液防护装备 防护服材料抗血液和体液穿透性能测试 合成血试验方法

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

传染性因子  infective agents

可能引起任何感染、过敏或毒性的微生物（包括经过基因改造的微生物）、细胞培养物和人体内寄生虫。

医用防护服  protective clothing for medical use

用于医护人员穿戴，使之免受暴露或接触传染性因子的服装组合。

接缝  seams

防护服上的两片材料之间的连接处。

- 要求

  - 总则

除非另有规定，应按制造商推荐的洗消处理程序和最大循环次数对样品进行处理。对处理前样品和最大循环处理次数后的样品分别试验（4.2.2仅在最大循环次数处理后的样品上进行试验）。

除非另有规定，试验前试样应在(20±2) ˚C和(65±5)%相对湿度的环境中状态调节至少24 h。试验应在同样的环境中进行，或者将试样从状态调节环境中取出后5min内进行。

产品应有循环使用次数的跟踪装置，如网格标记、条形码、射频芯片或其他适用的方法，用于记录产品被处理的次数。跟踪装置应在产品的整个使用有效期内维持其作用。

- 防护服能承受的洗消处理次数与制造商所提供的洗消处理程序有关。制造商有责任对声称的洗消处理次数进行确认。

- 防护服能承受的洗消处理次数与材料性能级别具有一定关联性，机械强度性能分级参见附录A（另见引言）。

  - 材料要求

    - 物理性能要求

      - 透湿量

按GB/T 12704.1的方法进行试验，防护服材料透湿量应不小于2500 g/(m2·d)或制造商标称值（取较大者）。

- 透湿量是反应产品舒适性的重要指标，不同防护级别的材料可能会有不同的透湿性。一般情况下，材料的阻隔性能越好，透湿性越差。

      - 抗合成血液穿透性

按YY/T 0700-2008表1中程序C或D进行试验时，防护服材料在1.75kPa压力下维持5min应不穿透。

      - 断裂强力

按照GB/T 3923.1中规定的条样法进行试验，防护服材料的断裂强力应不小于45 N。

      - 阻燃性能

防护服若声称具有阻燃性能，按GB/T 5455中规定的垂直法进行燃烧性能试验，应符合下列要求:

- 损毁长度不大于 200 mm；

- 续燃时间不超过 15 s；

- 阴燃时间不超过 10 s。

    - 阻传染性因子穿透性能要求

      - 阻血液传播病原体穿透性能

对于预期接触喷洒或飞溅等形式的血液或体液的防护服，按YY/T 0689进行试验，根据表1给出的性能水平确定等级，应不低于制造商标识的等级。

- YY/T 0700可用于本试验筛选以预测预期水平，其试验结果能作为不合格判定的依据，但不能作为合格判定的依据。

- 阻血液传播病原体穿透分级

| 等级 | 静水压值，kPa |
| --- | --- |
| 6 | 20 |
| 5 | 14 |
| 4 | 7 |
| 3 | 3.5 |
| 2 | 1.75 |
| 1 | 0 |

      - 阻污染液体气溶胶穿透性能

对于预期接触由污染液体产生的气溶胶的防护服，按附录B进行试验，根据表2给出的性能水平确定等级，应不低于制造商标识的等级。

- 阻污染液体气溶胶穿透分级

| 等级 | Log降低值（LRV） |
| --- | --- |
| 3 | LRV＞5 |
| 2 | 3< LRV ≤5 |
| 1 | 1< LRV≤3 |

      - 阻湿态微生物穿透性能

对于预期在经受摩擦、压力和润湿等综合作用下接触传染性因子的防护服，按YY/T 0506.6进行试验，根据表3给出的性能水平确定等级，应不低于制造商标识的等级。

- 阻湿态微生物穿透分级

| 等级 | 穿透时间，t，min |
| --- | --- |
| 6 | t > 75 |
| 5 | 60 <t ≤ 75 |
| 4 | 45 <t ≤ 60 |
| 3 | 30 <t ≤ 45 |
| 2 | 15 <t ≤ 30 |
| 1 | ≤ 15 |

      - 阻干态微生物穿透性能

对于预期接触污染固体粒子的防护服，按YY/T 0506.5进行试验，根据表4给出的性能水平确定等级，应不低于制造商标识的等级。

- 阻干态微生物穿透分级

| 等级 | Log10（cfu） |
| --- | --- |
| 3 | Log10（cfu）≤1 |
| 2 | 1 < Log10（cfu） ≤2 |
| 1 | 2< Log10（cfu） ≤3 |

  - 接缝要求

    - 抗渗水性

按GB/T 4744的方法进行试验，防护服材料及接缝处静水压应不低于1.67 kPa（17 cmH2O）。

    - 透过率

按照GB 19082-2009中5.7规定的试验方法，防护服接缝处对非油性颗粒的透过率应不大于 30％。

- 注：接缝强度性能分级参见附录A.7。

  - 防护服的整体要求

    - 生物学要求

防护服使用的材料和设计不应对皮肤有刺激。

    - 设计要求

防护服的整体设计宜考虑人体工程学的要求，参见附录C。

    - 抗静电性

防护服若声称具有抗静电性，按GB/T 12703.3进行试验，防护服的带电量应不大于 0.6 μC/件。

防护服若未声称具有抗静电性，制造商应在随附文件或包装中给出相关警示信息。

    - 外观要求

防护服在经洗消处理前后均应满足以下要求：

- 防护服应干燥、清洁、无霉斑，表面不允许有粘连、裂缝、孔洞等缺陷；

- 装有拉链的防护服拉链不能外露，拉头应能自锁。

    - 微生物指标

出厂状态下的防护服应符合GB 19082-2009中4.12的要求。

- 标志

防护服上应至少有如下标识：

- 号型规格；

- “生物危险防护”的图形符号（图1）；

- 循环使用次数记录标识。

- 制造商提供的信息

防护服随附文件或包装上应至少提供以下信息：

- 产品名称、型号、号型规格；

- 制造商的名称、商标或其他识别信息；

- 缩水率，以百分数表示；

- 预期传染性因子暴露情形、测试项目及性能等级（4.2.2.1至4.2.2.4）；

- 推荐以列表方式给出材料和接缝机械性能等级；

- 透湿量，以g/(m2·d)为单位；

- 阻燃信息，若适用；

- 抗静电信息，若适用；

- 使用相关信息：

- 适用环境（例如温度）；

- 使用前进行检查；

- 装配和调整，以及提供所要求的防护等级所需的任何附件；

- 使用方法；

- 洗消处理方法（消毒和维护等）及循环次数；

- 贮存条件；

- 警示说明，若适用；

- 防护服的图示说明等，若适用；

- 废弃后处置方法；

- 生物危险防护图形符号

- （资料性附录）
机械性能分级

  - 总则

本附录给出的机械性能分级，若无充足的证据证明，需洗消处理（按制造商推荐洗消处理程序和最大循环次数）前后进行试验，并以洗消处理前后的试验所获得的最低级别数据进行机械性能分级。

  - 耐磨性能

宜按GB/T 21196标准中规定的方法和EN 14325:2018中规定的原则，按表A.1对防护服材料的磨损等级进行分级。

  - 耐磨试验分级

| - 等级 | - 摩擦循环数 |
| --- | --- |
| - 6 | - ＞2 000 |
| - 5 | - ＞1 000 |
| - 4 | - ＞400 |
| - 3 | - ＞100 |
| - 2 | - ＞40 |
| - 1 | - ＞10 |

  - 耐曲挠破坏性试验（Schildknecht法）

宜按GB/T 12586标准中方法B和EN 14325:2018中规定的原则对防护服材料的耐曲挠等级按表A.2进行分级。

  - 耐挠曲试验分级

| - 等级 | - 循环数 |
| --- | --- |
| - 6 | - ＞50 000 |
| - 5 | - ＞20 000 |
| - 4 | - ＞8 000 |
| - 3 | - ＞3 000 |
| - 2 | - ＞1 250 |
| - 1 | - ＞500 |

  - 梯形抗撕性

宜按GB/T 3917.3标准中规定的方法和EN 14325:2018中规定的原则对防护服材料的梯形撕裂等级按表A.3进行分级。

  - 耐梯形撕裂试验分级

| - 等级 | - 耐梯形撕裂，N |
| --- | --- |
| - 6 | - ＞150 |
| - 5 | - ＞100 |
| - 4 | - ＞60 |
| - 3 | - ＞40 |
| - 2 | - ＞20 |
| - 1 | - ＞10 |

  - 拉伸强度

宜按GB/T 3923.1标准中规定的方法和EN 14325:2018中规定的原则，对防护服材料的拉伸强度等级按表A.4进行分级。

  - 拉伸强度试验分级

| - 等级 | - 拉伸强度，N |
| --- | --- |
| - 6 | - ＞1 000 |
| - 5 | - ＞500 |
| - 4 | - ＞250 |
| - 3 | - ＞100 |
| - 2 | - ＞60 |
| - 1 | - ＞30 |

  - 抗穿刺

宜按YY/T 1425标准中规定的方法和EN 14325:2018中规定的原则，对防护服材料的抗穿刺等级按表A.5进行分级。

  - 抗穿刺试验分级

| - 等级 | - 抗穿刺，N |
| --- | --- |
| - 6 | - ＞250 |
| - 5 | - ＞150 |
| - 4 | - ＞100 |
| - 3 | - ＞50 |
| - 2 | - ＞10 |
| - 1 | - ＞5 |

  - 接缝强度

宜按GB/T 13773.2标准中规定的方法和EN 14325:2018中规定的原则，对防护服的接缝强度等级按表A.6进行分级。

  - 接缝强度试验分级

| - 等级 | - 接缝强度，N |
| --- | --- |
| - 6 | - ＞500 |
| - 5 | - ＞300 |
| - 4 | - ＞125 |
| - 3 | - ＞75 |
| - 2 | - ＞50 |
| - 1 | - ＞30 |

- （规范性附录）
阻污染液体气溶胶穿透性能试验方法

  - 主要仪器、设备

    - 试验箱

试验箱是一个边长为280 mm正方体的箱子，用透明的合成材料（如8 mm厚的聚甲基丙烯酸甲酯）制成。图1给出了其示意图和特征尺寸。试验箱的设计应防止试验时箱内产生压力。

说明：

1——顶盖；

2——样品夹持器；

3——用于安装Collison喷雾器的不锈钢进气管。

  - 试验箱示意图

    - 气压源

能提供(138±10) kPa空气的气压源。

    - Collison喷雾器

Collison喷雾器示意图见图B.2。

    - 可控真空泵

可控真空泵：最大气流量为34 L/min，可获得＜0.8 kPa（8 mbar）的真空, 真空控制器可使真空达到100 kPa（1 000 mbar）至0.8 kPa（8 mbar）。

    - 试样-滤器组件

试样-滤器组件见图B.3，由一个Delrin开式滤器，一个支撑网以及防泄露的硅橡胶垫圈组成。

说明：

1——压缩空气入口；

2——气溶胶出口;

3——液位；

4——玻璃瓶。

  - Collison喷雾器示意图

说明：

1——开式顶盖；

2——硅橡胶垫圈（外径27 mm，内径19 mm, 厚0.75 mm）；

3——试样；

4——硅橡胶垫圈（外径27 mm，内径19 mm, 厚 0.75 mm）；

5——分析滤膜（0.45 μm）；

6——钢丝支撑网；

7——底座；

8——硅橡胶垫圈（外径9 mm，内径5 mm, 厚3.2 mm）。

  - 含试样的试样-滤器组件展开图

    - 其他仪器、设备

      - 秒表或电子计时器。

      - 分析天平，能精确称量到0.01 g。

      - 振荡培养箱。

      - 水浴锅。

      - 压力蒸汽灭菌器。

      - 厚度计，适合于测量试样厚度，最小读数为0.02 mm。

      - Ⅱ级生物安全柜。

  - 主要试剂与材料

    - 营养肉汤培养基。

    - 营养琼脂培养基。

    - 无菌生理盐水。

    - 金黄色葡萄球菌ATCC 6538或等效菌株。

    - 分析滤膜, 孔径0.45 μm，直径25 mm。

  - 试样准备

裁取8个直径为25 mm的圆形试样。将试样按图3安装于试样-滤器组件中。为平衡试验阻力，在一个组件中将试样放于滤膜上游，在另一个组件中将试样放于滤膜下游。在正常室温下使试验样品状态调节至少48h。

  - 试验程序

    - 材料测量

按GB/T 3820测量每个试样的厚度，精确到0.02 mm。

按GB/T 4669测定每个试样的质量，计算单位面积质量，精确到10 g/m2。

    - 细菌挑战悬液制备

以无菌操作的方式将金黄色葡萄球菌从营养琼脂上接种到营养肉汤中，在振荡培养箱中（37±1） ℃下过夜培养。用无菌生理盐水稀释该培养液至约5×107  cfu/mL。可加入表面活性剂（如吐温）以使金黄色葡萄球菌解聚。将该菌液装入Collison喷雾器中至相应液位。

    - 试验设置

将真空控制器设定到70 kPa（-30 kPa），真空泵再次启动的压升设定为5 %。通过Y形连接器和适宜的真空管将该泵与两个不锈钢进气管连接，将Collison喷雾器与试验箱连接，两个试样-滤器组件与不锈钢管进气管连接，使试验箱顶盖扣接到位，见图B.4。将该试验装置放于Ⅱ级生物安全柜内。

说明：

——真空管；

——试验箱；

——真空控制器；

——Collison喷雾器；

——Delrin 开式滤器。

  - 试验装置示意图

    - 程序

      - 对Collison喷雾器施加（138±10）kPa的空气压力，使其产生气溶胶。

      - 3 min后，启动真空泵。

      - 3 min后，关闭Collison喷雾器，使真空泵继续运行1 min。

      - 关闭真空泵。

      - 从试验箱中取出试样-滤器组件，无菌操作将滤膜移至装有10 mL无菌生理盐水的瓶中。

      - 振荡洗脱1 min，用无菌生理盐水进行梯度稀释，一般将该洗脱液继续稀释至10-2、10-3和10-4。

      - 采用平板倾注技术，各稀释级每平板接种1 mL，平行接种两个平板。

      - 全部平板在（37±1）℃下过夜培养。

      - 对对照滤膜细菌和穿透试样细菌分别进行计数。

      - 共进行四次测试。

    - 结果表征

防护服材料的阻生物污染气溶胶穿透性能用Log降低值（LRV）表示。用式B.1计算。

LRV=log10N0-log10N1	(B.1)

式中：

N0——对照滤膜细菌数量，cfu；

N1——穿透试样细菌数量，cfu。如果N1＜1，则表述为LRV＞log10N0

对于每一次测定，计算Log降低值，计算4个测定值的均值和标准差。

    - 报告

试验报告应至少包含以下方面：

- 制造商和样品识别；

- 制样方法描述，如材料取自原料或衣物，取样部位（包括有无接缝或其他），材料是否经过灭菌和相应的灭菌方法（适用时）；

- 各试样的厚度和平均厚度（以毫米表示）；

- 各试样单位面积质量和平均单位面积质量（以克每平方米表示）；

- 对试样采用的预处理的说明；

- 四个测定值，均值和标准差；

- 试验条件，即温度和相对湿度；

- 任何偏离本试验方法的描述。

- （资料性附录）
防护服设计指南

  - 总则

本附录给出了防护服相关的基本健康和人体工程学要求。防护服的设计及生产宜满足通用人体工程学原理。防护服宜按本附录的要求进行设计和生产。

  - 无害性

防护服不宜对使用者的健康或卫生产生不利的影响。防护服宜由无毒副作用的材料制成。材料不宜在正常使用的可预见的情况下释放，或降解释放有毒的、致癌的、致突变的、致敏的、有生殖毒性的或其他有害的物质。宜检查产品是否声明为无害。

  - 设计

    - 防护服的设计宜有利于使用者的穿戴固定，且考虑到环境因素，穿着者在工作或其他行为中的动作和姿势，宜确保其在可预见的使用期内适合使用。出于此目的，防护服宜有合理措施保证防护服能够适应使用者的形态，比如有效的调节系统或足够的尺寸范围。

    - 防护服的设计宜确保能够覆盖预期穿着者身体的所有动作（如胳膊抬起时上衣不宜到腰部以上）。防护服宜提供相关检查准则（如检查服装是否可以穿脱自如，特别要考虑胳膊、膝盖及弯曲等部位；移动中不会暴露未受到保护的身体区域；上衣和裤子有足够的重叠部分，以及制造商的信息足以解释防护服是否得到了正确使用。）。

    - 适宜时，为了形成整体的防护系统，防护服的设计宜考虑其他配套装置。在同一生产商生产的产品交界处（如袖口和手套、裤子和鞋子，以及防护罩和口罩结合处）宜提供合适的防护水平。

    - 产品技术要求或技术规范中宜规定防护服材料的最小机械性能和等级（见附录A）。

    - 如果产品技术要求或技术规范中有要求，那么在制造商提供的信息中宜给出所有规格防护服在20℃、相对温度65%条件下的质量。或其他环境条件下的质量；还宜规定质量的公差或范围。宜测量一种尺寸服装的质量，以核对制造商或标志中显示的质量信息。

- 较轻的质量并非总是有益。

- 考虑舒适性、阻水性、设计和防护水平，防护服宜越轻越好。

  - 舒适性

    - 考虑环境条件、使用者的活动情况，以及预期使用时间等因素，防护服宜给使用者提供与防护等级相适应的舒适水平。产品技术要求或技术规范中宜包括防护服舒适性及其评估方法（如通过手工检查、目力试验或试穿进行评估）及相关的要求。防护服不宜：

- 有使使用者感到不适或伤害使用者的粗糙、锐利或硬表面；

- 太紧以致限制血液流动；

- 太松和/或沉以致妨碍活动。

    - 允许时，防护服宜由低阻水蒸汽性和/或高透气性和/或高通气性材料制成，以使得穿戴者不舒适感和热应力降到最低。在这些情况下，产品技术要求或技术规范中宜规定材料或防护服阻水蒸汽性、材料透气性或防护服通气性的试验方法和要求。

    - 为了提供足够高的防护级别，会导致给使用者造成严重人体工程学负担，或导致防护服极端不舒适，制造商宜在随附文件中以建议或警告的形式明确标示。制造商宜对预期使用者明确给出合适使用时间或连续穿戴时间。

参 考 文 献

[1] GB/T 12586血液和体液防护装备 防护服材料抗血液和体液穿透性能测试 合成血试验方法

[2] GB/T 21196（所有部分）纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定

[3] GB/T 3917.2 纺织品 织物撕破性能 第2部分：裤形试样（单缝）撕破强力的测定

[4] GB/T 3917.3 纺织品 织物撕破性能 第3部分：梯形试样撕破强力的测定

[5] YY/T 1425 防护服材料抗注射针穿刺性能标准试验方法

[6] YY/T 1498-2016 医用防护服的选用评估指南

[7] EN 14126:2003 Protective clothing. Performance requirements and tests methods for protective clothing against infective agents

[8] EN 14325:2018 Protective clothing against chemicals. Test methods and performance classification of chemical protective clothing materials,seams,joins and assemblages

_________________________________