ICS 11.100

C

中华人民共和国国家标准

GB/T ××××-××××／ISO 20184-2:2018

分子体外诊断检验 冷冻组织预检过程的规范 第2部分：分离蛋白质

Molecular in vitro diagnostic examinations-Specifications for pre-examination processes for frozen tissue- Part2:Isolated proteins

（ISO20184-2:2018, IDT）

（草案）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局

中国国家标准化管理委员会      发布

目录

前言	0

引言	1

2 规范性引用文件	2

3.术语和定义	2

4.总则	5

5 在实验室外面	3

6在实验室内	4

附件A	9

（资料）	9

参考书目	12

前言

ISO （国际标准化组织）是一个世界性的国家标准机构联合会（ISO成员机构）。编制国际标准的工作通常由ISO技术委员会进行。对已设立技术委员会的某一主题感兴趣的每个成员机构均有权派代表参加该委员会。与国际标准化组织联络的政府和非政府国际组织也参与了这项工作。ISO与国际电工委员会（IEC）在电工标准化的所有问题上密切合作。

ISO/IEC指令第1部分描述了用于编制本文件和用于进一步维护的程序。特别是，应注意不同类型的ISO文件所需的不同批准标准。本文件根据ISO/IEC指令第2部分的编辑规则起草（见www.iso.org/directives）。

请注意，本文件的某些要素可能是专利权的主体。ISO不负责识别任何或所有此类专利权。本文件编制过程中确定的任何专利权的详细信息将在引言和/或收到的ISO专利声明清单中（见www.iso.org/patents）。

本文件中使用的任何商品名称都是为方便用户而提供的信息，不构成认可。

有关标准自愿性质的解释、与合格评定有关的ISO特定术语和表达的含义，以及有关ISO在技术性贸易壁垒（TBT）中遵守世界贸易组织（WTO）原则的信息，请参见www.iso。org/iso/foreword.html。

本文件由技术委员会ISO/TC 212《临床实验室试验和体外诊断试验系统》编制。

ISO 20184 中所有部件的列表可在 ISO 网站上找到。

有关本文件的任何反馈或问题都应提交给用户的国家标准机构。这些机构的完整列表可在www.iso.org/members.html上找到。本标准由SAC/TC136全国医用临床检验实验室和体外诊断系统标准化技术委员会提出。

本标准由SAC/TC136全国医用临床检验实验室和体外诊断系统标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：、、、、、、、。

引言

分子体外诊断，包括分子病理学，已经在医学上取得了重大进展。随着分析人体组织和体液中核酸，蛋白质和代谢物的新技术，预计会取得进一步进展。然而，这些分子的分布和/或完整性可能在样本采集，运输，储存和处理过程中发生剧烈变化，从而使诊断或研究的结果不可靠或甚至不可行，因为随后的检查分析不会确定患者的情况，而在预检过程中产生认为的分子模式。因此，需要从样本采集到蛋白质检查的整个过程标准化。已经进行了研究以确定重要的影响因素。该文件利用这样的工作来编码和标准化关于蛋白质检查的冷冻组织的步骤，这被称为预检查阶段。

组织中的蛋白质谱和蛋白质 - 蛋白质相互作用可以在之前，期间（例如由于热缺血）和组织收集后（例如由于冷缺血）急剧变化。这些变化是由例如基因诱导，基因下调，蛋白质降解造成的。不同供体/患者组织中蛋白质种类的量可能会有不同的变化。基因的表达可受给定的治疗或干预（手术，活组织检查），或用于麻醉或甚至治疗伴随疾病的药物以及从组织移除组织后的不同环境条件的影响。

因此，必须采取特殊措施以最小化组织内所描述的蛋白质谱变化和修饰，以供后续检查。

冷冻前经过化学稳定预处理的组织不包括在内。

此外，该文件不适用于通过免疫组织化学检测蛋白质。

在本文档中，使用以下口头形式：

—	"应"表示要求；

—	"应当"表示建议；

—	"可以"表示许可；

—	"可能"表示一种可能性或一种能力。

1范围

本文件提供了在进行分子分析前的检查前阶段用于蛋白质检查的冷冻组织标本的处理、记录、储存和处理指南。

本文件适用于医学实验室和分子病理实验室对冷冻组织中提取的蛋白质进行的任何分子体外诊断检查。实验室客户、体外诊断开发人员和制造商、生物库、开展生物医学研究的机构和商业组织以及监管机构也适用此标准。

本文件不包括冷冻前经过化学稳定预处理的组织。

注：国际、国家或地区法规或要求也可适用于本文件所涵盖的特定主题。

2 规范性引用文件

以下文件在文本中的引用方式应使其部分或全部内容构成本文件的要求。凡是注日期的引用文件，仅引用的版本适用。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括任何修改）适用。

ISO 15189:2012，医学实验室-质量和能力要求

3.术语和定义

在本文件中，ISO 15189中给出的术语和定义以及以下术语和定义适用。

ISO和IEC维护用于标准化的术语数据库，地址如下：

-	ISO Online浏览平台：可从https://www.iso.org/obp获取

-  IEC电子版：可从http://www.electropedia.org获取

3.1

抽样

同质材料中的一部分，假定带有不可接受的采样误差。

注1：该词汇适用于液体。组织是不均匀的，因此不适用。

注2：该定义来自化学术语纲要。国际纯粹与应用化学联合会。版本2.3.3.，2014; PAC，1990,62,1193（分析化学中的取样命名法（建议1990））p.1206; 和PAC 1990,62,2167 [大气的术语表化学术语（建议1990）] p.2173.

3.2

环境温度

周围空气的不可调节温度

3.3

分析物

以可测量量的名义表示的成分

[来源：ISO 17511:2003,3.2]

3.4

分析试验性能

测量感兴趣分析物的测试的准确性、精密度和敏感度

注1：其他性能指标，例如稳定性和可重复性，也适用。

3.5

冷缺血

从体内取出组织直至稳定或固定的状态。

3.6

诊断

根据其症状和/或体征识别健康或疾病状态，诊断过程可包括检查和测试，以将个体的病情分为不同的类别或亚类，从而对治疗和预后作出医学决定。

3.7

检验

分析试验

以确定一个属性的值或特征为目标的一组操作。

注1：从分离分析物开始的过程，包括用于定量或定性检查的各种参数测试或化学操作。

[来源：ISO 15189:2012，3.7，修改-此处使用的术语和定义没有原始注释。]

3.8

大体检查

裸眼检查病理标本以获得诊断信息，为进行进一步的显微镜检查做准备。

3.9

同质性

结构和组成均匀

3.10

预检流程

预检阶段

预检工作流程

按时间顺序从临床医生的申请开始的过程，包括检查要求、患者的准备和是否认定、主要样品的收集、运送到医学或病理实验室或在实验室内、分离分析物，以及分析检查开始时结束的过程。

注1：检验前阶段包括影响预期检验结果的准备过程。

[来源：ISO 15189:2012，3.15，修订-增加了一个附加术语，并包含了更多细节。]

3.11

原始样品

标本

用于检查、研究或分析一个或多个量或性质的体液、呼吸、头发或组织的离散部分，假定适用于整体。

[来源：ISO 15189:2012，3.16，修改-此处使用的术语和定义没有原始注释。]

3.12

蛋白

由一条或多条具有通过肽键连接的特定氨基酸序列的链组成的一种生物大分子。

3.13

蛋白质谱

样品中存在的单个蛋白质分子的量，可以在没有任何损失、抑制和干扰的情况下进行测量。

3.14

蛋白质种类

在高性能二维凝胶电泳图谱上对应于一个斑点的化学上明确定义的蛋白质的量

[来源：Jungblut等人，1996年]

3.15

PTM

翻译后修饰对主要蛋白质结构的化学改变，通常对于赋予蛋白质生物活性至关重要

[来源：精神药理学百科全书，2010]

3.16

室温

在本文件中，温度范围为18°C至25°C

注1：地方或国家法规可以有不同的定义。

3.17

取样

从原始样品中提取的一个或多个部分

[来源：ISO 15189:2012，3.24，修改-示例已删除。]

3.18

稳定性

样品材料在特定条件下储存时，在特定时间内在规定限值内保持规定性能的特性。

注1：本文件中的分析物是分离的蛋白质。

[来源：ISO指南30:2015，2.1.15，修改-“参考材料”已替换为“样品” “材料”、“特征”已由“能力”替换，条目注释1已更改。]

3.19

存储

在适当的条件下，分别对样品或分析物或其衍生物（如染色切片或组织块）的分析前工作流程长时间中断，以保持其特性。

注1：长期储存通常发生在实验室档案或生物库中。

3.20

确认

在提供客观证据的整个过程中，确认特定预期用途或应用的要求已得到满足。

注1：术语“已验证”用于指定相应的状态。

[来源：ISO 9000:2015，3.8.13，修改-删除了条目1和3的注释。]

3.21

验证

通过提供客观证据确认已满足规定要求

注1：术语“已验证”用于指定相应的状态。

[来源：ISO 9000:2015，3.8.12，修订-注1和注2，未接收。]

注2：确认可包括以下活动：

-进行替代计算；

-将新的设计规范与类似的经验证的设计规范进行比较；

-进行测试和演示；

-发布前审查文件。

3.22

热缺血

组织从身体中移除前的状态，但在那里它被剥夺了正常的血液供应。

3.23

工作流程

完成任务所需的一系列活动。

4.总则

关于医学实验室质量管理体系的一般性陈述，特别是关于样品采集，接收和处理（包括避免交叉污染）的一般性陈述，见ISO 15189：2012,4.2,5.4.4,5.4.6或ISO / IEC 17020：2012，条款 8和7.2。应遵循ISO 15189：2012,5.3对实验室设备，试剂和消耗品的要求; ISO 15189：2012,5.5.1.2和5.5.1.3以及ISO / IEC 17020：2012,6.2也可以适用。

诊断工作流程的所有步骤都会影响最终的分析测试结果。因此，应验证和验证包括生物分子稳定性和样品储存条件在内的整个工作流程。应记录不能始终控制的工作流程步骤（例如，热缺血）。应对不可控制的工作流程步骤进行风险评估，包括其对分析测试性能的潜在影响，并应建立缓解措施，以实现所需的分析测试性能。

在开发和实施检查测试之前，应在整个预检过程中调查待检查的特定蛋白质的稳定性及其翻译后修饰（如果对测定很重要）（例如，通过进行时间过程实验或研究） ;另见附件A和参考文献[8]）。

在通过冷冻稳定组织之前，蛋白质谱可以改变，例如，通过基因诱导，基因下调和蛋白质降解。这些效果取决于冷冻和冷缺血持续时间以及冷冻前的环境温度。另外，所描述的效果可以在不同的供体/患者组织中变化。

通常，热和冷缺血的持续时间越长并且在冷冻组织样本之前环境温度越高，蛋白质分布的变化可能发生的风险越高。

注意长时间的冷缺血持续时间导致蛋白质（例如细胞角蛋白18）和磷蛋白（例如磷酸-p42 / 44）量的变化[8] [9]。将样本保持在湿冰上可以减少这种影响[10]。蛋白质含量以及翻译后修饰在预检阶段也可能有所不同，具体取决于组织的来源和类型，基础疾病，外科手术，药物治疗方案，以及用于麻醉或治疗伴随疾病的药物，以及从组织中取出组织后的不同环境条件。

由于热缺血不易标准化，因此应记录其持续时间。当无法避免冷缺血时，应记录持续时间，并记录样本容器周围的温度。如果将样本运送到另一个设施进行冷冻，则应记录运输时间，并记录环境条件。

应考虑运输和处理的安全说明（参见ISO 15189：2012,5.2.3和5.4.5以及ISO 15190）。

在整个预检过程中，应采取预防措施，以避免不同标本/样本之间的交叉污染，例如：通过在可行或适当的清洁程序之间使用一次性材料处理不同的标本/样本。

如果未按照制造商的说明使用商业产品，则其使用和性能的责任在于用户。

5 在实验室外面

5.1 标本采集

5.1.1一般

对于样本的收集，应考虑预期分子检查的要求（例如疾病状况，样本大小）（参见条款6）。

另见ISO 15189：2012,5.4.4。

5.1.2 标本供体/患者的信息

文件应包括标本供体/患者的ID，可以采用代码的形式。文件应包括但不限于：

a）标本供体/患者的相关健康状况（例如健康，疾病类型，伴随的）疾病，人口统计学[例如，年龄和性别]）;

b）关于组织采集前的常规医疗和特殊治疗的信息（例如麻醉剂，药物，手术或诊断程序）;

c）标本供体/患者的适当同意。

5.1.3 有关标本的信息

文件应包括但不限于：

a）通过记录缺血相关的血管结扎/夹紧时间点（通常是动脉夹闭时间），体内缺血的开始（热缺血）;

注意不需要进行小组织切片活检切除冷冻。

b）从身体取出组织的时间和日期以及移除方法（例如，用于收集的芯针活检，切除，活组织检查装置）;

c）组织类型和起源，组织状况（例如患病，不受疾病影响）的描述，包括对外科医生，放射科医师或病理学家在手术室内外施加的任何标记的参考。

如果在实验室外进行组织冷冻，则必须记录6.2中描述的步骤，其中需要进行病理评估，并且必须进行6.3。

文件还应包括收集样本的负责人的ID。

5.1.4 标本处理

需要冷冻用于诊断目的的组织可以来自大的组织样本，或者可以是小的组织样本，例如活组织检查样本。通过内窥镜检查或在需要快速冷冻切片诊断的外科手术过程中从患者身上取出。

注意可以冷冻死后组织用于诊断目的。然而，蛋白质的保存取决于死亡和尸检之间的时间间隔以及死后身体的储存温度。

从身体取出后对样本的任何添加或修改（例如标记样本的方向[例如，墨水标记，缝合，切口）应记录在案。

如果样本需要进行病理诊断，则应在其下进行取样监督或指导具有医学资格（如董事会认证）的病理学家（见6.2）。

如果在没有病理诊断要求的情况下取出标本，评估标本的选择和记录可以由病理学家以外的其他合格人员进行。

样品的冷冻或从样品中取出的样品可以在实验室外或实验室内进行。

冷缺血会影响蛋白质谱；因此，首选直接冷冻。

a）如果标本或样品在实验室外冷冻，请立即进行6.2。

b）如果标本或样品在实验室内冷冻，则需要将新鲜的组织样本运送到实验室。 5.2中描述的用于新鲜组织运输的步骤应立即进行。

5.2新鲜组织运输要求

5.2.1一般

如果需要将标本或样本运送到实验室进行冷冻，实验室应与临床或外科部门合作，制定组织运输程序。

5.2.2运输准备

应执行以下步骤：

a）根据适用的运输规定选择和使用容器和包装（例如冷却箱，储存和运输箱，真空包装）;

b）选择和使用稳定程序（例如冷却方法）进行运输;

注意意外冻结组织（例如，以错误的方式使用冷包）将导致组织解冻时蛋白质降解。它还可能影响形态特征。

c）容器的标签（例如注册号，条形码，样本类型，数量和等级，来源的器官组织）和其他文件[5.1.2,5.1.3和5.1.4和5.2.2 a）和b）]。

来自具有相似特征的相同患者/供体的几个样本（宏观外观，组织类型，疾病状态，解剖位置）可以放入单个容器/容器隔室中。

样本应在从身体移除后立即转移到容器中。然后将容器保存在湿冰上或2°C至8°C，以减少蛋白质分布变化。

应记录冷缺血期间容器周围环境的温度（例如，不同房间的温度，运输）。如果未测量温度，则应通分类为环境温度，室温或2°C至8°C来估算温度范围。

5.2.3运输过程中

应以合适的方式应用温度监测。

如果样品尚未冷冻，应立即在湿冰或2°C至8°C下运输，以最小化蛋白质谱的变化。

注：有证据表明组织中的蛋白质可以在真空中在塑料袋中稳定，在运输过程中保持在0°C至4°C，然后将样品存档用于生物库或用于组织病理学评估[9]。

应记录对运输程序协议的遵守情况。应描述和记录与协议的任何偏差。

6在实验室内

6.1有关标本接收的信息

接收样本的人的姓名应记录在案。应记录样品到达日期和时间，以及接收样品的条件（例如标签，运输条件，包括温度，组织类型和样品数量，容器的泄漏/破裂）。任何与运输程序协议（见5.2）的偏差都应记录在案。

应检查样品的正确身份。这应包括标本的临床信息（见5.1.1和5.1.3），入院编号和/或捐赠者/患者ID，患者姓名，患者的出生日期。

6.2标本病理学评估和样本选择

标本的病理学评估和记录以及标本中样本的选择以供进一步处理，应由具有医学资格（如协会认证）病理学家的监督或职责进行。

可以适用当地、国家或地区法规。

选择用于蛋白质检查的样品的选项。

a）用于分子和组织病理学检查以及可选的进一步研究目的的标本的适当部分的选择应由具有医学资格（例如，协会认证）的病理学家进行或在其监督下进行，以确保收集样本用于蛋白质检查不会影响组织病理学分析。对于分子检查，应选择合适的组织部位，而在适当情况下应避免可能损害分子检查的部分，如出血和坏死部位。应考虑对组织进行显微切割以选择或富集疾病的某些特征细胞。

注1：根据当地程序，样品的适当部分的选择也可以在实验室外进行，例如，在手术室（见5.1.4）。

在冷冻之前和/或之后对手术标本进行宏观评估的背景下，标本的临床信息（见5.1.2和5.1.3）（例如类型，大小，数量），入院数量和/或病理学应检查病例号和/或供体/患者ID，患者姓名，患者出生日期和组织类型。手术标本和所有发现应根据各医学会的指南适当描述，并与临床信息和问题相关联。应描述标本中所示的解剖学定位，必要时可标记切除边缘和其他重要区域，有助于以后的显微镜评估;可以拍摄照片。

注2：上述评估或文件也可在实验室外进行，例如：在手术室。

b）当组织标本从体内取出而不需要进行组织病理学诊断时，该标本的记录以及样本的评估，选择和记录可由其他合格人员进行，而不是病理学家。

c）当需要冷冻切片诊断时，应将样品的选定部分冷冻（见6.3）在适当的冷冻介质中。使用的冷冻介质应记录在案。冷冻切片应由具有医学资格（如协会认证）的病理学家进行评估。应根据各医学学会的器官/疾病特异性指南，进行显微镜评估有代表性的样本（即大体检查）。

6.3标本或样品的冷冻

6.3.1 冷冻标本或样品应立即进行。应选择和使用标本或样品中关于预期用途和工作条件的最佳冷冻方法（见6.3.2）。

小瓶在预先冷却之前应贴上标签。

6.3.2 三种可能的冷冻程序如下。

a）快速冷冻程序[12]：这种方法应该是优选的，因为它可以最好地保存冷冻组织样品中的形态。异戊烷（C5H12，也称甲基丁烷或2-甲基丁烷）应预冷，温度范围为≤-80°C至> -160°C，可用于快速冷冻。可以使用液氮（-196°C），干冰（-80°C），-80°C冷冻箱或专用冷冻设备进行预冷，这些设备可保持异戊烷≤-80°C，有或没有控制冷却速率。异戊烷应在管子或其他容器（例如玻璃烧杯）中冷却，以抵抗大的和突然的温度变化。预冷异戊烷的体积应至少为标本或样品体积的10倍。对于快速冷冻，组织样品应完全浸没在预冷却的异戊烷中。

在组织冷冻后，应将其转移到其指定的预冷标记的低温小瓶中。应按照制造商的说明关闭样品瓶。当在管底部看到组织沉淀物时，应该更新异戊烷。

异戊烷在室温和压力下是极易挥发且极易燃的液体。因此，实验室应通风良好。管中的异戊烷应冷却。

b）快速冷冻程序：组织应在预先冷却的金属板或置于液氮表面的金属篮上或干冰上快速冷冻。金属表面应预冷，温度范围为≤-80°C至> -196°C。可以使用合适的支架和夹具将金属板或金属篮固定到位。或者，样品可以直接在液氮中冷冻，或者甚至在液氮或干冰中的标记和封闭的储存瓶中冷冻。然而，缓慢的冷冻过程可能导致膜破裂，因为盐的浓度升高和晶体形成会严重影响形态。为避免交叉污染，应在冷冻样品之间清洗篮子或盘子。

注：在液氮中冷冻的特点是由于其相对较高的温度，液氮在组织周围沸腾引起的莱顿弗罗斯特效应[11]。这减少了从样品到液氮的热传导;当将样品放入标记的小瓶中时，这会变得更糟。

c）冷冻切片程序：用于冷冻组织快速冷冻切片诊断：组织应新鲜运输到实验室，不得延误。样品的选定部分应冷冻到适当的冷冻介质中安装在低温恒温器上的专用金属网格上。使用的冷冻介质应记录在案。通过将金属保持在液氮或干冰中直至组织冷冻来冷冻含有组织和冷冻介质的金属网格。切割冷冻切片后，应将剩余部分从金属网中取出而不解冻，并储存在预冷却的小瓶中以便长期储存。

注：已知使用冷冻介质会损害蛋白质谱，其中色谱柱分离会受损。

6.3.3 在冷冻程序之前，期间和之后应执行以下步骤：

a）	冷冻程序的记录（例如在液氮中冷冻，在液氮或干冰冷却的异戊烷中快速冷冻，在适当的冷冻介质中冷冻，以控制的冷却速率冷冻）;

b）	冻结时间点和日期的记录（以确定滞后时间：从身体移除之间的时间段 - 直到样本或样本冻结）;

c）	确定样品所需的组织尺寸是否适合冷冻前选定的低温小瓶，因为组织大小决定了容器的大小;因此，建议标本/样品在一个维度上不超过1厘米;

d）选择用于低温储存的标本/样本容器：

1）容器应具有足够的体积以容纳标本或样品的尺寸存储在;

2）容器应经过储存温度认证;

3）容器应安全关闭，最好用螺帽固定;带翻盖的容器不得使用;

注意当容器存放在液氮中时，容器可能会在标本或样品回收时爆炸。

4）容器应适合在冷冻储存条件下进行永久性标记;

e）标签应适合各自的冷冻储存条件;

注意合适的标签是例如自粘标签，手写，射频识别（RFID），预先标记的容器，已经过验证。

f）容器的标签应确保样品和样品的适当可追溯性。因此，容器标签应提供以下最低限度的信息：

1）样本供体/患者的ID，独特的标本/样本ID和采集样本和/或样本的日期，所有这些都可以是代码的形式（每个标本/样本都是唯一的）;

2）关于例如组织类型，组织和疾病状况如受影响（例如肿瘤）或未受影响，除非样本跟踪系统能够提供与6.3.3 f）1）中使用的样本或样本的识别相关的信息。

3）每个容器的唯一编号，可包括在6.3.3 f）1）中;

g）标本或样品的类型，数量和描述的文件。

应该考虑在某些疾病条件下，例如肿瘤，分子特征可能不会均匀地存在于组织样本中。因此，重要的是用于分子检查的实际组织样品的部分由具有医学资格（例如，认证）病理学家评估。在这种情况下，应记录疾病的哪个方面实际上反映在用于分子检查的组织样本中（例如，不同的分子机制可以在肿瘤的中心或入侵前面激活，肿瘤也可以由显示的区域组成差异等级的变化）。

6.4存储要求

恒温应≤-70°C。应监测和控制温度的系统实施和使用。

冷冻机或液氮罐应具有温度报警系统。

在取回标本或样本期间可能发生严重的温度变化。因此，检索时间应尽可能短，以避免样品解冻。

应记录可能使待加工或进一步储存的样品或样品解冻的偶然发生的温度变化。

应提供备用低温储存设施。

应记录从储存系统中取出任何标本或样品的储存位置，储存温度，时间和日期。

6.5 总蛋白质的分离

6.5.1一般

应根据国际公认的组织病理学分类（例如WHO / IARC肿瘤分类[12]）对样本或样本的细胞组成和疾病状况进行组织病理学诊断（例如在苏木精/伊红（H＆E）切片上）。当标本或样本用于分子诊断的时候，在蛋白质分离之前应评估靶细胞的比例。靶细胞的数量应足以进行检查。当样本或样本不用于诊断时，例如，对于研究，建议采用类似的方法。

标本或样品在其均匀分散于裂解缓冲液中之前不应解冻，所述裂解缓冲液含有抑制蛋白质降解或修饰的合适物质，例如蛋白酶，激酶或磷酸酶的抑制剂。样品和/或样品应在冷冻状态下彻底切碎，并用含有前述抑制物质的裂解缓冲液彻底分散。因此，在将组织引入裂解缓冲液后，应立即处理裂解缓冲液中冷冻样品或样品的均质化。

如果加工的标本或样品含有冷冻介质，应记录在案。

用于操作冷冻样品进行均质化或冷冻切片或转移到裂解缓冲液中的所有工具，如镊子，应清洁，以尽量减少蛋白酶，激酶或磷酸酶的污染，并应冷却至至少-20°C 使用。组织学家应戴手套。在切割每个冷冻组织样本/样本后，应清洁切片机的相关部分，包括可重复使用的刀片。应考虑在切片机上使用新的一次性刀片以避免交叉污染。

如果对标本或样品的正确识别存在疑问，则进行鉴定测试。

蛋白质的分离是诊断工作流程中的关键步骤，在整个工作流程的验证过程中应特别关注。

6.5.2使用商业试剂盒

当使用专用于从冷冻组织中分离蛋白质的商业试剂盒时，应遵循制造商的使用说明。

6.5.3使用实验室自己的协议

6.5.3.1 如果商业试剂盒未按照其预期用途使用，但经验证符合用户规定的目的，则应编写并遵循说明。

6.5.3.2 如果实验室使用自己的协议独立于商业试剂盒，则验证证明它符合目的，并写下遵循说明。

使用不同制造商的产品可能会影响结果，因为产品可能不兼容。只有在组件经过一起测试并经过验证才能令人满意地工作时，它们才能应用于诊断测试。

6.6分离蛋白质的数量和质量评估

蛋白质的质量和数量应根据诊断试剂盒制造商的说明进行检查，或者通过普遍接受的物理，化学或生物化学程序（例如Western blot [15]，Bradford assay [16]）和/ 或通过适当的控制作为检查的一部分。

这些确定纯度和完整性的程序可能包括以下一种或多种技术，具体取决于具体的检查：

a）十二烷基硫酸钠聚丙烯酰胺凝胶电泳（SDS-PAGE）和考马斯蓝或银染色;

b）毛细管电泳;

c）质谱;

d）蛋白质印迹（例如β-肌动蛋白）。

确定总蛋白质浓度可能包括以下一种或多种技术，具体取决于具体检查：

a）Bradford测定;

b）二辛可宁酸（BCA）测定;

c）Lowry测定。

6.7分离蛋白质的储存

应遵循蛋白质分离试剂盒提供商关于储存分离蛋白质的具体说明。如果检查提供者的指示更严格，则应遵循这些指示。

如果没有蛋白质分离试剂盒提供商提供的信息，或者如果使用实验室自己验证的总蛋白质分离程序，则应立即检测分离的蛋白质。如果蛋白质无法立即检测，实验室应对如何储存分离的蛋白质进行验证。

注1：在某些情况下，在湿冰上短时间（即2小时）储存在溶液中可能是合适的。

长期储存（即数年）的储存温度应≤-70°C。

对于长期储存，应该分装蛋白质以避免反复冻融。不应进一步稀释等分试样以避免蛋白质稳定性降低。避免两次以上的冻融循环，改用等分试样。如果冻干，蛋白质可以在4°C或-20°C下储存数年。

注2：蛋白质稳定性受许多因素的影响，包括冷冻/解冻循环，pH，蛋白质浓度，盐条件等。存储特定蛋白质的最佳条件可以因蛋白质而异。

应避免由于水分蒸发而在长期储存期间意外冷冻干燥分离的RNA，因为RNA会降解，并且从储存容器中回收可能是困难的甚至是不可能的。因此，应使用适当的储存容器，例如低温小瓶，以避免在长期储存期间水分蒸发。应记录储存容器类型和盖类型。

对于长期储存，应该有一个经过验证的程序来组织和唯一标记含有分离RNA或由其衍生的等分试样的储存容器。

应确保可追溯性，例如，通过使用可读取的RFID，1D或2D条形码或预先印制的存储容器，其具有适合于低温度存储的制造商提供的唯一代码。

附件A

（资料）

定量蛋白质检查显示冷缺血过程中蛋白质含量的变化（1）

A.1导言

磷酸化和脱磷酸化是细胞内和细胞间信号转导的关键机制，反映细胞的活化状态。特异性磷蛋白概况的鉴定被用于制定针对癌症患者的特定靶向治疗方法。然而，对预检查变异的影响的知识，例如对组织自由化、蛋白质和磷蛋白变化的延迟时间，是非常有限的。

本研究的结果为患者间变异性以及临床组织样品中蛋白质和磷蛋白分布的波动性提供了启示。以人体肠和肝组织为例，本实验工作的数据显示，在定量分析之前，有必要使冷冻组织的收集和蛋白质和磷蛋白的随后分离和存储标准化。这一标准化过程包括记录热缺血和冷缺血持续时间。虽然其他地方也报道了热缺血的结果（见进一步阅读），但这里显示的数据表明冷缺血持续时间对蛋白质谱有影响。因此，有一种风险，即由于冷热缺血持续时间和其他预检查参数的变化，检查可能不可靠，治疗患者的有意义的生物标志物可能被遗漏或错误解释。

A.2示例

A.2.1概述

在一项时间过程实验中，我们利用人体的肠和肝组织来评估长期冷缺血对冷冻前标本中蛋白质和磷蛋白含量的影响。数据表明，冷冻稳定组织前，蛋白质和磷蛋白含量发生了变化。

这些变化在不同的患者和组织类型之间有所不同。例如，一些患者肠道样本中磷酸-P42/44有丝分裂原激活蛋白激酶（MAPK）上调，而其他患者则没有。这种明显的患者间变异性阻止了对大多数蛋白质上调或下调的患者队列中的一般趋势的识别。然而，在大多数患者的切除后样本中，一些蛋白质的数量，如细胞角蛋白18，与个体基线相比有显著变化。相反，甘油醛3-磷酸脱氢酶（GAPDH）和β-肌动蛋白的量在延长的冷缺血时间内是稳定的。

A.2.2实验步骤

A.2.2.1一般

使用相同的工作流程在不同的医院收集人肠和肝组织。血管结扎（t1）和手术切除（t2）之间的时间定义为热缺血（1）。手术切除和冷冻之间的时间，通常是病理实验室的运输时间（2），定义为冷缺血（4）。对在室温下加湿室中储存的样品进行实验延迟至冷冻（3）和t3作为参考样品的时间过程实验，其中在不同的间隔（t4至t8）样品被冷冻，导致实验性延迟的冷缺血次（5）。

1) Research by the EU FP7 SPIDIA project funded by the European Union Seventh Framework Programme [FP7/2007-2013] under grant agreement no 222916. For further information seewww.spidia.eu.

1热缺血t1血管结扎

2运输t2手术切除

3实验延迟冻结t3参考样品的冷冻

4冷缺血t4冷冻样品1

5实验延迟冷缺血t5冷冻样品2

6在实验室中有个不同的时间点，直到冷冻t6冷冻样品3

7分子分析t7冷冻样品4

t时间t8冻结样品5

t0开始手术

图A.1  - 组织收集概述

A.2.2.2 组织

为了研究冷缺血时间对蛋白质和磷蛋白量的影响，在常规外科手术过程中收集非恶性人肠和肝脏样品。标本在室温下运送到病理学研究所进行进一步处理。将每个样品分成最小尺寸为5mm×5mm×5mm的样品，并在液氮中快速冷冻。参考样品在到达病理学实验室后立即冷冻（图A.1，t3）。将所有其他样品在室温下保持在加湿室中30分钟至360分钟，模拟实验延迟至冷冻（参见图A.1）。

A.2.2.3 蛋白质分析

应用反相蛋白质阵列（RPPA）和蛋白质印迹分析作为靶特异性方法来分析单个蛋白质和某些磷酸化蛋白质的量。使用的抗体列于表A.1中。

表A.1-用于RPPA和Western印迹分析的抗体

蛋白质 (n = 23)	物种	稀释

Phospho-PTEN (Ser380)	rb	1:500/5 % BSA/TBST

PTEN	rb	1:500/5 % BSA/TBST

Phospho-Akt (Ser473)	rb	1:500/5 % BSA/TBST

Akt	rb	1:1 000/5 % BSA/TBST

注：所用缩写的解释是：rb（兔），ms（小鼠），BSA（牛血清白蛋白），TBST（含有0.1％吐温-20的Tris缓冲盐水）。

表A.1（续）

蛋白质 (n = 23)	物种	稀释

Phospho-GSK-3beta (Ser9)	rb	1:500/5 % BSA/TBST

GSK-3beta	rb	1:500/5 % BSA/TBST

Phospho-p44/42 MAPK (Thr202/Tyr204)	rb	1:500/5 % BSA/TBST

p44/42 MAPK	rb	1:1 000/5 % BSA/TBST

Phospho-p38 MAPK (Thr180/Tyr182)	rb	1:500/5 % BSA/TBST

p38 MAPK	rb	1:500/5 % BSA/TBST

Phospho-Stat3 (Ser727)	rb	1:1 000/5 % BSA/TBST

Stat3	rb	1:1 000/5 % BSA/TBST

Phospho-NF-kappaB p65 (Ser536)	rb	1:500/TBST

NF-kappaB p65	rb	1:1 000/5 % BSA/TBST

FAK	rb	1:1 000/5 % BSA/TBST

c-Fos	rb	1:500/5 % BSA/TBST

Cleaved Caspase-3	rb	1:500/5 % BSA/TBST

E-Cadherin	ms	1:1 000/5 % BSA/TBST

Egr-1	rb	1:1 000/5 % BSA/TBST

HIF-1 alpha	rb	1:500/5 % BSA/TBST

Hsp70	rb	1:500/5 % BSA/TBST

β-Actin	ms	1:1 000/5 % BSA/TBST

GAPDH	ms	1:1 000/5 % BSA/TBST

注：所用缩写的解释是：rb（兔），ms（小鼠），BSA（牛血清白蛋白），TBST（含有0.1％吐温-20的Tris缓冲盐水）。

A.2.3结果

为了研究冷缺血时间对蛋白质谱的影响，在常规操作程序期间收集人非恶性组织样本（n = 11）并运送到病理学实验室，其中在到达时开始受控的时间过程实验。在蛋白质分离后，通过具有23种特异性抗体的反相蛋白质阵列（RPPA）定量分析所选蛋白质的稳定性，其中7种针对磷酸化表位，并且一种识别切割的蛋白质。基于它们在关键细胞功能或信号传导途径中的潜在参与来选择蛋白质，例如细胞结构，增殖和存活，应激反应，缺氧，细胞凋亡和粘附。我们认为通过分析蛋白质切割和翻译后修饰（磷酸化），我们可以可靠地确定缺血期间蛋白质和磷蛋白水平的潜在波动。

X 时间，分钟

Y 相对平均强度

图A.2-实验性延迟冷缺血期间蛋白质和磷蛋白的分析

图A.2显示了三种代表性蛋白质（磷酸-p44 / 42-MAPK，GAPDH，β-肌动蛋白）的信号强度。描绘的是箱形图，其显示相对于参考样品的中值归一化信号强度和百分位数（参见图A.1，t3），其设定为1.0。

Phospho-p44 / 42-MAPK（p-p44 / 42-MAPK）是磷蛋白在冷缺血期间改变其量的实例，而GAPDH和β-肌动蛋白的量在时程实验期间没有太大变化。

A.2.4 进一步阅读

Gündisch,S.,Hauck,S.,Sarioglu,H.etal.Variabilityofproteinandphosphoproteinlevelsinclinicaltissue specimensduringthepreanalyticalphase.JournalofProteomeResearch.2012Dec7;11(12):5748-62.

www.spidia.eu

参考书目

以下略。