ICS 11.080.01

C47

中华人民共和国国家标准

GB/T 19973.2—××××

代替 GB/T 19973.2-2018

医疗保健产品灭菌 微生物学方法 第2部分：用于灭菌过程的定义、确认和维护的无菌试验

Sterilization of health care products — Microbiological methods — Part 2: Tests of sterility performed in the definition, validation and maintenance of a sterilization process

(ISO 11732-2:2019,IDT)

（本稿完成日期：）

×××× - ×× - ××发布

×××× - ×× - ××实施

目  次

前言	III

引言	V

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语及定义	1

4　总则	3

5　产品选择	3

6　无菌试验应用方法	4

7　无菌试验应用方法的评估	5

8　无菌试验应用方法的维护	5

附录A（资料性附录）　无菌试验在灭菌工艺确认和维护中的应用指南	6

附录B（资料性附录）　典型职责分配	11

参考文献	12

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是GB/T 19973《医疗保健产品灭菌 微生物学方法》的第2部分。GB/T 19973已经发布了以下部分：

- 第1部分：微生物总数的测定；

- 第2部分：用于灭菌过程的定义、确认和维护的无菌试验。

本文件代替GB/T 19973.2—2018《医疗保健产品灭菌 微生物学方法 第2部分：用于灭菌过程制定、确认及维护中的无菌试验》，与GB/T 19973.2—2018相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术内容变更如下：

- 修改了术语“无菌检验 test for sterility”的表述，变更为“无菌检查 test for sterility”，以与药典术语保持统一（3.12，2018年版的3.12）；

- 修改了术语“无菌检查 test of sterility”的表述，变更为“无菌试验 test of sterility”，以与药典规定的“无菌检查”做出区分（3.13，2018年版的3.13）；

- 修改了第4章“质量管理体系要素”内容，并将标题变更为“总则”（第4章，2018年版的第4章）；

- 新增了需记录产品单元数量及批次数量选择依据的要求（5.1.3）；

- 新增了膜过滤法，将其明确列为无菌试验的第三种应用方法（6.1，c)）；

- 新增了样品需浸入培养基、并在不适用时需提供依据的要求（6.1，a)）；

- 新增了包装无菌试验应用指南，明确了除非包装为产品整体组成部分，否则一般无需对其进行试验（A.6.2）；

- 新增了无菌试验测试环境指南，解释了“受控环境”的含义（A.6.3）；

- 新增了相应指南来讨论方法适用性试验出现不可接受结果的情况，其中说明：如果在进行多次试验后仍未完全清除抑制物，那么可以接受其以低水平形式存在，同时附上依据，并进行风险评估。（A.6.6）；

- 新增了无菌试验生长微生物鉴定方法的指南，其中说明：出现阳性生长时通常宜进行微生物鉴定（A.6.9）；

- 新增了可引起假阳性结果的因素的示例（A.7）；

- 新增了方法适用性相关指南，其中说明：宜考虑对现行方法的适用性进行定期审查，以防止微小变更长期累积（A.8）；

- 新增了《附录B 典型职责分配》，其中给出了生产商和实验室需承担的典型职责（附录B）。

本文件等同采用ISO 13737-2:2019《医疗保健产品灭菌 微生物学方法 第2部分：无菌试验在灭菌工艺制定、确认及维护中的应用》。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由国家药品监督管理局提出。

本文件由全国消毒技术与设备标准化技术委员会（SAC/TC200）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 19973.2—2005；

——GB/T 19973.2—2018。

引  言

无菌医疗器械是指不含有存活微生物的医疗器械。GB 18278、GB 18279.1、GB 18280等与灭菌工艺确认和常规控制相关的标准规定，在供应无菌医疗器械时，应将医疗器械的外源微生物污染降至最低限度。然而，即便医疗器械按质量管理体系要求（如YY/ T 0287）在标准生产条件下生产，在灭菌前也可能会携带少量微生物。因此，这些产品在灭菌前是非无菌的。灭菌旨在对污染微生物进行灭活，从而将非无菌产品转化为无菌产品。

当通过医疗器械的物理和/或化学灭菌因子对高纯度微生物培养物进行灭活时，其灭活动力学一般可用残存微生物数量与灭菌因子处理程度之间的指数关系表示。这意味着无论处理程度如何，微生物总会有一定的残存概率。对于一个给定的处理方法，微生物残存概率是由微生物的数量和抗力以及处理时微生物所处环境决定的。由此可见，即使经过灭菌处理，也无法保证产品群体中任一个体的无菌性，而产品整体的无菌性只能通过产品单元上微生物的残存概率来确定。

GB/T 19001给出了质量管理体系对产品设计与开发、生产、安装和维护的通用要求， YY/T 0287给出了质量管理体系对医疗器械生产的特定要求。根据质量管理体系标准，某些生产工艺的有效性是无法通过产品后续检查和检测而被完全验证的。灭菌就属于此类工艺。因此，灭菌工艺在应用前需进行确认，并在使用时需对其进行常规监测，同时需对设备进行维护。

目前已制定了多个与医疗器械灭菌工艺的开发、确认和常规控制程序相关的标准（参见GB/T 18279、GB 18280所有部分、GB/T 19974、YY 0970、GB 18278.1和YY/T 1276）。确认过程的其中一个要素是将医疗器械用灭菌因子处理，同时对处理程度进行控制，使其低于常规灭菌工艺水平，进而来了解医疗器械上天然存在的微生物污染对灭菌因子的抗力。上述弱化的暴露水平通常被称作部分暴露量或者验证剂量。在经过上述低于常规工艺水平的灭菌因子处理后，再按照本文件要求对医疗器械单独进行无菌试验。此类试验的应用示例包括：

- 确定辐照灭菌剂量，

- 证明规定灭菌剂量的持续有效性，以及

- 通过评估产品中天然存在的生物负载来确定灭菌循环。

对于装入最终包装进行终末灭菌的产品，微生物的残存概率非常低（如1/1000000或10-6）。因此，对已完全灭菌的产品进行无菌试验得不到在科学上有应用价值的数据，一般也不建议这种做法。

本文件附录A为适用试验方法以及相关要求的实施提供了指南。

医疗保健产品灭菌 微生物学方法 第2部分：用于灭菌过程的定义、确认和维护的无菌试验医疗保健产品灭菌 微生物学方法 第医疗保健产品灭菌 微生物学方法 第2部分：用于灭菌过程的定义、确认和维护的无菌试验2医疗保健产品灭菌 微生物学方法 第2部分：用于灭菌过程的定义、确认和维护的无菌试验部分：用于灭菌过程的定义、确认和维护的无菌试验医疗保健产品灭菌 微生物学方法 第2部分：用于灭菌过程的定义、确认和维护的无菌试验医疗保健产品灭菌 微生物学方法 第2部分：用于灭菌过程的定义、确认和维护的无菌试验

- 范围

  - 本文件规定了医疗器械在使用低于常规灭菌剂量的灭菌因子处理后，进行无菌试验时所需遵循的通用标准。在灭菌工艺的制定、确认或者维护中，应进行该项试验。

  - 本文件不适用于：

- 已灭菌产品常规放行时进行的无菌检测；

- 常规无菌检查（见 3.12）；

- GB 18279、 GB 18280.1、 GB 18280.2、YY/T 0970、GB/T 19974、GB 18278.1或ISO 20857并未要求执行a）或b）所涉及的检测。

- 用于证明产品有效期、稳定性和/或包装完整性的无菌检查或无菌试验；

- 生物指示剂或接种产品的培养。

- ISO 11138-7给出了生物指示剂培养指南。

- 规范性引用文件

本文件未纳入规范性引用文件。

- 术语及定义

下列术语及定义适用于本文件：

  - 无菌技术aseptic technique

为尽可能降低微生物污染侵入风险而采用的条件和程序

[来源：ISO 11139:2018，3.16]

  - 细菌/真菌抑制活性检测 bacteriostasis/fungistasis test

为检测微生物生长抑制物而进行的技术操作

[来源：ISO 11139:2018，3.20]

  - 生物负载 bioburden

既能进行需氧代谢，又能进行厌氧代谢的微生物

[来源：ISO 11139:2018，3.114]

  - 培养条件 culture condition

用于促进微生物萌发、生长和/或繁殖的培养基及培养方式的组合

- 培养方式可包括温度、时间以及培养时规定的其他条件

[来源：ISO 11139:2018，3.70]

  - 兼性微生物 facultative organism

既能进行需氧代谢，又能进行厌氧代谢的微生物

[来源：ISO 11139:2018，3.114]

  - 医疗保健产品 health care product

医疗器械（见3.7）（包括体外诊断医疗器械）或者药品（包括生物制品）

[来源：ISO 11139:2018，3.132]

  - 医疗器械 medical device

由生厂商设计的可单独或组合使用的人用产品，包括仪器、设备、工具、器械、器具、植入物、体外用试剂或软件、材料或其他类似或相关的物品，其具有以下一个或多个特定医疗用途：

- 疾病的诊断、预防、监测、治疗或缓解；

- 损伤的诊断、监测、治疗、缓解或代偿；

- 解剖学或生理学过程的研究、替代、调节或支持；

- 生命的支持或维持；

- 妊娠控制；

- 医疗器械的消毒；

- 通过人体样本体外检查来提供相关信息；

这些产品并不通过药理学、免疫学或代谢方式来实现其主要预期作用，但此类方式可辅助其达成预期作用。

- 不同管辖地对于某些产品是否属于医疗器械有不同的界定。此类产品包括：

- 专门用于医疗器械清洁或灭菌的物品；

- 用于医疗器械灭菌的包装袋、卷材、灭菌包布及可重复使用的容器；

- 消毒因子；

- 残障人士辅助用具；

- 含有动物和/或人体组织的器械；

- 用于体外受精或辅助生殖技术的器械。

[来源：ISO 11139:2018，3.11，变更：注1中增加了前两类产品]

  - 方法适用性 method suitability

检测方法的微生物评估，以证明其不会妨碍微生物生长。

[来源：ISO 11139:2018，3.168]

  - 产品product

工艺过程的实质产物

- 原材料、中间产品、子组件、医疗保健产品。

[来源：ISO 11139:2018，3.217]

  - 样品份额sample item portion，SIP

医疗保健产品的指定检测部分

[来源：ISO 11139:2018，3.240，变更：加入缩写SIP]

  - 无菌 sterile

指无存活微生物的状态

[来源：ISO 11139:2018，3.271]

  - 无菌检查 test for sterility

在经无菌加工或灭菌工艺处理的产品上所进行的药典规定的技术操作

[来源：ISO 11139:2018，3.298]

  - 无菌试验 test of sterility

开发、确认或再鉴定过程中要求的一项技术操作，用于确定产品或其份额上是否有存活微生物存在。

- 在使用低于完整工艺灭菌剂量的灭菌因子处理后，再进行该项试验。

- 总则

  - 灭菌工艺的开发、确认和常规控制是医疗保健产品实现产品化的关键要素。为确保本文件规定的要求得到持续执行，应制定、实施并维护必要的程序（见附录B）。对灭菌工艺的开发、确认和常规控制特别关键的程序包括但不限于：

- 文件的控制，包括相关记录；

- 管理职责的分配；

- 合理的资源供应，包括合格的人力资源和基础设施；

- 外部供应产品的控制；

- 整个工艺过程中产品的识别和可追溯性；以及

- 不合格产品的控制。

- YY/T 0287涵盖了质量管理体系在监管中所涉及的医疗器械生命周期的所有阶段。根据国家和/或地区性法规对医疗保健产品的供应要求，可能需要实施完整的质量管理体系，并由授权合规性评定机构对该体系进行评定。

  - 应规定所有设备（包括测试仪器）的校准过程，以符合本文件要求。

- 产品选择

  - 总则

    - 无菌试验样品的选择和处理程序应确保所选择的样品能反映常规生产情况，其中包括包装材料和工艺（另见5.3）。

    - 在灭菌工艺的开发、确认和常规控制过程中，如果需要将某一或某些产品归入某一产品族，则应在进行无菌试验前记录其依据。该依据应包含样品选择标准，以确保从产品族中选出的试验样品能代表整个产品族。

    - 应记录产品单元数量及批次数量的选择依据。

- 上述信息可在与灭菌工艺的确认及常规控制要求相关的国标或企标中查阅。

  - 样品份额（SIP）

    - 在适用情况下，应使用完整产品进行无菌试验。但若适用的灭菌标准允许，在无菌试验中也可以用选定的产品部分（样品份额，SIP）来替代完整产品。

    - 应根据生物负载分布是否均匀（见5.2.2.1和5.2.2.2）来选定用于无菌试验的样品份额。

      - 当已确定生物负载分布时：

- 如果生物负载在产品上和/或产品中分布均匀，则可以从产品任意部分选取用于无菌试验的SIP。

- 如果生物负载分布不均匀，用于无菌试验的SIP应包括：

  - 能代表产品原材料比例组成的部分，或

  - 对灭菌工艺构成最严重微生物挑战（包括数量和/或类型）的产品部分。

在选择微生物挑战最严重的产品部分时，应确定所检SIP的生物负载与整个产品的生物负载之间的关系。

      - 如果不能确定生物负载分布情况，那么用于无菌试验的SIP应包含能代表产品原材料比例组成的部分。

    - 可根据尺寸特征，如长度、质量、体积或表面积来计算SIP（示例见表A.1）。

    - 应证明所选SIP的适用性。

- 某些与灭菌工艺的验证和常规控制要求相关的标准（如GB 18280.2）明确说明了SIP的适用性标准。

  - 产品和样品份额的包装

产品或SIP的包装应与常规生产中使用的包装相同。如果包装材料和/或包装程序与常规生产中使用的不同，则应记录该情况。所选包装材料和包装方法应确保：

- 灭菌因子能按预期对产品或SIP进行处理；

- 能维持产品或SIP的微生物状态；

- 灭菌因子与产品或SIP之间的接触状态应与使用常规生产包装进行灭菌时达到的接触状态一致。

- 无菌试验应用方法

  - 无菌试验一般有三种应用方法：

- 将产品直接浸入培养基中，或将培养基加至产品中，然后进行培养。在适用情况下，培养期间产品应持续浸没于培养基中。如果无法实现（如材料有浮力），则应给出相应依据。

- 文中提及的培养基都默认无菌。

- 采集产品的微生物，并将其转移到培养基中进行培养（见6.4）。

- 对液体产品进行过滤，并将其浸入培养基中，然后进行培养。

  - 对于确定的产品，应考虑其中能影响无菌试验应用方法设计的因素，并予以记录。相关的潜在因素包括但不限于：

- 标称无菌的产品部分；

- 待测产品的物理和/或化学特性（另见6.6）。

- 潜在污染微生物类型及其在产品上/内的分布位置。

  - 在进行无菌试验时，如果某些操作可能会影响试验结果，则应采用无菌技术。

  - 如果在移至培养基前需要通过洗脱方式采集产品中的微生物（见6.1b），则应考虑以下因素：

- 适当洗脱剂的选择；

- 确定回收率，然后进行风险评定，以确定采集程序的适用性（如GB/T 19973.1-2015，7.2）；

- 洗脱技术对污染微生物活力的影响。

  - 如果在移入培养基之前通过过滤方式来采集洗出液或液体产品中的微生物，则应考虑以下因素：

- 有效过滤系统的选择；

- 适当的包装容器冲洗液、过滤器/膜和相关设备（若适用）的选择。

  - 检测系统应通过方法适用性试验（也称为细菌和真菌抑制活性检测）进行评估，以确保其维持微生物生长的能力不会受到影响。如果根据待测产品的物理或化学特性（见6.2b），可能存在或释放会对微生物生长造成不利影响的物质，则应使用相应体系来中和、消除或者最大程度地降低（如果不能中和或消除）此类物质的影响。应证明该体系的有效性。

  - 在确定预期存在的微生物类型后，应选择合适的培养条件。应记录选择结果及其依据。

  - 应尽可能缩短灭菌因子处理与无菌试验之间的时间间隔。

  - 培养后，应检查培养基是否有微生物生长，并记录检查结果。

- 无菌试验应用方法的评估

在采纳检验结果前，应评估所选方法是否适当，并记录评估结果。

- 无菌试验应用方法的维护

  - 应对产品或生产工艺的变更进行评估，以确定其对无菌试验微生物检测能力的潜在影响。如果评估表明需对无菌试验进行变更，则该程序应符合第5、6和7节的规定。

  - 应对无菌试验测试参数的变更进行评估，以确定其对检测方法适用性的影响。该评估结果应予以记录。

（资料性附录）
无菌试验在灭菌工艺确认和维护中的应用指南

范围

本附录为本文件要求的执行提供了指南。本指南仅介绍了需重点关注的因素，并未纳入所有细节。

除本附录给出的方法外，也可使用其他方法。但宜证明此类替代方法能有效满足本文件要求。

本附录不能作为评估本文件要求遵循情况的核查清单。

    - 本节无指南。

    - 由于无菌检查（如用于分批次/批次放行的无菌检查）（见3.12）不能用于无菌工艺的制定、确认和维护，因此未纳入本文件范围。无菌检查不适用于灭菌工艺的有效性、无菌保证水平或产品无菌性相关特性（如包装完整性或产品有效期）的确认。另见Daniell24。

规范性引用文件指南

本文件未纳入规范性引用文件。

本文件未要求建立一个完整的质量管理体系。然而，质量管理体系的一些要素适用于医疗器械灭菌工艺的确认和维护中无菌试验的控制。对于纳入了所有医疗器械生产或再加工过程的质量管理体系标准（见YY/T 0287）以及实验室质量管理体系标准（见GB/T 27025-2019），需特别加以关注。根据国家和/或地区性法规对医疗保健产品的供应要求，可能需要实施完整的质量管理体系，并由第三方机构对该体系进行评定。

术语及定义指南

本节无指南。

总则

    - 本节无指南。

    - 本节无指南。

产品选择

总则

      - 试验产品通常从常规生产条件下生产的产品批次中选取。按照产品批量，宜尽可能随机选择试验产品。

样品的选择和处理方法宜避免引入外源污染，并防止改变样品上/内微生物的数量和类型。

试验样品也可以从未过检产品中选取，但这些产品的加工工艺和条件宜与合格产品相同，并且其未过检原因不得与试验有效性冲突。

      - 与灭菌工艺的开发、确认和常规控制相关的标准（如GB 18279和GB 18280.2）对产品分组要求进行了整体说明。

      - 本节无指南。

样品份额指南

      - 无菌试验宜尽量使用完整产品，但如果实验室测试容器难以容纳整个产品，就无法满足该要求。在这种情况下，可以用产品的选定部分（即SIP）来代替，但选定部分在测试时宜易于进行处理。如果产品或SIP无法在现有的实验室容器中进行试验，则可以将其分置于两个或多个容器中，但宜将这些容器作为整体进行分析；如果其中一个容器出现阳性结果，则整个产品单元都将被认定为阳性。

如果产品单元仅流路标称无菌，则宜将该流路视为完整产品单元（即SIP=1）

      - 选取的SIP宜尽可能涵盖产品的大部分区域。SIP上的微生物负载宜能代表灭菌工艺中的微生物挑战。如果涉及较为复杂的产品，SIP宜能反映产品各部分的生物负载。对于能影响产品微生物分布的生产因素宜进行考量。

手术铺巾、导管等产品的生物负载可视为是均匀分布的。但如果有人工介入对手术铺巾进行了切割或折叠，以及对导管进行了切割、转运和组装，那么这些产品的生物负载将不再视为均匀分布。

      - 从器械中可选取对灭菌工艺构成更大微生物挑战的SIP，如带有连接装置、截止阀等部件的管件组。

表A.1中给出了采用不同SIP计算方式的产品示例。

  - SIP选择示例

| SIP计算依据 | 产品 |
| --- | --- |
| 表面积 | 植入物（不可吸收） 手术铺巾（塑料） 导管（管径不一致） 绷带卷 |
| 质量 | 纸 粉末 手术服 植入物（可吸收） 绷带卷 |
| 长度 | 导管（管径一致） 绷带卷 |
| 体积 | 容器内的流体 |

      - 本节无指南。

产品和样品份额（SIP）的包装

产品在用灭菌因子处理时宜保持其原始形式和包装。但是，为了尽可能减少和/或简化无菌试验的操作，并降低与产品或生产工艺无关的污染引起假阳性的机率，产品在用灭菌因子处理前可以进行拆卸并重新包装。

宜考虑产品的拆卸和重新包装对微生物在灭菌因子环境中的应激反应的影响，如无氧环境变为有氧环境。

同样需要考虑产品拆卸对微生物与灭菌因子间接触状态的影响。比如，拆卸可能导致灭菌剂进入常规灭菌不常触及的部位。

如果SIP在接触灭菌因子之前进行制备和包装，则该过程的操作条件宜能尽量避免引起生物负载发生变化。

无菌试验应用方法

    - 如第6节所示，固体产品的无菌试验应用方法在广义上大致可分为两大类：

- 产品直接浸入法：直接浸入法是医疗保健产品进行无菌试验的首选方法。使用直接浸入法进行试验时，将产品或SIP以无菌方式装入一个（或多个）培养基容器中，然后进行培养。培养基量宜保证培养基能与整个产品或SIP充分接触。此外，还宜考虑：

- 在使用灭菌因子处理前对产品进行拆卸 （如适用）（另见A.5.3）；

- 在浸入培养基之前对产品进行拆卸和/或处理。

- 浸入培养基后进行震摇。

- 在培养基中加入表面活性剂（表面活性剂需已证明无抑菌活性，如不会出现微生物抑制或杀灭作用），以更好地润湿产品表面。

- 在培养时，培养基宜尽可能与产品或SIP保持接触。如果因产品浮力而无法满足这一要求，则宜应用相关程序对培养基容器定期进行调整，以便在培养期间实现更充分的接触。

- 产品流路进行无菌试验时，需使用培养基对其进行灌充，然后对产品进行培养。流路的冲洗或冲刷方法见b）。

- 产品微生物采集法：如果由于医疗保健产品的特性（如尺寸或细菌/真菌抑制活性）而无法使用直接浸入法进行无菌试验，则可以采用微生物采集法。

- 通过产品微生物洗脱进行无菌试验通常不如直接浸入法有效，因此宜谨慎使用该技术。在适用情况下通常优先选用直接浸入法。如果直接浸入法不适用，再考虑使用洗脱法。在使用洗脱法时，需结合风险评估及方法原理来了解微生物回收率。

- 在转入培养环境进行培养前，微生物通过物理手段从产品中进行采集；采集程序按顺序可进一步分为：

- 洗脱和膜过滤

- 洗脱和洗出液培养。

- 以上两个程序的第一步操作都是为了将微生物从产品或SIP中采集出来。该步骤采用的技术与生物负载测定时使用的技术相同，具体可参见 ISO 11737-1:2018附录B中的B.2.2。选择洗脱剂时所需考虑的因素也同样与生物负载测定时相同，具体可参见ISO 11737-1:2018附录B中的B.2.3和表B.1。

- 一旦微生物从产品单元或SIP中洗脱出来，就可以对该完整洗出液进行膜过滤或直接培养来完成无菌试验（见A.6.4）。

    - 通常仅需对去除包装系统的产品进行无菌试验，无需考虑其包装系统。如果因包装是产品整体组成部分而需对其进行无菌试验，则宜注意包装材料会浮于培养基表面的情况。这种情况会妨碍培养基与待测包装材料之间的接触。当出现这种情况时，宜采取措施使培养基与包装材料之间能实现较为充分的接触（见A.6.1 a）。

    - 在无菌试验中应用的无菌技术需考虑如下因素：

- 试验可在层流罩、微生物安全柜或其他能确保同等粒子/微生物水平的设备内进行（这些设备应放置在微生物受控的房间内），也可在以微生物受控环境为背景的隔离屏障中进行（见GB/T 25915.7、GB/T 25916所有部分及EN 12469）。

- 置于环境受控的独立房间内的层流罩或生物安全柜；隔离屏障。

- 对测试中使用的所有设备、器材和物品进行灭菌；

- 将试验器具、培养基和供试品以无菌方式移至试验区；

- 在将供试品引入试验区之前，对包装进行表面消毒；

- 对试验区进行表面消毒；

- 尽量减少测试所需的操作；

- 尽量减少罩内的试验器材数量；

- 注意在操作过程中不要扰乱气流模型；

- 进行无菌技术相关培训。

    - 如果产品通过洗脱并直接培养的方式进行无菌试验，则可以将培养基作为洗脱液，洗脱后直接将洗出液移入无菌容器中进行培养。

也可以使用不能支持微生物生长的洗脱液，洗脱后将洗出液在无菌容器中与等量的双倍浓度的培养基混合并进行培养。此外，如果洗出液体积未超过培养基体积的10%，可以将其在无菌容器中与正常浓度的培养基混合并培养。

    - 使用过滤法进行无菌试验时，洗出液在真空或压力作用下通过标称孔径不大于0.45um的无菌滤膜进行过滤。

与洗出液接触的表面可以使用清洗液/冲洗液（如Fluid D）、无菌洗脱液或含中和剂的溶液（见A.6.6）进行冲洗，这些溶液也通过滤膜进行过滤。然后，可将培养基以无菌方式移至过滤装置上，或者将滤膜以无菌方式移至培养基中。

以上两项操作完成后均需进行培养。

    - 应对在测产品进行检查，以确定是否有可导致假阴性结果的抑制性物质释放进入了培养基中（见A.7）。可通过在含有产品的培养基中接种少量代表性微生物来进行该项检查，即方法适用性试验（也称做细菌/真菌抑制活性检测）。

如果检测到有微生物抑制物或杀灭物存在，可通过以下方式将其影响降至最低：

- 在培养基或洗脱液中加入中和剂；

- 通过过滤法从洗出液中去除微生物抑制物或杀灭物；或

- 通过稀释将微生物抑制物或杀灭物的浓度降至无抑制活性水平。

- 可通过增加培养基或洗脱液的体积来实现，必要时可将产品进一步分装入多个试验容器。

微生物抑制物或杀灭物可吸附至滤膜上。因此应注意确保选用适当的滤膜，以尽量降低发生吸附的机率。

关于方法适用性试验中采用的程序、微生物、滴度及培养时间的指南可参见现行药典（见[31]、[32]、[33]、和[34]）。但是，培养温度和培养基必须与无菌试验中采用的一致。

宜使用不同培养条件进行多次试验，以尽量消除或减少抑制物，排除不可接受的风险。如果在多次试验后，仍未完全消除抑制物，那么可以接受其以低水平形式存在，同时附上依据，并进行风险评估。

    - 无菌试验中采用的样本量和具体培养条件可能在灭菌过程的开发、确认和常规控制的相关国际标准有相关建议。

一般来说，在选择培养基时需考虑所选培养基能为灭菌因子处理后残存的大多数好氧和兼性微生物提供最佳生长条件。当使用大豆-酪蛋白消化物培养基作为唯一微生物培养基时，通常采用35±2 ℃、14天的培养条件。在使用其他培养基进行无菌试验时，也宜考虑适当的培养条件。

无菌试验的建议培养温度可低于生物负载测定时所采用的培养温度。

在以下情况下，需要自行选定培养条件：

- 与灭菌工艺的开发、确认和常规控制的相关标准未规定适用培养基，或

- 产品上可能存在灭菌因子无法完全杀灭的微生物类型（如厌氧菌或分枝杆菌），因此不能仅使用一组培养条件；

在上述情况下，选择培养条件时需考虑如下因素：

- 产品的性质；

- 生产方法；

- 潜在微生物污染的来源；

- 可能遇到的微生物类型。

按GB/T 19973.1规定执行的生物负载测定所得到的微生物类型信息可为培养条件的选择提供依据。

    - 宜尽量缩短从灭菌因子处理至转入培养基进行培养的时间间隔，以提高微生物回收率。在完成灭菌因子处理后必须尽快对产品单元或SIP进行无菌试验。如果必须延迟试验，则宜选择合适的产品储存条件，以防止微生物活力丧失或微生物菌落发生变化。

    - 培养基上的微生物生长通常通过目检来判定。微生物生长证据可包括培养基浑浊、菌膜、沉淀、絮凝和色变。当产品微生物生长呈阳性时，通常宜对微生物进行鉴定。

目检时可提供背光来辅助检出培养基浑浊。

浑浊不一定由微生物生长引起。可通过以下方法确认浑浊是否由微生物生长引起：

- 镜检；

- 对出现浑浊的培养基进行多次取样（每份样品不少于1毫升）并转接至盛有相同培养基的未使用容器中，然后至少进行4天的继代培养；或

- 使用其他公认的微生物学方法（如划线分离法）对出现浑浊的培养基进行继代培养。

无菌试验应用方法的评估

在评估无菌试验应用方法时，应考虑由假阳性或假阴性引发错误结果的机率。

无菌试验中出现假阳性结果会导致灭菌因子杀灭效果被低估，从而可影响确认过程获取的数据的解读。除非另有证据，否则需将阳性结果认定为由灭菌因子处理后残存的微生物导致。影响假阳性结果出现的潜在因素包括：

- 无菌屏障受损；

- 测试过程导致的污染；

- 培养时因操作导致的污染。

无菌试验中出现假阴性结果会导致灭菌因子杀灭效果被高估，从而可影响确认过程获取的数据的解读。影响假阴性结果出现的潜在因素包括：

- 培养条件不能支持残存微生物的生长；

- 无菌试验时，产品中存在微生物杀灭物或抑制物（见A.6.6）；

- 灭菌因子处理与微生物培养之间的时间间隔过长，导致微生物失去活力（见A.6.8）。

如果无菌试验阳性结果是由试验中的不正确操作、灭菌因子问题或其他相关原因导致的，那么可以在采取纠正措施后再次进行无菌试验。

无菌试验应用方法的维护

    - 由于无菌试验对于产品或产品族的灭菌工艺的制定、确认和维护至关重要，因此，如果产品、产品生产工艺、灭菌工艺或无菌试验参数发生变更，宜考虑是否需要对现行方法进行适用性评估。同时宜考虑因变更长期累积所带来的影响。无菌试验的变更宜根据书面变更控制程序进行。

即使产品、产品生产工艺或无菌试验参数未发生计划内变更，也宜考虑对现行方法的适用性进行定期审查，以确保不会因微小变更长期累积而对试验方法的持续适用性产生不利影响。

见A.8.1.

（资料性附录）
典型职责分配

为满足本文件要求，生产商和实验室宜达成职责分配协议。生产商对确保这些要求的达成负有最终责任。本附录给出了与典型职责分配相关的信息。表B.1对本文件的要求做了简单概括。详细信息请参阅各要求相应章节。

  - 典型职责分配

| 章节 | 本文件要求 | 典型职责 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 生产商 | 实验室 |
| 产品选择 |  |  |  |
| 5.1.1 | 产品选择和取样 | R | I |
| 5.1.2 | 产品族依据 | R | I |
| 5.1.3 | 产品单元/批次数量 | R | I |
| 5.2 | 样品份额（SIP） | R | I |
| 5.3 | 产品包装 | R | I |
| 无菌试验应用方法 |  |  |  |
| 6.1 | 方法选择 | R | R |
| 6.2，6.4，6.5 | 方法设计 | R | R |
| 6.3 | 无菌技术的使用 | N/A | R |
| 6.6 | 抑制作用最小化 | I | R |
| 6.7 | 培养条件选择 | R | R |
| 6.8 | 试验时效性 | R | R |
| 6.9 | 微生物生长检查 | N/A | R |
| 无菌试验应用方法评估 |  |  |  |
| 7 | 试验方法适当性 | R | R |
| 无菌试验应用方法维护 |  |  |  |
| 8.1 | 生产/工艺变更 | R | I |
| 8.2 | 试验方法变更 | I | R |
| 注释 R=职责 I=可能需要提供协助或信息 N/A=一般不适用 - 在实验室基本方法确认中，证明并记录试验方法的总体性能。在特定产品报告中，记录产品特定的验证因素。 |  |  |  |

参 考 文 献

- GB/T 19000-2016质量管理体系　基础和术语

- GB/T 19001-2016质量管理体系　要求

- GB 18279, 医疗保健产品灭菌 环氧乙烷 医疗器械灭菌过程的开发、确认和常规控制的要求

- GB 18280.1 医疗保健产品灭菌 辐射 第1部分：医疗器械灭菌过程的开发、确认和常规

- GB 18280.2 医疗保健产品灭菌 辐射 第 2 部分: 建立灭菌剂量基本信息

- GB 18281.2 医疗保健产品灭菌 生物指示物 第2部分：环氧乙烷灭菌用生物指示物

- ISO 11138-7, Sterilization of health care products — Biological indicators — Part 7: Guidance for the selection, use and interpretation of results

- ISO 11139:2018, Sterilization of health care products — Vocabulary of terms used in sterilization and related equipment and process standards

- ISO 13485:2016, Medical devices — Quality management systems — Requirements for regulatory purposes

- YY 0970 含动物源材料的一次性使用医疗器械的灭菌　液体灭菌剂灭菌的确认与常规控制

- ISO 14644 (all parts), Cleanrooms and associated controlled environments

- ISO 14698 (all parts), Cleanrooms and associated controlled environments — Biocontamination control

- GB/T 19974 医疗保健产品灭菌 灭菌因子的特性及医疗器械灭菌工艺的设定、确认和常规控制的通用要求

- GB/T 22576.1 医学实验室 质量和能力的要求 第1部分：通用要求

- GB 18278.1-2015医疗保健产品灭菌　湿热　第1部分：医疗器械灭菌过程的开发、确认和常规控制要求

- ISO 20857, Sterilization of health care products — Dry heat — Requirements for the development, validation and routine control o f a sterilization process for medical devices

- ISO/IEC 90003, Software engineering — Guidelines for the application of ISO 9001:2008 to computer software

- EN 12469, Biotechnology - Performance criteria for microbiological safety cabinets

- Akers J.D. et a l., Survey on Sterility Testing Practices, / Parenteral Sci. Technol, 41, 6,1987

- Alexander K., Bryans T., Evaluation of the Sterility Test for Detection of Microbial Contaminants of Allografts, Cell and Tissue Banking, 1} 1, pp. 23-28, 2006

- Association of Analytical Chemists Official Methods of Analysis. 15th ed., Arlington, AOAC; pp 430-437,1992

- Association of Analytical Chemists Bacteriological Analytical Manual (BAM). 6th ed., Arlington, AOAC; 1984

- Block S.S. Disinfection, Sterilization and Preservation, 5th ed., 2001

- Daniell E. et al. Product Sterility Testing . . . To Test or Not to Test? That Is the Question, Biomedical Instrumentation & Technology, 50, s3, pp. 35-43, 2016

- Gerhardt P. et al. Manual of Methods for General Bacteriology, American Society for Microbiology, Washington, DC, 1981

- Mathews A.G., Optimal incubation conditions for sterility tests, Develop. Biol. Stand., 23, pp. 94–102, 1974

- Meltzer L.L., Ordal Z.J., Thermal Injury and Recovery of Bacillus subtilus, Applied Microbiology, 24, 6, pp. 878–884, 1972

- Russell A.D. Principles of Antimicrobial Activity, in Block S.S. (ed.) Disinfection, Sterilization and Preservation, Lea & Febiger, Philadelphia, PA, 4th edition, p. 27, 1991

- Sokolski W.T., Chidestey C.G., Improved viable counting method for petroleum–based ointments, J. Pharm. Sci., 53, pp. 103–107, 1964

- Straka R.P., Stokes J.L., Rapid destruction of bacteria in commonly used diluents and its elimination. J. App. Microbiology, 5, p. 21, 1957

- The European Pharmacopoeia 9th ed., European Directorate for the Quality of Medicines ( EDQM), Strasbourg, 2017

- The Japanese Pharmacopoeia, 17th ed., Society of Japanese Pharmacopoeia, Tokyo, 2016

- The United States Pharmacopeia, 42nd ed., United States Pharmacopeial Convention (USP), Rockville, MD, 2019

- The Korean Pharmacopoeia, (KP). 11th ed., Ministry of Food and Drug Safety (MFDS), Osong, 2014

- GB/T 19022 测量管理体系 测量过程和测量设备的要求

- ISO 11737-1:2018, Sterilization of health care products — Microbiological methods — Part 1: Determination of a population of microorganisms on products

- GB/T 27025-2019检测和校准实验室能力的通用要求

_________________________________