注射用美洛西林钠中二硫化碳检验方法

二硫化碳 照残留溶剂测定法（中国药典2020年版四部通则 0861 第二法）测定。
    供试品溶液  取本品0.3g，精密称定，置顶空瓶中，精密加水3ml使溶解，密封。
    系列标准曲线用溶液  精密量取甲醇中二硫化碳标准溶液适量，用甲醇分别定量稀释制成每1ml中含0.8μg、0.6μg、0.4μg、0.2μg、0.1μg、0.04μg的溶液。精密量取上述溶液各3ml，置顶空瓶中，密封。

色谱条件  用6%氰丙基苯基-94%二甲基聚硅氧烷为固定液的毛细管柱为色谱柱（如 DB-624，0.53mm×30m，3μm或极性相近的色谱柱）；40℃维持5分钟，再以60℃/min的升温速率升至160℃维持8分钟；进样口温度为160℃；采用火焰光度检测器（FPD），加热器和辅助传输线温度为200℃；顶空瓶平衡温度为80℃，平衡时间为30分钟；载气为氮气，流量为每分钟2.0ml。

系统适用性要求  系列标准曲线用溶液色谱图中，以二硫化碳峰面积与相应浓度计算二次方曲线回归方程，相关系数（r）应不小于0. 99。
    测定法  取供试品溶液顶空进样，记录色谱图。从标准曲线上确定供试品溶液中的二硫化碳浓度，从而计算出含量（μg/g）。
    限度  不得大于3.2μg/g。