ICS 11.080.10

C47

中华人民共和国国家标准

GB/T 35267—××××

代替 GB/T 35267—2017

内镜清洗消毒器

Endoscopes washer-disinfectors

（ ISO 15883-4：2016，Washer-disinfectors - Part 4: Requirements and tests for washer-disinfectors employing chemical disinfection for thermolabile endoscopes，MOD）

××××-××-××发布

- ××××-××-××实施

发布

目    次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 结构与工作条件	2

5 要求	2

6 试验方法	4

7 标志、包装和使用说明书	7

8运输和贮存	8

附录A（规范性附录）清洁效果试验...................................................... .. 9

- 前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准使用重新起草法参考ISO 15883-4：2016《清洗消毒器 第4部分：对不耐热内镜进行化学消毒的清洗消毒器 要求和试验》。

本标准代替GB/T 35267-2017,与GB/T 35267-2017相比，除编辑性修改外主要技术变化如下：

——增加了规范性引用文件（见第2章,2017版的第2章）；

——增加“菌落数”和“液体输送装置”术语和定义（见3.6和3.7）

——修改了“检测系统”为“泄漏测试系统”（见5.1,2017版本的5.1）

——修改了“冲洗”“清洗”的要求（见5.3.3.2、5.3.3.3,2017版本的5.3.3.2、5.3.3.3）

——修改了“消毒温度”的要求（见5.4.1,2017版本的5.4.1）

——修改了“消毒效果”的要求和试验方法（见5.4.2,2017版本的5.4.2）

——增加了“消毒剂”的要求（见5.4.3）

——增加了“过程监控”的要求（见5.4.4）

——修改了“漂洗（消毒后漂洗）”对水的要求（见5.5，2017版本的5.5）

——修改了“干燥”效果的要求和试验方法（见5.6,2017版本的5.6）

——增加了“自身消毒”的要求（见5.7）

——增加了“水处理设备”的要求（见5.7.1、5.7.3、5.7.4）

——修改了“空气过滤器”的要求（见5.9,2017版本的5.9）

——修改了“负载运送和支撑装置”的要求（见5.27,2017版本的5.27）

——增加了“设备管道灌流系统”的要求（见5.29）

——修改了“制造商应提供的信息”的要求（5.30，2017版本的5.29）

本部分还做了下列编辑性的修改：

——修改了2017版本中“5.2”、“5.10”、“5.11”、“5.12”、“5.13”、“5.14”、“5.15”、“5.16”、“5.17”、“5.18”、“5.19”、“5.20”、“5.21”、“5.22”、“5.23”、“5.24”、“5.25”、“5.26”、“5.27”、“5.28”、“5.29”、“5.30”条款引用的YY/T 0734.1的标准条款。

请注意本文件的某些内容可能设计专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由国家食品药品监督管理局提出。

本部分由全国消毒技术与设备标准化技术委员会（SAC/TC 200）归口。

本标准起草单位：山东新华医疗器械股份有限公司、国家食品药品监督管理局广州医疗器械质量监督检验中心，中国医学科学院协和医院。

本标准主要起草人：

本标准所替代标准的历次版本发布情况为：

GB/T 35267-2017

内镜清洗消毒器

  - 范围

本标准规定了软式内镜清洗消毒器（以下简称清洗消毒器）的术语和定义、要求、试验方法和标志、使用说明书、包装、运输、贮存。

本标准适用于对软式内镜自动进行清洗、消毒的清洗消毒器。

本标准不适用于内镜清洗、消毒过程的有效性确认和日常质量控制要求，也不适用于使用风险范围的安全评估。

  - 规范性引用文件

GB/T 38497   内镜消毒效果评价方式

GB 4793.1    测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求

GB 4793.4    测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第4部分：用于处理医用材料的灭菌器和清洗消毒器的特殊要求

GB/T 14710   医用电器环境要求及试验方法

GB/T 18268.1 测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第1部分：通用要求》

GB/T 191     包装储运图示标志

YY/T 0734.1  清洗消毒器 第1部分：通用要求和试验

YY/T 0316    医疗器械 风险管理对医疗器械的应用

YY/T 0466.1  医疗器械 用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号

WS 507-2016  软式内镜清洗消毒技术规范

中华人民共和国药典（二部）2020年版

  - 术语和定义

本标准采用以下术语和定义。

- 内镜清洗消毒器  endoscope washer-disinfector

用于对软式内镜进行清洗、消毒的清洗消毒器。

- 泄漏测试  leak test

确认内镜的表层和内镜管道内部是否完整未破裂的检测，测试时保持较低的正压。

- 自身消毒程序  self-disinfection cycle

自动控制器控制下的操作程序，在清洗消毒器内腔空载时使用，对用于清洗、消毒和漂洗器械使用的水和水溶液接触的所有的液体输送系统、腔体、水槽和其它部件进行消毒。

3.4 ｚ值  z Value

在一个湿热消毒过程中，微生物灭活滤改变十倍时的温度变化值，以摄氏度（℃）为单位。

3.5 A0值  A0 Value

在80℃湿热消毒时以秒计时的等效时间，取z值为10℃。

3.6 菌落数（CFU）

由一个细胞或多个细胞生长而来的活的微生物的独立的可视单元。

3.7 液体输送装置（Liquid transport systems）

用于存储、泵输送或传输清洗消毒器内的水和/或溶液的组件。

- 4  结构与工作条件

  - 结构

清洗消毒器至少应包括门、管路系统、检测系统、控制系统和显示系统。

  - 正常工作条件

应符合下列要求：

a）环境温度：5℃～40℃或制造商规定的温度范围；

b）相对湿度：不大于85%；

c）使用电源：a.c.220V±22V，50Hz±1Hz 或a.c.380V±38V，50Hz±1Hz；

d）水源压力：0.2MPa～0.5MPa；

e) 设备用水的质量按制造商的规定，并符合国家相关法规要求。

5 要求

5.1 泄漏测试系统

5.1.1 本条款适用于带有自动泄漏测试的清洗消毒器，如果不具备自动泄漏测试，应在说明书中说明通过清洗消毒器处理之前，手工进行该试验的要求。

5.1.2具有自动泄漏测试的清洗消毒器应满足以下要求：

a.清洗消毒器的设计应使对内镜腔体灌流的连接器不能连接到内镜的泄漏检测接口.

b.内镜和清洗消毒器之间的连接系统的设计应不能使泄漏测试连接器连接到被灌流的内镜通道中

c.用于监测内镜测漏压力（如压力传感器）的装置，应独立于用于控制初始压力的装置（如压力调节阀）(若有)。

d.在每个泄漏试验期间用于加压的系统应保证压力控制系统故障时，不会出现过压现象。

5.1.3具有自动泄漏测试的清洗消毒器应符合以下要求：

a.测试程序应在内镜与内镜清洗消毒器内液体接触前完成，并应能持续检测；

b.当检测到内镜泄漏超过设定的允许泄漏量时，应提供可视和声讯报警信号，并自动终止程序运行。

5.2 运行

清洗消毒器应符合YY/T 0734.1中4.3的要求。

5.3 清洁

5.3.1 清洁效果

清洗消毒器应能对内镜的所有表面（内表面和外表面）进行有效清洁。

注：对内镜制造商说明的某些不能浸入水或水溶液中的器械组件（如电接头），应按照器械制造商的说明处理，在清洗消毒器中进行处理时避免将这些组件浸入。

5.3.2 清洁剂

清洗消毒器制造商应规定所使用的清洁剂，所加入剂量与设定值的误差应在±5%范围内。

5.3.3 清洁过程

5.3.3.1 清洁过程应包括以下阶段：

a) 冲洗；

b) 清洗；

c) 漂洗。

5.3.3.2 冲洗

a) 清洗消毒器应能够对内镜的内外表面都进行必要的冲洗；

b) 冲洗水或溶液应在每次使用后排掉，不得重复使用。

注：温度高于45℃时会导致蛋白质凝固而造成清洁困难。

5.3.3.3 清洗

a) 清洗消毒器制造商应规定清洗阶段的温度，并确保其温度控制在制造商规定值的0℃～5℃范围之内；

b) 清洗溶液的最高和最低温度应控制在清洁剂制造商的规定范围之内。

c) 清洗溶液应在每次使用后排放，不得重新使用。

d) 在清洗计时阶段，当腔体表面和处理液体介质的标准温度低于内镜规定的最小温度时，应有故障指示

5.3.3.4 漂洗

在每次清洗后都应漂洗，漂洗应保证残留的清洁剂浓度降低到不会影响消毒效果的水平。

5.4 消毒

5.4.1 消毒温度

5.4.1.1在整个消毒阶段消毒温度应受到监控，确保其温度控制在制造商规定值的0℃～5℃范围之内；

5.4.1.2消毒温度不低于清洗消毒器规定的消毒温度，不高于消毒剂规定的最高温度，在消毒计时阶段，当腔体表面和处理液体介质的标准温度低于内镜规定的最小温度时，应有故障指示。

5.4.1.3清洗消毒器对消毒剂的使用条件应在其指定的范围内。

5.4.2 消毒效果

消毒模拟试验应符合GB/T 38497-2020中5.2.1.2的要求。

5.4.3  消毒剂

5.4.3.1清洗消毒器制造商应规定使用的消毒剂，消毒剂可以一次性使用，也可以重复性使用;

5.4.3.2对于重复性消毒液，制造商应建议用户监测消毒液浓度的方法，如检测试纸。

5.4.4  过程监控

清洗消毒器应监控运行周期的条件（消毒剂浓度、温度、作用时间）是否满足制造商的规定。

5.5 漂洗（消毒后漂洗）

5.5.1 消毒后漂洗用水的水质应使用纯化水，如使用滤膜过滤，滤膜孔径应≤0.2μm，且细菌菌落数小于10CFU/100mL。

5.5.2 漂洗用水不应循环使用。

5.6 干燥

5.6.1 清洗消毒器应有干燥阶段，或清洗消毒器制造商应提供用户对内镜进行干燥的方法。

5.6.2 干燥阶段结束后至少保证内镜内管腔检测不到残留水。

5.7 自身消毒

5.7.1 清洗消毒器应有自身消毒程序，以确保清洗消毒器不会变成负载污染的焦点。

5.7.2 自身消毒程序推荐采用湿热消毒，也可采用化学消毒，宜采取不同于设备用消毒剂的另一种消毒剂。

5.7.3 应提供说明自身消毒的部分是否包括水处理设备。

5.7.4自身消毒程序应满足以下条件：

- 在自动控制器的控制下操作；

- 一个用户可选择的周期；

- 提供腔体和所有液体输送装置的消毒；

- 警告清洗消毒器在腔体空载调节下运行；

- 清洗消毒器热力自消毒的情形下，确保A0值至少为600。

5.7.5水处理设备

5.7.5.1应确保作为清洗消毒器一部分的水处理设备（如：过滤器），在规定限度内（如：流动速度，供水压力）运行，自身消毒应确保已经因水处理设备故障导致被污染的清洗消毒器能被有效消毒，运行自身消毒程序后应保证终末漂洗水菌落数≤10CFU/100mL。

5.7.5.2如果水处理设备不是清洗消毒器的一部分，应规定提供给清洗消毒器供水的要求。

5.8 化学剂

应符合YY/T 0734.1中的4.8要求。

5.9 空气过滤器

清洗消毒器处理过程中所用的气体均应通过空气过滤器后作用于内镜。所使用的空气过滤器对不小于0.2μm的微粒滤除率至少为99.99%。

5.10 材料、外观与结构

应符合YY/T 0734.1中4.2的要求。

5.11 水槽及最终漂洗水箱

应符合YY/T 0734.1中4.10的要求。

5.12 装载门和卸载门及控制

应符合YY/T 0734.1中4.11的要求。

5.13 管路、管件和阀门

应符合YY/T 0734.1中4.12的要求。

5.14 水喷淋系统

符合YY/T 0734.1中4.13的要求：

5.15 计量系统

应符合YY/T 0734.1中 4.14的要求。

5.16 负载温度保护

除符合YY/T 0734.1 中4.15.1、4.15.2和4.15.3的要求，应包含以下内容：

5.17 仪器仪表及控制

应符合YY/T 0734.1中4.18的要求。

5.18 温度指示装置

应符合YY/T 0734.1中4.19的要求。

5.19 压力指示装置

应符合YY/T 0734.1中4.20的要求。

5.20 计时装置

应符合YY/T 0734.1中4.21的要求。

5.21 工作周期指示装置

应符合YY/T 0734.1中4.22的要求。

5.22 记录仪

应符合YY/T 0734.1中4.23的要求。

5.23 控制系统

应符合YY/T 0734.1中4.24的要求。

5.24 自动控制的超驰控制

应符合YY/T 0734.1中4.25的要求。

5.25 故障指示系统

应符合YY/T 0734.1中4.26的要求。

5.26 供水

应符合YY/T 0734.1中4.27的要求。

5.27 负载运送和支撑装置

除符合YY/T 0734.1中4.31的要求，应满足以下要求：

预期用于承载被处理器械的负载载体的设计和制造应对加载时、处理时和卸载时的器械进可能减少损失。

5.28 推车

应符合YY/T 0734.1中4.32的要求。

5.29 设备管道灌流系统

5.29.1 清洗消毒器应提供处理的每个内窥镜的连接器。

5.29.2应规定清洗消毒器连接每个管腔或管腔系统的最小和最大流量或压力。如果清洗消毒器预期处理一个特定的医疗设备，则不应超过指定的最大压力或流量。

5.29.3在不同的压力灌注不同的腔体的情况下，连接系统的设计应防止不正确的连接。

5.29.4 应规定将会损坏每个腔体的允许流量减少的最大程度（例如，流量，压力、速率的变化）。为了确定通过医疗器械的无阻碍通道的流动，应得到有关的数据，例如，连接器的尺寸，管腔的内部尺寸，和可能受到的管腔的最大压力。

5.29.5当一个或多个设备的通道被阻碍到将损害该过程的有效性程度，自动控制器应有故障指示。

5.29.6当设备的一个或多个管腔没有连接到清洗消毒器，自动控制器应有故障指示。

5.29.7自动控制器应证实相关过程流体流动持续时间达到或超过各工艺阶段的必要研究验证的最小维持时间。未能实现所需的流量或压力应有故障表示。

5.29.8当同样的供水压力给共用连接器的多于一个的管腔时，应提供流经每个管腔的液体符合或超过有效清洗，消毒和漂洗所需的每个要处理的设备管腔最小值的证据。

5.30制造商应提供的信息

应符合YY/T 0734.1中4.33的要求，并且包括以下内容：

a.清洗消毒器应在设备维护、维修或中断使用后进行自身消毒；

b.操作人员在清洗消毒器装载负载之前，应证实所有管道允许水的自由流动；程序结束后证实所有必要的连接器都仍在相应位置。

5.31 安全

5.30.1 应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

5.30.2 应符合GB/T 18268.1的要求。

6 试验方法

6.1 泄漏测试系统

a）实际操作检查，应符合5.1的要求。

b）用聚四氟乙烯（PTFE）材料的管道代替内镜需检漏的管道，管道一端与清洗消毒器的检漏接口相连，另一端与流量控制阀连接；测试管道内的容量为内镜最大容量的±10%。

调节测试管上的流量控制阀，得出泄漏压力，此值为清洗消毒器制造商规定的最大允许泄漏压力的80%，将测试软管连接到清洗消毒器上进行泄漏测试操作。确认清洗消毒器显示信号为检漏合格。

将测试管连到清洗消毒器上进行泄漏测试操作,调节测试管一端的流量控制阀，使其泄漏量超出设定的允许泄漏量，应符合5.1.2b）的要求。

图1：泄漏测试压力与时间关系图

其中：

P0 ——大气压；

P1——内镜泄漏测试压力；

P2——初次平衡阶段结束后的压力（选项）；

P3——泄漏测试结束时的压力；

Pmax ——卸压系统在不超过其压力范围内操作的最大压力；

t1 —— 泄漏测试平衡阶段开始时间；

t2——监控阶段泄漏测试开始时间；

t3——监控阶段泄漏测试结束时间；

ΔP/t——最大允许泄漏率；

注：泵或其他气体供应连续操作时，卸压系统应防止内镜所受压力超过Pmax。

P2−P3t3−t2≤ΔPt or P1−P3t3−t1≤ΔPt

示例：初始阶段压力为200kPa ,泄漏检测有效阶段时间应不少于1min。最大泄漏率不超过0.25kPa/min。

6.2 运行试验

按YY/T××××.1中5.2规定的方法进行, 应符合本标准5.2的要求。

6.3 清洁试验

6.3.1 清洁效果试验

按附录A的方法进行试验，结果判定应符合5.3.1的要求。

6.3.2 清洁剂试验

将装有清洁剂的量杯接入清洗消毒器的清洁剂入口，设定吸入量并运行程序，吸入四次，记录后三次吸入清洁剂前后的量杯刻度值，得出清洁剂的吸入量，分别与设定值比较，均应符合5.3.2的要求。

6.3.3 清洁过程试验

6.3.3.1 实际操作检查，应符合5.3.3.1的要求。

6.3.3.2 温度传感器应放置至少8个，摆放位置如下：

—— 腔体的两个对角线相反位置；

——与清洗消毒器的温度控制传感器相邻；

——其余传感器在内镜管道的外表面边缘部位，彼此间距不超过750mm。

满载运行程序，测试3次，应符合5.3.3.2的要求。

6.3.3.3 查阅设备制造商提供的相关文件，并作温度验证；

温度传感器应放置至少8个，摆放位置如下：

—— 腔体的两个对角线相反位置；

—— 与清洗消毒器的温度控制传感器相邻；

—— 其余传感器在内镜管道的外表面边缘部位，彼此间距不超过750mm。

满载运行程序，测试3次，应符合5.3.3.3的要求。

6.3.3.4 按所使用清洁剂制造商提供的检测方法进行检测，应符合5.3.3.4的要求。

6.4 消毒试验

6.4.1 消毒温度试验

温度传感器应放置至少8个，摆放位置如下：

—— 腔体的两个对角线相反位置；

——与清洗消毒器的温度控制传感器相邻；

——其余传感器在内镜管道的外表面边缘部位，彼此间距不超过750mm。

满载运行程序，测试3次，消毒温度应符合5.4.1的要求。

6.4.2 消毒效果试验

在消毒剂说明书规定的最短消毒时间、最低浓度和最低温度下，按照GB/T 38497-2020规定的方法进行试验。

6.4.3消毒剂

查阅制造商的相关技术文件

6.4.4过程监控

运行程序，按照制造商提供的方法验证

6.5 漂洗试验

6.5.1 使用无菌容器取样后，按中华人民共和国药典（2005版）中规定纯化水化学检验方法和进行检验，结果应符合药典的相应要求；按中华人民共和国药典（2005版）中规定微生物限度检查法和细菌内毒素检验方法进行检验。

6.5.2 实际操作检查。

6.6 干燥试验

内镜外表面测试：干燥结束后取出器械（内镜或替代器械）将其放置在一叠有颜色的（例如：蓝色或绿色）的绉纸上滚动，观察负载上是否有水流出，检查绉纸的潮湿程度。如果绉纸上有水斑，则应认为有残留水。

内镜内管腔测试：使测试的内镜镜头向下，在终端50mm～100mm处放一叠有颜色的(蓝色或绿色)的绉纸，经空气过滤器压力为105kPa～120kPa的压缩气依次吹每个管道，检查绉纸的潮湿程度。如果绉纸上有水斑，则应认为有残留水。

6.7 自身消毒试验

6.7.1 查阅制造商的相关技术文件。

6.7.2 查阅制造商的相关技术文件。

6.7.3 按照6.4.1的方法摆放温度传感器，运行自身消毒程序，参照各点的温度时间曲线，计算相应的A0值。（A0值的计算参照YY/T0734.1中的附录C）。

6.7.4查阅制造商的相关技术文件并且操作验证。

6.7.5查阅制造商相关技术文件并且微生物培养验证。

6.8 化学助剂试验

按YY/T 0734.1中5.8规定的方法进行。

6.9 空气过滤器试验

查验空气过滤器相关的质量证明文件。

6.10 材料、外观与结构试验

按YY/T 0734.1中5.2规定的方法进行。

6.11 水槽及最终漂洗水箱试验

按YY/T 0734.1中5.10规定的方法进行。

6.12 装载门和卸载门及控制试验

按YY/T 0734.1中5.11规定的方法进行。

6.13 管路、管件和阀门试验

按YY/T 0734.1中5.12规定的方法进行。

6.14 水喷淋系统试验

按YY/T 0734.1中5.13规定的方法进行。

6.15 计量系统试验

按YY/T 0734.1中5.14规定的方法进行。

6.16 负载温度保护试验

按YY/T 0734.1中5.14.1、5.14.2、5.14.3规定的方法进行。

6.17 仪器仪表及控制试验

按YY/T 0734.1中5.18规定的方法进行。

6.18 温度指示装置试验

按YY/T 0734.1中5.19规定的方法进行。

6.19 压力指示装置试验

按YY/T 0734.1中5.20规定的方法进行。

6.20 计时装置试验

按YY/T 0734.1中5.21规定的方法进行。

6.21 工作周期指示装置试验

按YY/T 0734.1中5.22规定的方法进行。

6.22 记录仪试验

按YY/T 0734.1中5.23规定的方法进行。

6.23 控制系统试验

按YY/T 0734.1中5.24规定的方法进行。

6.24 自动控制的超驰控制试验

按YY/T 0734.1中5.25规定的方法进行。

6.25 故障指示系统试验

按YY/T 0734.1中5.26规定的方法进行。

6.26 供水试验

按YY/T 0734.1中5.27规定的方法进行。

6.27 负载运送和支撑装置试验

按YY/T 0734.1中5.31规定的方法进行。

6.28 推车试验

按YY/T 0734.1中5.32规定的方法进行。

6.29设备管道灌流系统

查看设备的技术文件，并且实际操作验证。

6.30 制造商应提供的信息试验

按YY/T 0734.1中5.33规定的方法进行。

6.31 安全试验

6.30.1 按GB 4793.1和GB 4793.4规定的方法进行。

6.30.2 按GB/T 18268.1规定的方法进行。

7 标志与使用说明书

7.1 标志

7.1.1 铭牌

清洗消毒器的铭牌应清晰、耐用，固定在机器的明显部位，除国家相关法规要求外，还应有如下内容:

a）腔体容积，最高工作压力（若适用）；

b）净重。

7.1.2 外包装

外包装上的文字和标志应清晰，除国家相关法规要求外，还应有如下内容：

a）体积（长X宽X高）；

b）毛重。

- 7.2 使用说明书

应符合国家相关法规要求。

8 包装、运输、贮存

8.1 包装

8.1.1 清洗消毒器包装前所有的易锈零部件的加工表面均应涂防锈油漆，主机罩上加塑料薄膜。

8.1.2包装箱应符合防潮、防雨要求，保证产品不发生自然损坏。

8.1.3 清洗消毒器在包装箱内应充分固定，防止运输时发生松动和擦伤，具体要求遵照订货合同的相关规定。

8.1.4 包装箱内应至少有下列随机文件

a) 产品检验合格证；

b) 产品使用说明书；

c) 产品服务卡；

d) 装箱清单。

8.2 运输

运输要求按订货合同规定。

8.3 贮存

清洗消毒器应贮存在温度为-20℃～55℃，相对湿度为≤85%，无腐蚀气体和通风良好的室内或有遮蔽的场所。

附录A

（规范性附录）

清洁效果试验

A1 模拟污染物的制备

A1.1 材料和器具

——水：50ml；

——甘油：30ml；

——牛血清：30ml；

——脱水猪肉粘蛋白：5g；

——未漂白面粉：2g；

——2%番红水溶液：1ml；

——注射器：最小分度值为5ml，容量为20ml或更大。

A1.2 混合液的准备

将所有成分均匀混合后备用。

注：立即使用或存储在2℃～5℃的密封容器中，存储时间不超过1个月。

A2 测试器械

用两个1.5m长的PTFE管子，其中一个内径为1mm，另一个内径为2mm，用粘性胶带缠在一起，中间间距为150mm。

A3 测试方法

A3.1 用注射器向内径为1mm的管子内注入5ml的混合液，向内径为2mm的管子内注入20ml的混合液；然后分别放到一个水平平面上滚动使内表面都沾满溶液。

A3.2 用刷子将外表面均匀涂满混合液；

A3.3 将测试器械直立，使多余溶液流出，然后在15℃～25℃的室温下干燥30～120min。

A3.4 用上述测试器械满载清洗消毒器，启动操作程序，完成一个操作循环后取出测试器械目视检查混合液残留情况。

A4 结果判定

清洁过程完成后，目视检查无残余混合液，则可判定清洁程序达到了要求。